## Sheet1
Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis
1. dalis (Sutartis raštu) | LOR darbo vieta
1.1. objektas | LOR darbo vieta | kompl. | 1
1.1.1. parametra s | Visos sistemos turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą; - sistemos gylis ne daugiau 1500mm, ilgis ne daugiau 3000mm, aukštis ne daugiau 2500 mm; - turi būti ne mažiau kaip ant 2 ratukų; - galimybė pasirinkti darbo vietų spalvą pagal RAL paletę
1.1.2. parametra s | Pagrindinio modulio vakuuminė siurbimo sistema: - oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 55 l/min; -vakuumas ne mažiau -91kPa; - vakuumo reguliatorius; -siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre; -automatinis įsijungimas; -atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą; -dviguba skysčio išbėgimo kontrolė; -bakterinis filtras arba alternatyvus sprendimas (nesumažinantis siurbimo galios); -automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija; -autoklavuojamas, keičiamas, daugkartinio naudojimo adapteris.
1.1.3. parametra s | Talpa sekretui/išskyroms -talpos tūris ne mažiau kaip 1 litras; - apsauga nuo perpildymo.
1.1.4. parametra s | Oro kompresorius -reguliuojamas slėgis ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 iki 2,45 bar - slėgio ribotuvas; - laikiklio antgalis paruoštas darbui su Politzer‘io antgaliais ; -chromuota arba lygiaverte danga dengta, metalinė arba lygiavertė rankena; - tūris ne mažiau kaip 1 litras.
1.1.5. parametra s | Medikamentų buteliukai : 3 skirtingų spalvų, arba 3 skirtingomis spalvomis pažymėti buteliukai medikamentų purškimui ir atskyrimui
1.1.6. parametra s | Ausies plovimo vandens sistema: - vanduo šildomas momentiniu būdu arba vanduo šildomas ir/arba nuolat palaikoma vandens temperatūra talpoje (Jei vanduo šildomas (palaikoma vandens temperatūra) talpoje, turi būti numatytas sprendimas apsaugantis nuo bakterijų patekimo pacientui); - palaikoma vandens temperatūra - ne prasčiau kaip 37ºC ± 1ºC; -vandens pratekėjimas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 iki 400 ml/min; - plovimo sistema prijungta prie vandentiekio sistemos; - plovimo rankena autoklavuojama, chromuota arba dengta lygiaverte danga; - keičiamas daugkartinis metalinis arba lygiavertės medžiagos antgalis; - apsauga nuo apsitaškymo; - vandens filtravimo sistema ir/arba jei naudojama vandens pašildymo/temperatūros palaikymo talpa, vandens talpa turi turėti galimybę ją autoklavuoti
1.1.7. parametra s | Endoskopijos modulis su integruotais šviesos šaltiniais - ne mažiau kaip 2 vnt. atskirų šviesos šaltinių; - šviesolaidis; - ne mažiau 1 vnt. šildomų laikiklių standiems endoskopams; -ne mažiau 1 vnt. laikiklių standžių endoskopų dezinfekcijai; - ne mažiau 2 vnt. laikiklių lanksčiam endoskopui.
1.1.8. parametra s | Video endoskopinė sistema su integruotu lietimui jautriu ekranu: - vidinė SSD atmintis ne mažiau 128GB; - galimybė įrašinėti ir saugoti video įrašus; -galimybė saugoti nuotraukas; - duomenys išsaugojimas USB rakte; -laidinė ir/arba bevielė jungtis duomenų perdavimui į ligoninės tinklą - galimybė pajungti papildomai ne mažiau 1 monitorių; -galimybė pajungti tiek ladinę, tiek belaidinę klaviatūrą su pelyte.
1.1.9. parametra | Video endoskopinė sistema: - Ekrano dydis ne mažesnis kaip 15 colių; - rezoliucija ne mažesnė kaip 1920x 1080 pikselių (full HD); -ryškumas ne mažesnis kaip 400 cd/m²; - būtina LED arba lygiavertis pašvietimas; - kontrastas ne mažesnis kaip 650:1; - matymo kampas ne mažesnis kaip 170º horizontaliai ir vertikaliai; -kamera ne mažiau kaip Full HD; - kojinis pedalas vaizdo įrašui pradėti ir stabdyti.
1.1.10. parametra s | "Lankstus endoskopas -distalinio galo skersmuo: 2,7 ± 0,3 mm; - darbinis ilgis: 310mm ± 20mm; - matymo laukas: 80° ± 5°; -fokusavimo reguliavimas; -užlenkimo kampas: 140° ± 20°; - šviesolaidis;"
1.1.11. parametra s | Laringoskopas: - darbinis ilgis: 200mm ± 20mm; -matymo kampas: 70° ± 10°; - storis: 10mm ± 1 mm; -mirkomas arba autoklavuojamas
1.1.12. parametra s | Standus endoskopas: -darbinis ilgis 45 mm ± 20mm; - matymo kampas: 0° ± 10°; - storis – 2,7 mm ± 0,3mm; -autoklavuojamas
1.1.13. parametra s | LED arba lygiavertis belaidis galvinis šviestuvas apžiūrai: - spalvos temperatūra ne mažiau 4500 k; - šviesos ryškumas ne mažiau 50000 lux; - Šviesos ryškumo reguliavimas nuo 0 iki 100%;
1.1.14. parametra s | LED arba lygiaverčio belaidžio galvinio švietuvo šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas: 1. į priekį/atgal; 2. žemyn/aukštyn
1.1.15. parametra s | LED šviestuvo galvos apimties ir aukščio reguliavimas - ne prasčiau kaip priekinės ir galinės dalies vidinis paminkštinimas -įkraunamas akumuliatorius su krovikliu -akumuliatoriaus tipas -ličio-polimerų arba lygiavertis akumuliatorius -darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 2 val. Akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės ir/arba šoninių dalių -galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi ne daugiau kaip 500 g; - galvos apimties ir aukščio reguliavimas.
1.1.16. parametra s | Aplinka instrumentams: - ne mažiau kaip 1vnt. stalčių instrumentams susidėti; -padėklai su skirtukais
1.1.17. parametra s | Gydytojo kėdė: - turi būti ant ratukų; - reguliuojamo aukščio; - su nugaros atlošu;
1.1.18. parametra s | LOR darbo vietos pagrindinį modulį turi sudaryti: -siurblys įmontuotas į darbo vietą; - suspausto oro sistema; - ausies plovimo sistema pajungta prie vandentiekio; - automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija; -automatinis skysčių pašalinimas į kanalizaciją; -galvinio šviestuvo laikiklis; - momentinė veidrodėlių pašildymo sistema; - ausies praplovimo indas su lanksčia atrama bei papildoma siurbimo žarna pajungimui prie siurbimo sistemos; -aplinka instrumentams; -lentyna įrangai pasidėti
1.1.19. parametra s | Įrangos garantija - ne mažiau 24 mėnesių
1.1.20. parametra s | Įranga turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Tiekėjas kartu su prekėmis pateikia galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.
1.1.21. parametra s | Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis (pristatoma kartu su įranga)