| Oftalmologinio mikroskopo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlymai | Atsakymas |
|  | Paskirtis | Skirtas akių operacijoms |  |  |
|  | Reikalavimai stovui | 1. Mobilus, grindinis; 2. Su stabdžiais, fiksuojančiais mikroskopą darbinėje padėtyje. 3. Galimybė nesteriliam personalui, atpalaiduoti visus magnetinius stabdžius vienu metu ir patraukti mikroskopą iš chirurginio lauko. 4. Galimybė chirurgui atskirai atpalaiduoti XY ir Z stabdžius. (Kokybės kriterijus T1. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su visomis šiomis funkcijomis, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Valdymo ir kontrolės sąsaja | 1. Prisilietimu valdomas grafinis ekranas |  |  |
|  | Mikroskopo režimų išsaugojimas | Galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje ne mažiau 5 chirurgų ar procedūrų nustatymų: pradinį didinimą, varikliukų greičius, koja valdomos kontrolinės panelės bei rankenų valdymo konfigūraciją. |  |  |
|  | Valdymo perjungimas | Galimybė perjungti mikroskopą į rankinį valdymą, funkcinių sutrikimų atveju | Reikalavimas yra neaiškus, gali būti vertinamas skirtingai ir taip apriboja konkurenciją, todėl prašome jį panaikinti. | Mikroskopo perjungimas į rankinį režimą leidžia chirurgui greitai reaguoti į funkcinius sutrikimus, užtikrinant procedūros tęstinumą ir saugumą. Reikalavimą patiksliname sekančiai: Galimybė perjungti mikroskopą į rankinį (mechaninį) valdymą, funkcinių sutrikimų atveju |
|  | Valdymas | Mikroskopo funkcijos turi būti valdomos belaidžio kojinio jungiklio (su kartu komplektuojamu laidu gedimo atvejui) bei rankenų pagalba |  |  |
|  | Chirurginio mikroskopo nešančiosios alkūnės pakėlimo eiga | Ne mažiau kaip 360 mm | Reikalavimas pritaikytas vieninteliam gamintojui (Zeiss), taip apribojant konkurenciją, todėl prašome jį panaikinti. | Techninė specifikacija bus tikslinama, o reikalavimas naikinamas. |
|  | Maksimalus pasiekiamas atstumas | Ne mažiau kaip 125 cm (nuo stovo iki objektyvo) |  |  |
|  | Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopo pakėlimo kampas | Į priekį ne mažiau nei +90 laipsnių; Atgal ne mažiau nei -15 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopas | Pilnai apochromatiškai koreguota optikos sistema | Reikalavimas neaiškus, gali būti vertinamas skirtingai ir taip apriboja konkurenciją, todėl prašome jį pakeisti ir aprašyti taip: Apochromatinė optikos sistema | Pilnai apochromatiškai koreguota optika sumažina chromatines aberacijas, leidžia geriau fokusuoti ir gauti aiškesnius bei tiksliau atspindinčius vaizdus, kas yra ypač svarbu akių chirurgijoje. Dėl aiškumo keičiame į: Apochromatiškai koreguota optikos sistema |
|  | Motorizuota didinimo sistema su apochromatine optika | 1. Didinimo sritis ne mažiau kaip 1:6; (Kokybės kriterijus T2. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Motorizuota fokusavimo sritis | Ne mažiau kaip 70 mm (Kokybės kriterijus T3. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). | Reikalavimas perteklinis, ribojantis konkurenciją, todėl prašome jį aprašyti taip: Ne mažiau kaip 50 mm. | Ne mažiau kaip 70 mm fokusavimo sritis Suteikia šiuos pranašumus: 1. Tikslumas ir patogumas: Didelė fokusavimo sritis leidžia chirurgui greitai ir tiksliai fokusuoti vaizdą, dirbant su skirtingo aukščio ir gylio akies struktūromis. 2. Efektyvumas: Užtikrina sklandų darbo procesą be poreikio dažnai keisti mikroskopo padėtį. Minimalų techninės specifikacijos reikalavimą keičiame į 50 mm. Reikalavimas bus vertinamas ir kaip kokybės kriterijus. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su geresne funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų. |
|  | Mikroskopo bendras didinimas | Keičiamas ne mažiau kaip nuo 3,6x iki 21x (Kokybės kriterijus T4. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Gilaus matymo funkcija | 1. Įjungiama arba išjungiama vieno mygtuko pagalba; 2. Įgalinanti dirbti maksimaliai gilaus vaizdo režime arba maksimaliai šviesiame režime (Kokybės kriterijus T5. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). | Reikalavimas pritaikytas vieninteliam gamintojui (Zeiss), taip apribojant konkurenciją, todėl prašome jį panaikinti. | Gilaus matymo funkcija: Vieno mygtuko valdymas taupo laiką ir sumažina dėmesio blaškymą operacijos metu. Galimybė rinktis tarp gilaus ir šviesaus režimo užtikrina, kad chirurgas galėtų optimaliai prisitaikyti prie vaizdo sąlygų dirbant tiek priekiniame, tiek užpakaliniame akies segmente, leidžia chirurgui rinktis tarp gilaus matymo (detalių struktūrų analizė) ir šviesaus matymo (bendros apžvalgos) Reikalavimas nėra pritaikytas tik vienam gamintojui, tinka ir kitiems gamintojams, pvz.: Leica. Reikalavimas vertinamas kaip kokybės kriterijus. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų. Tiekėjo pasiūlymas neatitinkančian šio reikalavimo nebus atmetamas. |
|  | Keičiamo kampo, lankstomas aukštyn, žemyn, binokuliarinis vamzdis | Ne mažiau kaip nuo 0 ÷ 180° | Reikalavimas neaiškus, gali būti vertinamas skirtingai ir taip apriboja konkurenciją, todėl prašome jį pakeisti ir aprašyti taip: Lankstomas ne mažiau kaip 180° ribose. | Keičiamo kampo, lankstomas aukštyn, žemyn, binokuliarinis vamzdis ne mažiau kaip intervale 0 ÷ 180° leidžia chirurgui pritaikyti mikroskopą savo patogumui ir stebėjimo kampui, siekiant geriausio matymo. Reikalavimas yra visiškai aiškus, nustatytas atlikus rinkos tyrimą Nesutinkame keisti šio reikalavimo. Aprašymas bus patikslintas sekančiai: Ne mažiau kaip intervale 0 ÷ 180° |
|  | Okuliarai chirurgui | 1. Galimybė pasirinkti okuliaras 12,5x ± 0,5x arba 10x ± 0,5x; 2. Su magnetiniu arba lygeverčiu pritvirtinimu. (Kokybės kriterijus T6. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). | Reikalavimas pritaikytas vieninteliam gamintojui (Zeiss), taip apribojant konkurenciją, todėl prašome jį panaikinti. | Galimybė pasirinkti skirtingus okuliaras 12,5x ± 0,5x arba 10x ± 0,5x suteikia galimybę chirurgu pritaikyti mikroskopą pagal asmeninius poreikius. Magnetinis arba kitas lygiavertis pritvirtinimas užtikrina greitą ir saugų okuliarų keitimą, bei patikimą okuliarų pritvirtinimą prie binokuliarinio vamzdžio. Reikalavimas nėra pritaikytas tik vienam gamintojui, tinka ir kitiems gamintojams, pvz.: Leica, Alcon. Reikalavimas bus patikslintas ir vertinamas kaip kokybės kriterijus. |
|  | Objektyvo lęšis (f) | 200 ± 5mm |  |  |
|  | XY koordinačių valdymo blokas | Judėjimo ribos ne mažiau kaip 60mm x 60mm |  |  |
|  | „Anuliavimo“ mygtukas | X-Y ir fokuso automatiniam grąžinimui į pradinę padėtį |  |  |
|  | Stereo koaksialinė apšvietimo sistema | Integruota stereo koaksialinė apšvietimo sistema | Reikalavimas riboja konkurenciją, todėl prašome jį pakeisti ir aprašyti taip: Integruota stereo koaksialinė apšvietimo sistema arba raudono akių dugno reflekso sustiprinimo sistema. | Integruota stereo koaksialinė apšvietimo sistema suteikia geresnį vaizdo kontrastą ir reljefinį vaizdą, leidžia geriau matyti detales per chirurginę procedūrą. Tai yra naujausia sukurta technologija naudojama raudonam akių dugno refleksui, užtikrinanti tikslumą, saugumą ir efektyvumą oftalmologinėse chirurginėse procedūrose. Tiekėjo siūloma raudono akių dugno reflekso sustiprinimo sistema yra pasenusi technologija, reikalaujanti pastoviai koreguoti paciento akies kampinę padėtį, norint gauti tinkamą raudono akių dugno refleksą. Raudono akių dugno reflekso sustiprinimo sistema neduoda tokio pat didelio priekinės kameros detalumo kaip ir stereo koaksilainė apšvietimo sistema. Reikalavimas bus pakoreguots, o stereo koaksialinė apšvietimo sistema bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų. |
|  | Reikalavimai šviesos šaltiniui | 1. Pritaikytas oftalmologinėms operacijoms; 2. Šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė; 3. Tarnavimo laikas ne mažiau kaip 50000 val. | Reikalavimas neaiškus, gali būti vertinamas skirtingai ir riboja konkurenciją, todėl prašome jį pakeisti ir aprašyti taip: Šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė | Reikalavimai šviesos šaltiniui yra svarbūs dėl šių priežasčių: 1. Pritaikymas oftalmologinėms operacijoms: Oftalmologinės procedūros reikalauja specifinio apšvietimo, kad chirurgas galėtų aiškiai matyti smulkias detales, tokias kaip tinklainė, ragenos struktūros ir kitos akies dalys. Šviesa turi būti pritaikyta, kad užtikrintų optimalų kontrastą ir ryškumą, sumažintų šešėlius ir karštus taškus, kas yra esminis elementas chirurginės procedūros tikslumui ir saugumui. 2. LED technologijos privalumai: LED šviesos šaltiniai yra energiją taupantys, mažiau šyla, ilgiau tarnauja ir užtikrina stabilų šviesos srautą. LED technologija taip pat padeda išvengti dažnų šviesos kaitimo ir suteikia galimybę kokybiškai atkurti spalvas, o tai yra ypač svarbu atliekant chirurgines procedūras, kur kiekviena detalė gali būti kritinė. Reikalavimas dėl tarnavimo laiko panaikinamas, koreguojama sekančiai: 1. Pritaikytas oftalmologinėms operacijoms; 2. Šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė; |
|  | Filtrai | 1. Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui; 2. Integruotas UV filtras; 3. Mėlynos spalvos barjerinis filtras, skirtas tinklainės apsaugai. (Kokybės kriterijus T7. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su visomis šiomis funkcijomis, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). | 3-io punkto reikalavimas neaiškus, gali būti vertinamas skirtingai ir riboja konkurenciją, todėl prašome jį panaikinti ir visą reikalavimą aprašyti taip: 1. Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui; 2. Integruotas UV filtras; | Mėlynos spalvos barjerinis filtras, skirtas tinklainės apsaugai yra labai svarbus apsaugant paciento akis nuo žalingos mėlynos spalvos spindulių ypač ilgų ir koplikuotų operacijų metu. Šis reikalavimas bus vertinams kaip kokybės kriterijus. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų. Tiekėjo pasiūlymas neatitinkančian šio reikalavimo nebus atmetamas. Nesutinkame keisti šio reikalavimo. |
|  | Tinklainės apsauga | Tinklainės apsaugos įrenginys, apsaugantis nuo šviesos patekimo į akies vyzdį (Kokybės kriterijus T8. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). | Reikalavimas pritaikytas vieninteliam gamintojui (Zeiss), taip apribojant konkurenciją, todėl prašome jį panaikinti. | Tinklainės apsaugos įrenginys, apsaugantis nuo žalingos šviesos patekimo į akies vyzdį yra labai svarbus ir reikalingas, kad būtų išvengta tinklainės pažeidimų, operuojant akies periferiją, ir ypač ilgos procedūros metu. Reikalavimas nėra pritaikytas tik vienam gamintojui, tinka ir kitiems gamintojams, pvz.: Leica. Reikalavimas vertinams kaip kokybės kriterijus. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų. Tiekėjo pasiūlymas neatitinkančian šio reikalavimo nebus atmetamas. Nesutinkame panaikinti šio reikalavimo. |
|  | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas | Kojiniu pedalu ir rankenose integruotų valdymo elementų pagalba | Reikalavimas riboja konkurenciją, todėl prašome jį pakeisti ir aprašyti taip: Kojiniu pedalu | Galimybė reguliuoti apšvietimą kojiniu pedalu ir rankenose integruotų valdymo elementų pagalba leidžia chirurgui prisitaikyti prie skirtingų operacijų ir valdyti mikroskopą pagal savo poreikį tiek kojinio pedalo, tiek rankenose integruotų valdymo elementų pagalba. Reikalavimas nėra pritaikytas tik vienam gamintojui, tinka ir kitiems gamintojams, pvz.: Leica, Alcon. Reikalavimas keičiamas nebus. |
|  | Video kamera | 1. Integruota; 2. Ne blogesnė nei HD skiriamosios gebos | Reikalavimas riboja konkurenciją, todėl prašome jį pakeisti ir aprašyti taip: HD skiriamosios gebos | 1. Integruotos kameros yra sukurtos specialiai dirbti su mikroskopu, todėl jos užtikrina geresnį suderinamumą ir patikimumą. Toks dizainas sumažina papildomų kabelių sukeliamas problemas ir leidžia chirurgui lengviau valdyti įrangą, be to, sumažina galimų sutrikimų ar sugadinimų riziką. 2. Ne blogesnė nei HD skiriamoji geba: HD (aukštos raiškos) skiriamoji geba leidžia gauti aiškius ir detalius vaizdus, kurie yra būtini chirurginiam stebįjimui ir diagnozavimui. Aukštos raiškos vaizdas padeda chirurgams geriau matyti smulkias struktūras ir detales. Šie aspektai yra esminiai užtikrinant, kad oftalmologinės procedūros būtų atliekamos efektyviai ir saugiai. Reikalavimas neriboja konkurencijos, atlikus rinkos tyrimą nustatyti ne mažiau nei trys gamintojai, kurių įranga atitinka reikalavimą. Nesutinkame keisti šio reikalavimo. |
|  | Kompiuterinis asistentas kataraktos operacijoms: |  |  |  |
|  | Ekranas | 1. Prisilietimui jautrus; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau kaip 47 cm; 4. Tinkamas naudoti steriliomis sąlygomis; 5. Veikiantis kaip centrinė mikroskopo valdymo sąsaja, bei skirtas stebėti operacinius vaizdus. 6. HD video įrašymas ir išsaugojimas integruotame kietame diske ir USB (arba lygiavertėje) laikmenoje vienu metu. (Kokybės kriterijus T9. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su visomis šiomis funkcijomis, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). | Reikalavimas pritaikytas vieninteliam gamintojui (Zeiss), taip apribojant konkurenciją, todėl prašome jį pakeisti ir aprašyti taip: 1. Prisilietimui jautrus; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau kaip 45 cm; 4. Tinkamas naudoti steriliomis sąlygomis; 5. HD video įrašymas ir išsaugojimas integruotame kietame diske ir USB (arba lygiavertėje) laikmenoje. | Reikalavimas bus patikslintas: 1. Prisilietimui jautrus; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau kaip 45 cm; 4. Tinkamas naudoti steriliomis sąlygomis Kiti parametrai bus vertinami kaip kokybės kriterijus. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su papildoma funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų. |
|  | Kompiuterinio asistento kataraktos operacijoms funkcionalumas | 1. Tikslaus dydžio ir formos kapsuloreksio atlikimas; 2. Atvaizduojami planuojami pjūviai ir LRI, liumbaliniai atpalaiduojantys pjūviai; 3. Tikslus torinių IOL padėties centravimas ir pasukimo derinimas; 4. Ragenos kreivės vizualizavimas; 5. Akies padėtis ir judesiai turi būti sekami realiu laiku; 6. Optinio biometro duomenų priėmimas. (Kokybės kriterijus T10. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šiomis funkcijomis, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). | Reikalavimas pritaikytas vieninteliam gamintojui (Zeiss), taip apribojant konkurenciją, todėl prašome jį panaikinti. | Oftalmologiniam chirurginiam mikroskopui, ypač atliekant kataraktos operacijas, kompiuterinio asistento funkcionalumas yra itin svarbus dėl kelių priežasčių: 1. Kapsuloreksis yra svarbus žingsnis kataraktos operacijoje. Tiksli kapsuloreksio forma ir dydis užtikrina, kad dirbtinis lęšiukas bus tinkamai implantuotas, o tai padeda pasiekti geresnius regėjimo rezultatus. 2. Vizualizuojant planuojamus pjūvius, gydytojas gali tiksliau suplanuoti operaciją, sumažindamas komplikacijų tikimybę ir pagerindamas chirurginio proceso efektyvumą. 3. Toriniai intraokuliniai lęšiukai (IOL) dažnai naudojami astigmatizmo korekcijai. Jų tinkamas centravimas ir pasukimas yra būtinas optimaliems regėjimo rezultatams pasiekti, todėl kompiuterinis asistentas, užtikrinantis tikslumą šioje srityje, yra nepaprastai svarbus. 4. Ragenos kreivės vizualizavimas leidžia gydytojams įvertinti paciento ragenai chirurgiškai sukeltą astigmatizmą, bei jį sumažinti atliekant papildomus LRI pjūvius. 5. Realaus laiko akies stebėjimas padeda chirurgui nustatyti tikrą akies padėtį operacijos metu, išvengti ciklorotacijos įtakos centruojant torinius intraokulinius lęšiukus. 6. Optiniai biometrai suteikia svarbią informaciją apie akies anatomiją ir leidžia tiksliai apskaičiuoti, kokio tipo IOL bus labiausiai tinkamas. Kompiuterinis asistentas, galintis priimti ir apdoroti šiuos duomenis, padeda optimizuoti operacijos rezultatus. Visi šie aspektai rodo, kad kompiuterinio asistento funkcionalumas pagerina chirurginių rezultatų tikslumą ir paciento saugumą, todėl jis yra itin svarbus atliekant kataraktos operacijas. Reikalavimas vertinams kaip kokybės kriterijus. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų. Tiekėjo pasiūlymas neatitinkančian šio reikalavimo nebus atmetamas. |
|  | Informacijos laikmenos | Integruotas ne mažiau kaip 1 TB kietasis diskas (Kokybės kriterijus T11. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). |  |  |
|  | Montavimas | Ant reguliuojamos padėties alkūnės ant mikroskopo stovo |  |  |
|  | Vaizdo įvedimo į okuliarus sistema | Integruota, bet ne papildomai primontuojama prie mikroskopo vizualinė kompiuterinio asistento pateikiama informacija tiesiogiai matoma mikroskopo okuliaruose. (Kokybės kriterijus T12. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų). | Reikalavimas pritaikytas vieninteliam gamintojui (Zeiss), taip apribojant konkurenciją, todėl prašome jį panaikinti. | Integruota vaizdo įvedimo į okuliarus sistema sistema užtikrina, kad chirurgas galėtų matyti visą svarbią informaciją tiesiogiai per okuliarius, nesukeliant jokių trikdžių operacijos eigoje. Chirurgas gali dirbti žiūrėdamas vienu metu į mikroskopo okuliarus ir stebėdamas skaitmeninę informaciją. Tai padeda išlaikyti patogią darbo poziciją ir sumažinti nuovargį per ilgus chirurginius procesus. Integruota ir efektyvi vaizdo įvedimo sistema pagerina chirurginio proceso efektyvumą, tikslumą ir patogumą, leidžiant chirurgui geriau rūpintis pacientu. Reikalavimas vertinams kaip kokybės kriterijus. Tiekėjams pasiūlius įrenginį su šia funkcija, bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiant papildomų balų. Tiekėjo pasiūlymas neatitinkančian šio reikalavimo nebus atmetamas. Nesutinkame naikinti šio reikalavimo. |
|  | Kojinio valdymo įrenginys | Belaidis kojinio valdymo įrenginys |  |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti mikroskopo žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |  |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |

Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

Atsižvelgus į techninėje specifikacijoje atliktus pakeitimus, kokybiniai kriterijai bus patikslinti.