## 3 DALIS_ TS
SPS 1 priedas
3 pirkimo dalis. Reagentai ir pagalbinės priemonės naujos kartos sekoskaitai (LSMUL KK)
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo interneto tinklapį (jei yra) pastabos
3 | Reagentai ir pagalbinės priemonės naujos kartos sekoskaitai (LSMUL KK). Tiekėjas turi siūlyti reagentus darbui su turimu analizatoriumi NovaSeq X Plus arba lygiaverčiam genominiam analizatoriui, suteikiamam panaudos būdu.
3.1 | 1. Reagentų rinkinys skirtas sekoskaitai sintezės metodu. 2. Reagentų rinkinys pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 10 milijardų atskirų sekų. | rinkinys | 2
3.2. | 1. Reagentų rinkinys skirtas sekoskaitai sintezės metodu. 2. Reagentų rinkinys pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 25 milijardų atskirų sekų. | rinkinys | 7
Viso 3 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
21 % PVM suma Eur:
Viso 3 pirkimo dalies suma Eur su PVM:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Minimalūs reikalavimai NovaSeq X Plus lygiaverčiam genominiam analizatoriui, suteikiamam panaudos būdu – 1 vnt. Pristatoma į LSMUL KK
Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  | _________________________
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1 | veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų; |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2 | ne mažiau kaip 8 Tb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^7 2x150 bp ilgio fragmentus; |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3 | sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita; |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4 | integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma; |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo

## 6 DALIS_TS
SPS 1 priedas
6 pirkimo dalis. Reagentai ir pagalbinės priemonės mėginio paruošimui sekoskaitai (LSMUL KK)
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo interneto tinklapį (jei yra) pastabos
6 | Mėginio paruošimas, bibliotekų paruošimas. Tiekėjas turi siūlyti prekes darbui su turimu bibliotekų paruošimo roboto prietaisu Tecan Dream prep compact, Fluent 480 arba lygiaverčiam prietaisui (Automatizuotos naujos kartos sekoskaitos bibliotekų paruošimo sistema), suteikiamam panaudos būdu. | rinkinys | 7
6.1 | Reagentų rinkinys, skirtas paruošti ne mažiau kaip 96 žmogaus genomų DNR bibliotekas. Minimalūs reikalavimai: Visiškas žmogaus genomo padengimas nenaudojant pagausinimo (t.y. nenaudojant PGR). Galimybė paruošti mėginius iš didelio ir mažo DNR kiekio (25 - 300ng), tiesiogiai iš kraujo ar ,,Dried Blood Spot", seilių ar kitų biologinių skysčių. Suderinamas su SBS (angl. sequencing by synthesis) sekoskaitos technologija. DNR fragmentacija atliekama ant sferinių dalelių, integruota DNR bibliotekos normalizacija. Rinkinyje turi būti komponentai žmogaus genominės DNR fragmentavimui, tarpinėm reakcijom gryninti magnetinėmis dalelėmis, ligavimo mišinys. Molekuliniai indeksai skirti pažymėti ne mažiau kaip 96 mėginius. Paruošti mėginiai privalo būti suderinti su Illumina genetiniu analizatoriumi (NovaSeqXplus). |  |  |  | x | x | x | x
6.2 | Paruošimo protokolas ne ilgesnis negu 1,5 val., iš kūrių 45 min ,,hands on time''. |  |  |  | x | x | x | x
6.3 | Galimybė vienu metu paruošti iki 384 mėginių. Tiriamų mėginių dvigubo indeksavimo rinkinys (abiejuose amplifikuotos DNR galuose), pritaikytas darbui 96 vietų plokštelėse. |  |  |  | x | x | x | x
6.4 | Mėginio paruošimo protokolas gali būti pilnai automatizuotas naudojant robotines sistemas. |  |  |  | x | x | x | x
Viso 6 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
21 % PVM suma Eur:
Viso 6 pirkimo dalies suma Eur su PVM:

## 6 DALIS_roboto TS
SPS 1 priedas
6 pirkimo dalis. REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS MĖGINIO PARUOŠIMUI SEKOSKAITAI (LSMUL KK)
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Minimalūs reikalavimai lygiaverčiam bibliotekų paruošimo roboto prietaisui Tecan Dream prep compact, Fluent 480, suteikiamam panaudos būdu – 1 vnt. Pristatoma į LSMUL KK
Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis _______________________________________________________
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. | Sistemos paskirtis | Robotinė sistema, skirta pilnai automatizuotam naujos kartos sekoskaitos (NKS) bibliotekų paruošimui ir kiekybiniam jų įvertinimui, su integruota bibliotekų kokybės kontrole ir normalizacija (skirtingų mėginių, turinčių skirtingas koncentracijas, skiedimas iki vienodos galutinės koncentracijos).
2. | Našumas | Ne mažiau nei 48 mėginiai vieno leidimo metu
3. | Sistemą sudaro (įskaitant, tačiau neapsiribojant) šie komponentai: | 1. Visą sistemos aparatūrinę dalį (išskyrus valdymo modulį, kuris gali būti statomas atskirai, šalia valdomo įrenginio) apjungiantis įrenginys (toliau - Įrenginys) su integruotu darbiniu stalviršiu, turintis atidaromą priekinį langą, pritaikytas statymui ant grindų arba sukomplektuotas su atskiru Įrenginiui padėti skirtu stalu.
2. Įrenginyje integruota robotinė ranka su ne mažiau kaip 8 kanalais skysčių dozavimui.
3. Įrenginyje integruota robotinė manipuliatoriaus ranka, skirta pernešti 96 šulinėlių plokšteles ant darbinio stalo paviršiaus.
4. Įrenginyje integruotas plokštelių skaitytuvas arba įrenginyje integruotas fluorescencijos detektorius.
5. Įrenginyje integruotas termocikleris.
6. Įrenginyje integruota purtyklė.
7. Įrenginyje integruotas ne mažiau kaip vienas temperatūros palaikymo blokas, kurio temperatūrinis diapazonas ne siauresnis kaip nuo +4 °C iki +70 °C.
8. Įrenginio bei integruoto plokštelių skaitytuvo/fluorescencijos detektoriaus programinė įranga, vadovaujantis FDA 21 CFR Part 11 arba lygiaverčiu standartu užtikrinanti:
a) skirtingų lygių vartotojų klasių taikymą ir vartotojų veiksmų atsekamumą,
b) saugius elektroninius įrašus,
c) integracijos į laboratorinę informacijos valdymo sistemą (angl. trump. - LIMS) galimybę.
9. Sistemos valdymo modulis.
4. | Reikalavimai skysčių dozavimui skirtai daugiakanalei robotinei rankai: | 1. Robotinė ranka ne mažiau kaip 8 kanalų, visi kanalai gali veikti nepriklausomai vienas nuo kito z ašimi, t. y. yra galimybė procedūrai pasirinktinai naudoti bet kurį iš esamų kanalų.
2. Tarpai tarp dozavimo kanalų reguliuojami y ašimi, minimalus atstumas tarp dozavimo kanalų (atstumo reguliavimo diapazono apatinės ribos vertė) ne didesnis nei 9 mm.
3. Dozavimo diapazonas, naudojant keičiamus vienkartinius antgalius, ne siauresnis nei nuo 0,5 µl iki 1000 µl.
4. Variacijos koeficientas, dozuojant 0,5 µl tūrį, kai dozavimui naudojami 10 µl tūrio antgaliai, ne didesnis nei 6%, o dozavimo tikslumas (paklaida) ne daugiau ±10%.
5. Variacijos koeficientas, dozuojant 10 µl tūrį, kai dozavimui naudojami 50 µl tūrio antgaliai ne didesnis nei 0,5 %, o dozavimo tikslumas (paklaida) ne daugiau ±1% arba variacijos koeficientas, dozuojant 5 μl tūrį, kai dozavimui naudojami 50 μl tūrio antgaliai ne didesnis nei 1,5 %, o dozavimo tikslumas (paklaida) ne daugiau ±2,5 %.
6. Daugiakanalės robotinės rankos judėjimo x, y ir z ašimis tikslumas (paklaida) ne daugiau ± 0,1 mm.
7. Kiekvienas dozavimo kanalas arba prie kiekvieno dozavimo kanalo jungiamas antgalis turi vidinį filtrą, apsaugantį kanalą nuo galimo užteršimo.
5. | Robotinės manipuliatoriaus rankos, skirtos pernešti 96 šulinėlių plokšteles ant darbinio stalo paviršiaus, maksimalus pernešamas svoris | Ne mažiau kaip 300 g.
6. | Reikalavimai integruotam termocikleriui: | 1. Su automatiniu plokštelių išstūmimo mechanizmu.
2. Ne mažiau kaip 96 šulinėlių kaitinimo blokas.
3. Maksimalus reakcijos tūris šulinėlyje ne mažesnis nei 100 µl.
4. Temperatūros diapazonas ne siauresnis nei nuo +4 C° iki +99 C°.
7. | Reikalavimai integruotam plokštelių skaitytuvui (netaikomi tuo tveju, jei siūloma sistema su integruotu fluorescencijos detektoriumi): | 1. Matuojantis absorbciją ir fluorescenciją mikroploštelėse.
2. Su filtrine optine sistema.
3. Ne mažiau kaip 4 absorbcijos ir 4 emisijos filtrai.
4. Ne mažiau kaip linijinis ir orbitalinis.
5. Tinkamas darbui su plokštelėmis nuo 6 iki 384 šulinėlių.
6. UV ksenono lempa arba lygiavertė.
7. Nustatomo bangos ilgio diapazonas ne siauresnis nei nuo 230 iki 1000 nm.
8. Fluorescencijos sužadinimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 230 iki 850 nm.
9. Fluorescencijos emisijos matavimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 280 iki 850 nm.
10. Bangos ilgio tikslumas (paklaida) absorbcijai: ne daugiau kaip ±0,5 nm bangos ilgiams imtinai nuo 315 nm ir ne daugiau kaip ±0,3 nm bangos ilgiams iki 315 nm.
11. Bangos ilgio tikslumas fluorescencijai: ne daugiau kaip ±2 nm bangos ilgiams imtinai nuo 315 nm ir ne daugiau kaip ±1 nm bangos ilgiams iki 315 nm.
8. | Reikalavimai integruotam fluorescencijos detektoriui (netaikomi tuo tveju, jei siūloma sistema su integruotu plokštelių skaitytuvu) | 1. Matuojantis fluorescenciją mikroplokštelėse.
2. Tinkamas darbui su plokštelėmis nuo 6 iki 96 šulinėlių.
3. 96 šulinėlių mikroplokštelės nuskaitymo laikas ne ilgesnis nei 4 minutės.
4. Ne mažiau kaip du bangos ilgiai sužadinimui.
5. Ne mažiau kaip du bangos ilgiai detekcijai.
9. | Reikalavimai sistemos valdymo moduliui: | 1. Procesorius Intel Core i5, ne mažesnio kaip 3 GHz taktinio dažnio (arba lygiavertis).
2. Operatyvioji atmintis (RAM) ne mažiau nei 8 GB.
3. Ne mažesnės nei 250 GB talpos SSD diskas.
4. Windows professional 10/64 bit operacinė sistema (arba lygiavertė).
5. Ne mažiau nei 4 USB jungtys.
6. Monitorius.
7. Klaviatūra.
8. Pelė.
10. | Kokybės kontrolė | Atliekama realiu laiku, apimanti:
1) skysčio pritraukimo stebėseną,
2) antgalių panirimo prevenciją,
3) antgalių užsikimšimo detekciją,
4) antgalio uždėjimo ir nuėmimo detekciją.
11. | Skysčio lygio aptikimas | 1. Pagrįstas elektrinės talpos matavimo arba lygiaverčiu principu.
2. Naudojama skysčio lygio aptikimo technologija užtikrina:
a) apsaugą nuo elektrostatinės iškrovos trikdžių detektuojant skysčio lygį,
b) apsaugą nuo burbulų bei putų pritraukimo,
c) mėginio talpų identifikavimą bei naudotojo informavimą esant netinkamam mėginio talpos formatui,
d) antgalio užsikimšimo aptikimą,
e) tikrojo skysčio lygio aptikimą nepaisant skysčio paviršiuje esančių susidarusių burbulų.
12. | Atliekų šalinimas | Atliekos pašalinamos į sistemos komplektacijoje esančią šiukšliadėžę, tvirtinamą už Įrenginyje integruoto darbinio stalviršio ribų, taip sumažinant taršos ant darbinio paviršiaus tikimybę.
13. | Operatoriaus apsauga | Prietaisui veikiant, priekinis įrenginio langas dėl vartotojų saugumo yra užrakintas ir jo negalima atidaryti
arba
atidarius priekinį įrenginio langą, automatiškai sustabdomas robotinės sistemos atliekamas procesas ir visi mechaniniai robotinių rankų judesiai.
14. | Išoriniai įrenginio matmenys (PxGxA), neįskaitant sistemos valdymo modulio matmenų | Ne didesni nei 1700x1100x1300 mm
15. | Programinė įranga | 1. Sistema sukomplektuota su programine įranga, skirta NKS bibliotekų paruošimo metodų sukūrimui bei programavimui.
2. Sistemos programinė įranga turi ne mažiau kaip trijų lygių apsaugą slaptažodžiais.
16. | Darbinio protokolo užprogramavimas bei paleidimas sistemos instaliavimo metu | 1. Į sistemos kainą įskaičiuotas darbinio protokolo, skirto darbui su reagentu Illumina DNA Prep with Exome 2.5 Enrichment, sukūrimas (įskaitant mėginių koncentracijos įvertinimą naudojant integruotą plokštelių skaitytuvą arba integruotą fluorescencijos detektorių).
2. Į sistemos kainą įskaičiuotas aukščiau nurodyto darbinio protokolo paleidimas naudojant mėginius bei rezultatų gavimas, atitinkantis nurodyto reagento gamintojo reikalavimus.
17. | Įrangos pristatymas, instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
18. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomos įrangos žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų), kopijas)
19. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninės versijos)
Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.