## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Ultragarsinė diagnostinė sistema Nr. 1.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Sistemos architektūra	Mobili, su ratukais
2.	Atliekami tyrimai:
2.1.	Vidaus organų	Būtina
2.2.	Skydliaukės	Būtina
2.3.	Kraujagyslių	Būtina
2.4.	Krūtų	Būtina
3.	Sistemos ergonomika
3.1.	Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija	Būtina
3.2.	Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn	Būtina
3.3.	Vaizdo monitoriaus įstrižainė	Ne mažiau 54.61 cm (21.5")
3.4.	Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu	Būtina
4.	Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius	Būtina
4.1.	Valdymo monitoriaus įstrižainė	Ne mažiau nei 25.65 cm (10.1")
4.2.	Lietimui jautrus valdymo monitorius	Būtina
4.3.	TGC arba STC kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane	Būtina
5.	Pagrindinės techninės charakteristikos
5.1.	Maksimalus vaizduojamas gylis	Ne mažiau kaip 40 cm
5.2.	Palaikomų daviklių dažnių diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	1 - 18.0 MHz
5.3.	Aktyvių jungčių davikliams skaičius	Ne mažiau kaip 3
5.4.	Skaitmeninių vaizdo apdorojimo kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 560 000
5.5.	Sistemos dinaminis diapazonas	Ne mažiau kaip 270 dB
6.	Vaizdavimo funkcijos ir režimai:
6.1.	B režimas	Būtina
6.2.	Vienmatis režimas M	Būtina
6.3.	Spalvinio doplerio režimas	Būtina
6.4.	Galios doplerio režimas	Būtina
6.5.	Aukšto impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF)	Būtina
6.6.	Spektrinio doplerio režimas	Būtina
6.7.	Nuolatinės bangos doplerio režimas	Būtina
6.8.	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.	Būtina
6.9.	Audinių doplerio režimas	Būtina
6.10.	Mikrokraujotakos vizualizacija	Būtina
6.11.	Tripleksinis režimas	Būtina
6.12.	Trapecinis vaizdavimas	Būtina
7.	Tyrimo automatizavimo funkcijos:
7.1.	Automatiniai dopleriniai skaičiavimai realiame laike, PW režime	Būtina
7.2.	Automatinis PW mėginio vartelių padėties ir kampo nustatymas	Būtina
8.	B režimas
8.1	Vaizdo padidinimas „užšaldytame“ ir realiame vaizde	Būtina
8.2	Aukštesnių harmonikų registravimas	Būtina
9.	Spalvinio doplerio režimo PRF (ne siauresnis už nurodytą)	0,2 – 19 KHz
10.	Spektrinio doplerio režimo PRF (ne siauresnis už nurodytą)	0,2 – 19 KHz
11.	Reikalavimai davikliams:
11.1.	Linijinis daviklis
11.1.1.	Darbinis dažnių diapazonas	Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 13.0 MHz
11.1.2.	Daviklio paviršiaus plotis	40 mm + 3 mm
12.	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:
12.1	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)	Būtina
12.2	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti	Būtina
12.3	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN	Būtina
13.	Išorinės jungtys	USB / LAN / HDMI arba lygiavertė
14.	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis	230 V ± 10%, 50/60 Hz elektros tinklas
15.	Ultragarsinio gelio šildytuvas	Būtina
16.	Komplektuojamas terminis spausdintuvas	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti
17.	CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus arba lygiavertis dokumentas	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).
18.	Garantijos laikotarpis	Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai.
19.	Apsauginis maitinimo šaltinis UPS	Būtina
20.	Gamintojo įgaliojimas prekiauti siūloma įranga	Būtina
21.	Kartu su įranga pateikiama prietaiso instrukcija ir pilnai užpildytas prietaiso pasas	Būtina. Instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis.
22.	Personalo mokymai	Būtina
23.	Garantiniu laikotarpiu nemokama techninė priežiūra	Būtina
24.	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta 2024 arba 2025 metais.	Būtina. Tiekėjo patvirtinimas.

Kokybės kriterijai (T):

Eil. Nr.	Kriterijaus (T) parametrai	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime		Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)
				Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus
					Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris
1.	Dvigubų vartelių dopleris. Funkcija, kuri vienu metu atvaizduoja dviejų skirtingų taškų doplerio spektrą. Galimos atvaizdavimo kombinacijos PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI	Ne	Taip
		0	10
2.	Nuolatinės bangos doplerio režimas veikia su linijiniu davikliu	Ne	Taip
		0	10
3.	Dirbtiniu intelektu paremta funkcija pagerinanti signalo ir triukšmo santykį nepabloginant skiriamosios gebos, paryškinanti skirtingų struktūrų ribas, sumažinanti triukšmus, artefaktus.	Ne	Taip
		0	10

Ultragarsinė diagnostinė sistema Nr. 2.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Sistemos architektūra	Mobili, su ratukais
2.	Atliekami tyrimai:
2.1.	Vidaus organų	Būtina
2.2.	Skydliaukės	Būtina
2.3.	Kraujagyslių	Būtina
2.4.	Krūtų	Būtina
2.5.	Vaikų vidaus organų	Būtina
3.	Sistemos ergonomika
3.1.	Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija	Būtina
3.2.	Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn	Būtina
3.3.	Vaizdo monitoriaus įstrižainė	Ne mažiau 54.61 cm (21.5")
3.4.	Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu	Būtina
4.	Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius	Būtina
4.1.	Valdymo monitoriaus įstrižainė	Ne mažiau nei 25.65 cm (10.1")
4.2.	Lietimui jautrus valdymo monitorius	Būtina
5.	Pagrindinės techninės charakteristikos
5.1.	Maksimalus vaizduojamas gylis	Ne mažiau kaip 40 cm
5.2.	Palaikomų daviklių dažnių diapazonas	Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 18.0 MHz
5.3.	Aktyvių jungčių davikliams skaičius	Ne mažiau kaip 4
6.	Vaizdavimo funkcijos ir režimai:
6.1.	B režimas	Būtina
6.2.	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas arba lygiavertis	Būtina
6.3.	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas	Būtina
6.4.	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe.	Būtina
6.5.	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu arba lygiavertis	Būtina
6.6.	Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas	Būtina
6.7.	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas;	Būtina
6.8.	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.	Būtina
6.9.	Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis).	Būtina
6.10.	Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas.	Būtina
6.11.	Panoraminių vaizdų režimas	Būtina
6.12.	Adatos vizualizacijos režimas	Būtina
7.	Tyrimo automatizavimo funkcijos:
7.1.	Automatinė vaizdo kokybės optimizacija;	Būtina
7.2.	Automatinis spektrinių kreivių matavimas;	Būtina
7.3.	Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija.	Būtina
8.	Skenavimas be fokuso zonų	Būtina
9.	Reikalavimai davikliams:
9.1.	Konvekcinis daviklis
9.1.1.	Darbinis dažnių diapazonas	Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 6.0 MHz
9.1.2.	Vaizduojamas kampas	Ne mažiau 70º
9.1.3.	Vieno kristalo technologija	Būtina
9.2.	Linijinis daviklis
9.2.1.	Darbinis dažnių diapazonas	Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 13.0 MHz
9.2.2.	Daviklio paviršiaus plotis	52mm + 6mm
10.	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:
10.1	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)	Būtina
10.2	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti	Būtina
10.3	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN	Būtina
11.	Išorinės jungtys	USB / LAN / HDMI arba lygiavertė
12.	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis	230 V ± 10%, 50/60 Hz elektros tinklas
13.	Ultragarsinio gelio šildytuvas	Būtina
14.	Komplektuojamas terminis spausdintuvas	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti
15.	CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus arba lygiavertis dokumentas	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).
16.	Garantijos laikotarpis	Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai.
17.	Apsauginis maitinimo šaltinis UPS	Būtina
18.	Gamintojo įgaliojimas prekiauti siūloma įranga	Būtina
19.	Kartu su įranga pateikiama prietaiso instrukcija ir pilnai užpildytas prietaiso pasas	Būtina. Instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis.
20.	Personalo mokymai	Būtina
21.	Garantiniu laikotarpiu nemokama techninė priežiūra	Būtina
22.	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta 2024 arba 2025 metais.	Būtina. Tiekėjo patvirtinimas.

Kokybės kriterijai (T):

Eil. Nr.	Kriterijaus (T) parametrai	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime		Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)
				Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus
					Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris
1.	Padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime) ≥ 3 lygių	Ne	Taip
		0	10
2.	Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių.	Ne	Taip
		0	10
3.	Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių.	Ne	Taip
		0	10