## Sheet1
Pirkimo sąlygų 1 priedas
AP - 70813-2 Pagalbinių medicininių priemonių, dezinfekcinių priemonių techninė specifikacija
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Parametrai ir reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 36 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) | Mato vieneto įkainis, EUR (be PVM) | PVM tarifas (%) (įrašyti tik skaičių be % simbolio) | Bendra kaina, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (su PVM) | Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM | Pradinė sutarties vertė Eur be PVM | Maksimali pirkimui skirta lėšų suma Eur su PVM | Patikslinta Pirkimo objekto dalies Nr. | Patikslintas Pirkimo dalies pavadinimas | Patikslinta Parametrai ir reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 36 mėn. | Tiekėjų pastabos | Atsakymas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Fluoresceino juostelė | Steriliame įpakavime, priekinio akies segmento nudažymui | vnt. | 9000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1694 | 1400 | 1694
2 | Instrumentų stalo apklotas | Sintetinis, sterilus. Atitinka direktyvą EN 13795-1. Išmatavimai 90±5cm x 75±5cm. Sterilumas ne trumpesnis nei 6 mėn. | vnt. | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19965 | 16500 | 19965
3 | Vienkartinių priemonių komplektas operacijoms su fakoemulsifikatoriu Centurion Silver atlikti | Suderinama su fakoemulsifikatoriumi Centurion Silver. Komplekte: 1. Fako antgaliukas; 2. Rankovėlė; 3. Kasetė | Kompl. | 850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 87422.5 | 72250 | 87422.5
4. | Rainelės retraktoriai | Vienkartiniai, steriliai įpakuoti po 4-6 pakuotėje, skirti naudoti mechaniniam vyzdžio išplėtimui kataraktos operacijos metu | Pak. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6050 | 5000 | 6050
5 | Urologiniai apklotai | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Rinkinio sudėtis pateikiama lietuvių kalba arba anglų kalba ir komponentų aprašas priklijuotas matomoje pakuotės vietoje. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais klijais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy turi būti atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas instrumentiniam staliukui 140x190 cm ± 10 cm - 1 vnt. 2. Litotominis apklotas 90/310x230 cm± 10 cm su integruotais kojų apvalkalais, su lipnia perinealine 6x17 cm ± 1 cm dydžio anga, vamzdelių bei laidų laikikliais 2 vnt. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis kaip 65 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis -iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo 50x60 cm ± 5 cm, pagaminta iš neaustinio polipropileno ir polietileno plėvelės, zonos svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 350 %. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.0 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 3. Apklotas lipniu kraštu 65x50 cm± 5 cm. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis kaip 65 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis -iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 4. Apklotas po sėdmenimis 95x125 cm ± 5 cm su padidinto skysčių sugėrimo zonomis 52x37 cm ± 5 cm ir 52x23 cm± 5 cm - 1 vnt. 5. Popieriniai rankšluosčiai 60x40 cm±2 cm -2 vnt. | Vnt. | 8500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 157360.5 | 130050 | 157360.5
6 | Polipektominių operacijų priemonės: | [12 empty] | 6 | Polipektominių operacijų priemonės 1 dalis: |  |  |  | Prašome pakoreguoti 6.1 pirkimo dalyje iš „Vienkartinio naudojimo, tinkamos endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, kilpos forma – šešiakampis, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu, darbinis ilgis 230±5 cm, kilpos diametras - 10 ±1 mm arba 15±1 pasirinktinai. Sterili pakuotė.” Į „Vienkartinio naudojimo, tinkamos endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, kilpos forma – šešiakampis, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš keleto vielučių/yra multifilamentinė, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu, darbinis ilgis 230±5 cm, kilpos diametras - 10 ±1 mm arba 15±1 pasirinktinai. Sterili pakuotė.” , nes TS pritaikyta tik vienam gamintojui, o tai mažina konurenciją. Šie pakeitimai neturės įtakos prekės kokybei ar funkcionalumui, tačiau leis daugiau tiekėjų pasiūlyti savo prekes, o PO galės išsirinkti visapusiškai naudingiausią pasiūlymą. 6.4; 6.6; 6.7 pirkimo dalyse prašau išimti iš bendros pirkimo dalies/atskirti, nes TS pritaikyta tik vienam gamintojui, o tai mažina konkurenciją. 6.2; 6.3; 6.8; 7; 11; 13.1 – 13.3; 15; 16.1 – 16.4; 17; pirkimo dalyse dalyvausime pagal pateiktą techninę specifikaciją. | Pakoreguotas 6.1. pirkimo objekto dalies aprašymas "Vienkartinio naudojimo, tinkamos endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, kilpos forma – šešiakampis, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05 mm, kilpa tvirtai susukta iš keleto vielučių arba yra multifilamentinė, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu, darbinis ilgis 230±5 cm, kilpos diametras - 10 ±1 mm arba 15±1 pasirinktinai. Sterili pakuotė.". Pirkimo dalis suskaidyta į 2 pirkimo dalis: 6 ir 16 pirkimo objekto dalis.
6.1. | Šalta polipektominė kilpa | Vienkartinio naudojimo, tinkamos endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, kilpos forma – šešiakampis, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu, darbinis ilgis 230±5 cm, kilpos diametras - 10 ±1 mm arba 15±1 pasirinktinai. Sterili pakuotė. | Vnt. | 1125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.1. | Šalta polipektominė kilpa | Vienkartinio naudojimo, tinkamos endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, kilpos forma – šešiakampis, kilpos vielos diametras 0,3±0,05 mm, kilpa tvirtai susukta iš keleto vielučių arba yra multifilamentinė, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu, darbinis ilgis 230±5 cm, kilpos diametras - 10±1 mm arba 15±1 mm pasirinktinai. Sterili pakuotė. | Vnt. | 1125
6.2. | Karšta polipektominė kilpa | Vienkartinio naudojimo, kilpa ovali, diametras 10±1mm, 15±1mm ir 25±1mm pasirinktinai pagal poreikį, kilpos vielos skersmuo 0,47±0,05 mm. Darbinis ilgis 230±5 cm, tinkama endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 225 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.2. | Karšta polipektominė kilpa | Vienkartinio naudojimo, kilpa ovali, diametras 10±1mm, 15±1mm ir 25±1mm pasirinktinai pagal poreikį, kilpos vielos skersmuo 0,47±0,05 mm. Darbinis ilgis 230±5 cm, tinkama endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 225
6.3. | Endoskopiniai injektoriai kolonskopijai | Vienkartinio naudojimo, darbinis ilgis 230±5 cm, tinkami endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, ergonominė rankena, adatų diametrai pasirinktinai 23G, 25 G, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm. Adatų galiuko konfiguracija “Short”. | Vnt. | 375 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.3. | Endoskopiniai injektoriai kolonskopijai | Vienkartinio naudojimo, darbinis ilgis 230±5 cm, tinkami endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, ergonominė rankena, adatų diametrai pasirinktinai 23G, 25 G, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm. Adatų galiuko konfiguracija “Short”. | Vnt. | 375
6.4. | Distalinis antgalis kolonoskopijoms | Vienkartinio naudojimo, veleno tipo antgalis. Distaliniame gale turintis plastikinius, lanksčius, atraumatinius 8 pirštelius | Vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.4. | Klipai hemostazei | Vienkartinio naudojimo, kabutės kampas 90° arba 135° pasirinktinai. Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Kojelės ilgis ≥7 mm. Tinkama naudoti su vienkartinio arba daugkartinio naudojimo klipų fiksavimo įrenginiu. Sterili pakuotė. | Vnt. | 375
6.5. | Klipai hemostazei | Vienkartinio naudojimo, kabutės kampas 90° arba 135° pasirinktinai. Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Kojelės ilgis ≥7 mm. Tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo klipų fiksavimo įrenginiu . Sterili pakuotė. | Vnt. | 375 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.5. | Kandiklis | Daugkartinio naudojimo,sterililizuojamas, plastikinis. | Vnt. | 375
6.6. | Klipų fiksavimo įrenginys | Vienkartinio naudojimo, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Tinkamas su vienkartinio naudojimo kabutėms. Rotuojamas, darbinis ilgis 230±5 cm, tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm. | Vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
6.7. | Endoskopų valymo šepetėlis | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,8 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 230 cm (±10 cm), diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą. Turi būti deklaracija, kad šis medicininis produktas pažymėtas CE žyma. | Vnt. | 375 |  |  |  |  | 0 | 0
6.8. | Kandiklis | Daugkartinio naudojimo,sterililizuojamas, plastikinis. | Vnt. | 375 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | [8 empty] | 0 | 0 | 48400 | 40000 | 48400
7 | MiniSpike su filtru, tirpalų aspiracijai | Mini-Spike ventiliuojama adata - Sterilus, 0,10 mikronų antibakterinis oro filtras, adatkočio ilgis 22 +- 1mm, vidinis diametras 4 mm. Adatkotis su apsauginiu dangteliu. Be PVC, be latekso, be DEHP. | Vnt. | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9075 | 7500 | 9075
8 | Vienkartiniai kvėpavimo vamzdeliai, tinkantys ultragarsiniam spirometrui Easy on-PC | Vienkartinio naudojimo kvėpavimo vamzdeliai; suderinami su ultragarsiniu spirometru Easy on-PC | Vnt. | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43560 | 36000 | 43560
9 | Sistema dozavimo pompai | 1. Skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL); 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Supakuota po 1 vnt. sterilioje pakuotėje; 4. Techniškai suderinama su poliklinikoje naudojama gamintojo „Nouvag“ dozavimo pompa „DP30“; 5. Su tėkmės greičio reguliatoriumi; 6. Su Luer-Lock jungtimi; 7. Sistemos ilgis ne mažiau 4 m; 8. Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | Vnt. | 8500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 102850 | 85000 | 102850
10 | Subalansuotas druskų irigacinis tirpalas intraokulinėms chirurginėms operacijoms | Sterilus, naudojamas intraokulinėms chirurginėms operacijoms. Fasuotas po 500 ml, plastikiniuose ar stikliniuose buteliuose (flakonuose), kurių dugnuose būtų kilpa pakabinimui. | fl. | 4200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20570 | 17000 | 20570
11. | EKG elektrodai | Vienkartinis elektrodas su neaustinio pluošto porėtu lipniu pagrindu, leidžiančiu odai kvėpuoti. Skirtas ilgalaikiam EKG monitoravimui. Hipoalerginiai klijai ir gelis maksimaliai sumažina alergines reakcijas. Kietas gelis nepalieka likučių ir neišdžiūna. Sudėtyje nėra latekso. CE ženklas. Skersmuo 48 mm - 54 mm. | Vnt. | 95000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10890 | 9000 | 10890
12. | Tripano mėlio tirpalas | Sterilus tripano mėlio dažas lęšiuko kapsulei dažyti, 0.06% ar 0.1%, 1.0 ml buteliuke ir/ar užpildytame vienkartiniame švirkšte su sterilia vienkartine kaniule. PASTABA. Perkami dažai, kurie kataraktos operacijos metu yra suleidžiami į priekinę akies kamerą, priekinės lęšiuko kapsulės nudažymo tikslu. Komisija prašys pateikti pavyzdį. Bus tikrinama, ar tiekėjo siūlomi dažai gerai nudažo priekinę lęšiuko kapsulę, ar dažymo metu neatsiranda nuosėdų. | fl | 750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3630 | 3000 | 3630
13 | Adatos:
13.1. | Adata | 27G (0,4 x 19±1) mm, vienkartinė, sterili, tiesios adatos, naudojamos injekcijoms. originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su parametrais. | vnt. | 17100 |  |  |  |  | 0 | 0
13.2. | Adata | 18G (1,2x40) mm, vienkartinės, sterilios, tiesios adatos, naudojamos injekcijoms, originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su parametrais. | vnt. | 21900 |  |  |  |  | 0 | 0
13.3. | Adata | Vienkartinė, sterili, 21Gx2”, 0,80x50mm, tiesios adatos, naudojamos injekcijoms. Originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su parametrais. | vnt. | 6300 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra 13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | [8 empty] | 0 | 0 | 1331 | 1100 | 1331
14 | Hidrodisekcinė kaniulė | Vienkartinė, sterili, įpakuota po 1vnt. 0,4x22 mm, viršūnė išplota vertikalioje plokštumoje. | vnt. | 4500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16940 | 14000 | 16940
15 | Elektrodas bevieliam elektroterapijos aparatui | - lipnus; - išmatavimai 5 x 5 cm; ± 1 cm. - su suapvalintais kraštais - su vienu spaustuku - belaidžiai, tvirtinami spaustuko pagalba - techniškai suderinamas su įstaigoje naudojamu bevieliu elektrostimuliacijos aparatu Chattanooga Wireless Pro | Vnt. | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 36300 | 30000 | 36300
16 | Kateteriai: | [12 empty] | 16 | Polipektominių operacijų priemonės 2 dalis:
16.1. | Nelatono kateteris (40 cm ilgio ) | Vienkartinis, sterilus, plastikinis Nr.12, 14, 16. | vnt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 16.1. | Distalinis antgalis kolonoskopijoms | Vienkartinio naudojimo, veleno tipo antgalis. Distaliniame gale turintis plastikinius, lanksčius, atraumatinius 8 pirštelius | Vnt. | 30
16.2. | Nelatono kateteris (16 cm ± 2cm ilgio) | Vienkartinis, sterilus, plastikinis Nr.12, 16. | vnt. | 540 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 16.2. | Klipų fiksavimo įrenginys | Vienkartinio naudojimo, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Tinkamas su vienkartinio naudojimo kabutėmis. Rotuojamas, darbinis ilgis 230±5 cm, tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm. | Vnt. | 150
16.3. | Folio kateteris | Vienkartinis, sterilus, plastikinis Nr .12, 14, 16, 18, 20. | vnt. | 450 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 16.3. | Endoskopų valymo šepetėlis | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,8 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 230 cm (±10 cm), diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą. Turi būti deklaracija, kad šis medicininis produktas pažymėtas CE žyma. | Vnt. | 375
16.4. | Atsiurbimo kateteriai (anesteziologiniai) | Vienkartiniai, sterilūs su nykščio kontrole. Spalvinis kodavimas pagal dydį. Pakuotė lengvai atidaroma. Reikalinga įvairių dydžių: Ch10, Ch14; Ch16. | Vnt. | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra 16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | [8 empty] | 0 | 0 | 484 | 400 | 484
17 | Vienkartinės endoskopinės karštos biopsinės žnyplės | Vienkartinio naudojimo; Ilgis: ne trumpesnės nei 2300 mm; Maksimalus išorinis kateterio diametras – 2,3 - 2,4 mm; Darbinis kanalas 2,8 mm; Žnyplių kaušeliai lygūs ( standartiniai) su adatėle arba be jos. Įpakavimas: sterilios. Be latekso | Vnt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11192.5 | 9250 | 11192.5
18 | Vienkartinio naudojimo paruošti naudojimui hemostatiniai klipai | Vienkartinio naudojimo hemostatiniai klipai: Įrankis rotuojamas ir repozicionuojamas; Kateterio ilgis 160 cm, 230 cm ir 270 cm; tinkamas endoskopo kanalui, kurio skersmuo 2,8 mm; Paruošto naudoti klipo kojelių ilgis 5 mm; Kojelių lenkimo kampas 90º ir 135º; Atsidarymas 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm; Vienkartinis, sterilus. Be latekso. | Vnt. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11192.5 | 9250 | 11192.5
19 | Parafinas | Baltas, bekvapis, parafino vonelėms, gabalinis. Pakuotė ne mažesnė nei 5 kg | kg | 675 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6655 | 5500 | 6655
20 | Priemonės fangoparafino aplikacijoms:
20.1. | Fango parafinas | Fango parafino aplikacijoms. | kg | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
20.2. | Plėvelė fango parafinui | Matmenys: plotis 0,65 cm, rulono ilgis ne daugiau 50 m. Originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su plėvelės parametrais. | m | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra 20 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | [8 empty] | 0 | 0 | 6050 | 5000 | 6050