ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Kiekis vnt. | Nuoroda į gamintojo parengtą techninę dokumentaciją, patvirtinančią parametro reikšmės atitikimą. Būtina nurodyti dok. psl. Nr., dokumente būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai, kodai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS (1 vnt.) SU INSTRUMENTAIS: |  |  |  |  |
|  | Vežimėlis įrangai | 1. ≥ 4 antistatiniai ratai, ne mažiau du iš jų fiksuojami; 2. ≥ 3 lentynos; 3. Videokameros galvutės laikiklis; 4. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 5. Centrinis el. jungiklis; 6. Elektros maitinimo lizdai reikalingai įrangai pajungti (pilnos sistemos veikimo užtikrinimas); 7 . ≥ 2 vnt. artikuliuojami laikikliai monitoriams (plokščiaekraniam ir valdymo įrenginio monitoriui). 8. Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių. | 1 vnt. |  |  |
|  | Plokščiaekranis monitorius | 1. Ekrano įstrižainė: ≥32 coliai; 2. Vaizdo formatas: 16:9; 3. Raiška: 4K, ≥ (3840x2160) vaizdo elementų; 4. Ryškumas : ≥700 cd/m2; 5. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; 6. Spalvų skaičius ≥1,05 mlrd.; 7. Pikselių tankis 0,1845 x 0,1845 mm; 8. Monitoriaus svoris ≤12 kg.; 9. Medicininės paskirties; 10. Paviršiaus apdorojimas – apsauga nuo akinimo. | 1 vnt. |  |  |
|  | Vaizdo kameros galvutė su optikos prijungimo adapteriu, autoklavuojama | 1. Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4), ≥ 3 lustų; | 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2. Raiška: ≥(3840 x 2160) vaizdo elementų; |  |  |  |
|  |  | 3. Progresyvus skenavimas; |  |  |  |
|  |  | 4. Skaitmeninis priartinimas; |  |  |  |
|  |  | 5. ≥ 3 programuojami valdymo mygtukai; |  |  |  |
|  |  | 5. kameros galvutės svoris ≤0,7 kg, kameros galvutės kabelio ilgis ≥350 cm |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu | 1. Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; | 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2. Video įrašų kokybė: 4K ≥ (3840x2160) arba Full HD ≥ (1920x1080p); |  |  |  |
|  |  | 3. Signalų išvestys: 3.1. ≥ 1 vnt. HD-SDI arba lygiavertė; 3.2. ≥ 3 vnt. 3G HD - SDI (4K) arba lygiavertė; 3.3. ≥ 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis; 3.4. ≥ 2 vnt. USB tipo jungtis; |  |  |  |
|  |  | 4. Vaizdų įrašymas/perdavimas: 4.1 Išoriniai kaupikliai USB; 4.2 Į planšetę. |  |  |  |
|  |  | 5. Vaizdų įrašymas valdomas planšete, kameros galvos mygtukais; |  |  |  |
|  |  | 6. Bevielis interneto ryšys; |  |  |  |
|  |  | 7. Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: 7.1. Ekrano įstrižainė ≥ 10“; 7.2. Raiška ≥ 1920x1080 vaizdo elementų; 7.3. Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas). 8. Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus. |  |  |  |
|  |  | 9. Integuotas LED tipo šviesos šaltinis; 9.1. Lempos darbo laikas ≥ 30000 valandų; 9.2. Maksimalus šviesos srauto intensyvumas ≥ 2500 lumenų; 9.3. Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis ≥7500˚ K 9.4. Valdymas valdymo įrenginio monitoriumi arba kameros galvos mygtukais. 9.5. Šviesolaidžių jungtys ≥ 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, arba pateikiamas atitinkamas adapteris |  |  |  |
|  | Šeiverio rankena | 1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas ≥3 mygtukais ant rankenos; 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; 4. Galimybė prijungti antgalius su koaguliacijos funkcija (skutimo ir koaguliavimo funkcija integruota viename antgalyje), kampiniais antgaliais 5. Autoklavuojama; 6. Rankena turi būti techniškai suderinama su ligoninės turima Dyonics Power II šeiverio konsole. | 3 vnt. |  |  |
|  | Artroskopinė optika, perduodanti 4K | 1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 4 ±0,2 mm; 3. Ilgis 160 ±10 mm; 4. Autoklavuojama. | 3 vnt. |  |  |
|  | Artroskopo įmova | Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 ±0,2 mm diametro siūlomai optikai | 3 vnt. |  |  |
|  | Šviesolaidis | 1. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi. 2. Ilgis ≥ 300 cm. 3. Išorinis diametras 4,0 mm 3. Fibrooptinis. | 3 vnt. |  |  |
|  | Vielinis sterilizavimo konteineris optikai | Su vieliniu dangčiu, su silikoniniais laikikliais, dydis 290 x 80 x 50 mm ±2 mm | 3 vnt. |  |  |
|  | Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms | Būtina |  |  |  |
|  | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams | Būtina |  |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas. | ≥24 mėn. |  |  |  |