KLAUSIMYNAS

Medicininė įranga. ultragarso aparatas

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICININĖ ĮRANGA. ULTRAGARSO APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sistemos architektūra | 1. Mobili; 2. Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥10 000 000; 4. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 50 cm; 5. Dinaminis diapazonas ≥ 380 dB. |  |
| 2. | Taikymo sritys | - Akušeriniai tyrimai; - Ginekologiniai tyrimai. |  |
| 3. | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 35 cm; 3. Skaitinė raidinė klaviatūra; 4. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 5. Stiprinimo kompensacija ( angl. TGC) ≥ 8 lygių. |  |
| 4. | Aparato monitorius | 1. Aukštos raiškos LED tipo (arba lygiavertis); 2. Ekrano įstrižainė ≥ 55cm; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; |  |
| 5. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režimuose |  |
| 6. | Sistemos darbo režimai | 1. 2D režimas; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas; 5. 3D vaizdavimo režimas. |  |
| 7. | 2D režimas | 1. Filtravimo algoritmai triukšmams ir artefaktams pašalinti; 2. Galimybė gauti kombinuotą vaizdą, sumuojant kelis vaizdus, skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais; |  |
| 8. | Spalvinio doplerio režimas | 1. Tėkmės greičio doplerio režimas; 2. Tėkmės intensyvumo (galios) doplerio režimas; 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija; |  |
| 9. | Spektrinio doplerio režimas | - PW doplerio režimas; - HPRF doplerio režimas; - CW doplerio režimas. |  |
| 10. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | ≥ 4 |  |
| 11. | Sistemos davikliai: |  |  |
| 11.1. | Tūrinis konveksinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 6,8 MHz; 2. Apžiūros lauko kampas ≥ 70; 3. Darbinių elementų skaičius ≥ 190. |  |
| 11.2. | Tūrinis ertminis daviklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 MHz iki 9,0 MHz; 2. Apžiūros lauko kampas ≥ 150; 3. Elementų skaičius ≥ 190. |  |
| 12. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | 1. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; 2. Specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; |  |
| 13. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 512 GB. |  |
| 14. | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas |  |
| 15. | Aparato jungtys/sąsajos | 1. Ethernet jungtis; 2. HDMI arba DisplayPort jungtis; 3. USB jungtis. |  |
| 16. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga (arba lygiavertė): - informacijos perdavimo DICOM Store/Send; - vaizdų spausdinimo – DICOM Print; - atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; - užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve. |  |
| 17. | Aparato maitinimas | 230V, 50Hz elektros tinklas |  |