Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

ELEKTROKARDIOGRAFAI

2024-11-

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):

| Vardas, pavardė, pareigos |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.2 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios gamintojo techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

2.3. Įranga turi būti pažymėta atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.4. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba, valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai.

2.5. Siūloma įranga turi būti nauja (Įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.

2.6.  Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.7  Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfekantus.

2.8.  Prekei turi būti suteikiama ne mažiau nei 36 mėn. garantija.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Parametrai (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Techninės charakteristikos (Reikalaujamų parametrų reikšmės) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokardiografas | Registruoja ne mažiau kaip 12 EKG derivacijų vienu metu. |  |
| 2. | EKG užrašymo režimai, ne mažiau nei išvardinta: | 1. Automatinis; 2. Rankinis; 3. Ritmo. |  |
| 3. | Automatinė 12 derivacijų EKG registracija | Būtina, ne ilgiau kaip per 10 sek. |  |
| 4. | EKG signalo diskretizavimo dažnis kiekvienam kanalui | Ne mažesnis kaip 60 KHz. |  |
| 5. | EKG signalo keitiklio skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 24 bitai |  |
| 6. | Elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimo diskretizavimo dažnis | Ne mažesnis kaip 60 KHz. |  |
| 7. | Sinfazinio signalo slopinimas | ≥125 dB. |  |
| 8. | Elektrokardiografas turi apsaugą nuo defibriliacijos impulso | Būtina |  |
| 9. | Elektrokardiografo dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,05 iki 150 Hz |  |
| 10. | Elektrokardiografo įėjimo varža | ≥ 50 MΩ |  |
| 11. | Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 susitr./min. |  |
| 12. | Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa | Būtina. |  |
| 13. | EKG interpretacijos programa suaugusiems | Būtina. |  |
| 14. | Suminė elektrodų kontakto informacija, nurodant problematinį elektrodą. | Būtina su spalvine indikacija. |  |
| 15. | Vidinė registruojamų EKG atmintis | Ne mažiau kaip 300 EKG vidinė atmintis. |  |
| 16. | Integruotas spalvotas, lietimui jautrus ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ≥ 8,5 colių; 2. Ekrano rezoliucija ≥ 850 x 550 taškų; 3. Turi būti valdomas dėvint medicinines pirštines. |  |
| 17. | Raidinė/skaitinė klaviatūra paciento duomenų įvedimui | Lietimui jautriame ekrane |  |
| 18. | Duomenys pateikiami monitoriaus ekrane | 1. 12 EKG derivacijų vienu metu; 2. Pagrindinių EKG parametrų indikacija; 3. Ligonio duomenys; 4. Laikrodis; 5. Ligonio širdies susitraukimų dažnis; 6. Elektrokardiografo nustatymai; 7. Baterijos įkrovos būklė. |  |
| 19. | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas | Ataskaita spausdinama viename A4 formato lape |  |
| 20. | Spausdinamos EKG kreivės | 3, 6, 12 kreivių vienu metu |  |
| 21. | Elektrokardiografo rašymo greitis | Ne mažiau greičių kaip 5, 25, 50 mm/s. |  |
| 22. | Elektrokardiografo jautrumas | Ne mažiau jautrumo verčių kaip 2.5, 5, 10, 20 mm/mV. |  |
| 23. | Elektrokardiogramos peržiūros prieš spausdinant funkcija | Būtina |  |
| 24. | Elektrokardiografo maitinimas | Iš išorinio elektros tinklo (220-240V, 50-60 Hz) ir iš vidinio akumuliatoriaus. Ne mažiau kaip 100 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip 3 val. pastovaus veikimo. |  |
| 25. | Elektrokardiografo svoris | ≤ 6,5 kg. |  |
| 26. | Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas tinkle PDF, XML, DICOM formatais. | Būtina. DICOM formato failai generuojami elektrokardiografe arba per išorinę programinę įrangą, diegiamą į Perkančiosios organizacijos informacinės sistemos serverį. |  |
| 27. | Integruotos jungtys duomenų ir rezultatų perdavimui | USB, LAN |  |
| 28. | Galimybė užrašytą elektrokardiogramą perduoti belaidžiu kompiuteriniu tinklu (WiFi technologija) į ligoninės informacinę sistemą. | Būtina. Į pasiūlymą įskaičiuotas šios funkcijos įdiegimo kaštai. |  |
| 29. | Komplektacija: |  |  |
| 29.1 | Paciento kabelis su krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu (elektrodai daugkartiniai) | 2 kompl. suaugusiems pacientams. |  |
| 29.2 | Brūkšninių kodų skaitytuvas, paciento duomenų įvedimui | Būtina. |  |
| 29.3 | Mobilus vežimėlis elektrokardiografo transportavimui | 1. Vežimėlis reguliuojamo aukščio; 2. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais; 3. Su rankena vežimėlio transportavimui bei stalčiumi ir krepšeliu elektrokardiografo priedų sudėjimui; 4. Su laidų ir brūkšninių kodų skaitytuvo laikikliais. 5. Komplektuojamas elektrokardiografo gamintojo. |  |
| 30. | Paviršiai turi būti atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Dezinfekuojama rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones). |  |

Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokardiografas |  | 9 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas: |  |  |  |  |  | 36 mėn. |

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |