RINKOS KONSULTACIJA

DIALIZĖS APARATAS

APIBENDRINIMAS

1. Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) atliko rinkos konsultaciją dėl dializės aparato pirkimo.

2. Rinkos konsultacija paskelbta ir buvo vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką iki 2025-03-12 (imtinai) Lietuvos laiku.

3. Rinkos konsultacijoje nuomonę išreiškė, pasiūlymus ir pastabas pateikė vienas dalyvis, kurio atsakymai bei pasiūlymai su pastabomis ir yra nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje.

4. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – Perkančioji organizacija kvietė rinkos dalyvius pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.

DALYVIŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI DĖL TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ

1. Specifikacijoje nurodoma: „Sausos sodos kolonėlės panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą: Ruošiant bikarbonatinį tirpalą galima naudoti sodos kolonėlę“, siūloma keisti į „Sausos sodos kolonėlės panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą: Ruošiant bikarbonatinį tirpalą galima naudoti įvairių gamintojų sodos kolonėlę“. Su siūloma korekcija nesutinkame, kadangi toks pakeitimas ribos konkurenciją.

2. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad turi būti naudojami ne mažiau kaip 2 daugkartinio naudojimo apirogeniniai filtrai (ne mažiau kaip 300 procedūrų). UAB „Renalfarma“ siūlo patikslinimą: „ne mažiau kaip 300 procedūrų arba ne mažiau kaip 1500 darbo valandų.“ Į pastabą atsižvelgiame ir su ja sutinkame, specifikacija bus atitinkamai koreguojama.

  - III. IŠVADOS

3.1. Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyvis susipažino su pirkimo dokumentais ir pateikė atsakymus bei pastabas.

3.2. Rinkos konsultacijoje sudalyvavo vienas dalyvis, kuris atsakė į Rinkos konsultacijos klausimyno klausimus bei pateikė pastabas dėl techninės specifikacijos.

3.3. Susitikimai su dalyviais nebuvo organizuojami.

3.4. Rinkos konsultacija yra baigta.

3.5. Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai (2 p.) bus keičiami ir koreguojami. 1 p. reikalavimas nebus keičiamas.