{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Endoskopų plovimo mašinos"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Automatinė endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)",2,"vnt."]
["1.1.1.","Vienu metu galima plauti - dezinfekuoti ≥ 2 lanksčius endoskopus"]
["1.1.2.","Valdymas lietimui jautriu ekranu"]
["1.1.3.","Valdymo ekrane pateikiama informacija: 1. Pasirinkta programa; 2. Ciklo parametrai; 3. Pranešimas apie ciklo pabaigą; 4. Pranešimai apie užfiksuotas klaidas bei įrangos gedimus"]
["1.1.4.","Endoskopų hermetiškumo testas. Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą"]
["1.1.5.","Integruotas arba komplektuojamas kartu spausdintuvas proceso ataskaitai spausdinti"]
["1.1.6.","Duomenų kaupimas atmintyje bei galimybė juos eksportuoti"]
["1.1.7.","Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinoje turi būti galimybė naudoti neperdirbamos dezinfekcijos priemones (pvz.: (angl. single-shot), vienkartinė chemija)."]
["1.1.8.","Standartinio plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 35 min. (Tiekėjams leidžiama pateikti gamintojo deklaraciją techninės specifikacijos 1.1.8. papunkčiui patvirtinti pasirašytą gamintojo saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu bei pateikti pasirašiusio asmens įgaliojimą, kad jis turi teisę gamintojo vardu patvirtinti siūlomo pirkimo objekto techninius parametrus, jeigu nėra galimybės techninės specifikacijos 1.1.8. papunktį pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais)"]
["1.1.9.","Plovimo ir dezinfekcinė medžiagos: enziminis ploviklis ir/ar peracto rūgštis arba lygiavertės priemonės"]
["1.1.10.","Įrenginio dangtis (durys): 1. Būtinas dangčio (durų) užrakinimas proceso metu; 2. Atidarymas kojiniu jungikliu (jei pakrovimas išviršaus)"]
["1.1.11.","Ploviklio, dezinfektanto sunaudojimas: 1.Ploviklis ir dezinfektantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo, mašina automatiškai dozuoja reikiama kiekį; 2.Vienam ciklui (kai yra du endoskopai)sunaudojama ≤ 70 ml ploviklio; 3.Vienam ciklui (kai yra du endoskopai)sunaudojama ≤ 500 ml dezinfektanto; "]
["1.1.12.","Uždara vieta skirta ploviklio, dezinfektantų talpoms įrenginyje "]
["1.1.13.","Vandens sunaudojimas vienam ciklui ≤ 50 l."]
["1.1.14.","Galimybė duris naudoti kaip padėklą pakrovimui/ iškrovimui (jei įrenginys pakraunamas iš priekio)"]
["1.1.15.","Komplektuojami pajungimai / adapteriai endoskopų plovimui –dezinfekavimui, tinkantys prie įstaigoje turimų endoskopų: 1. Adapteris endoskopams EC590WL, EG-530WR - 1 vnt.; 2. Adapteris endoskopams EC-760-R-W/L, EG-720R - 1 vnt.; 3. Adapteris endoskopams CF-Q165L, CF-H185L, CF-Q145L, TJF-Q180V, GIF-Q145, GIF-H185, GIF-Q165 - 2 vnt.; 4. Adapteris bronchoskopams BF-H1100, BF-1TH190, BF-P180, MAF-TM2 1 vnt.; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 1.1.15. papunkčio reikalavimams)"]
["1.1.16.","Mašinos plotis ≤ 100 cm"]
["1.1.17.","Komplektacija:1. Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys;  2. Vandens paruošimo įranga (į mašiną paduodamo vandens minkštinimo ir filtravimo sistema);  3. Ploviklio, dezinfekcinio tirpalo, aktyvatoriaus (jei įrenginiui privaloma) komplektas ne mažiau nei po 10 litrų; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 1.1.17. papunkčio reikalavimams)"]
["1.1.18.","Prietaisas privalo atitikti EN ISO 15883 standartui ar lygiaverčiui (pateikti atitiktį patvirtinantį dokumentą) "]