|  | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| Telemetrijos sistema 1 komplektas: |  |  |  |
| 1. | Reikalavimai kardiologiniams telemetrijos monitoriams: | Kiekis 8 vnt., su belaidžiu Wi-Fi duomenų perdavimu |  |
| 1.1 | Elektros maitinimas | 1. Vidinis maitinimo šaltinis: įkraunami standartiniai AA arba AAA tipo baterijos, arba pakraunamos ličio jonų baterijos 2. Aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau kaip 24 val. |  |
| 1.2 | Reikalavimai monitoriaus ekranui: | 1. Spalvotas, LCD tipo 2. Ekrano dydis ne mažiau kaip 2“ colių 3. Ne mažiau kaip 2 Parametrų kreivės ekrane vienu metu 4. Skiriamoji geba ne mažiau kaip 220x176 |  |
| 1.3 | Monitoriaus valdymas | 1. Multifunkcinis mygtukas (įjungti/išjungti/slaugytojo iškvietimo/meniu) arba atskiri valdymo mygtukai 2. Sensorinis ekranas |  |
| 1.4 | Telemetrijos monitoriaus matuojami parametrai realiame laike | 1.EKG multi-derivacinis kanalas, 2. Aritmijos 3. ST segmentas 4. Kvėpavimas 5. SpO2 - ne mažiau kaip 2 telemetrijos monitoriai turi būti komplektuojami su SpO2 monitoravimu arba atskiru SpO2 monitoravimo moduliu |  |
| 1.5 | Reikalavimai EKG/ Kvėpavimo registravimo kanalui: | 1. Širdies susitraukimų matavimo ribos ne mažiau kaip 30-250 susitr./min 2. Matavimo paklaida ne daugiau kaip 2 susitr./min arba ±1% 3. Aritmijų analizė ne mažiau kaip 12 tipų 4. Kardiostimuliatoriaus atpažinimas |  |
| 1.6 | Reikalavimai SpO2 registravimo kanalui: | - Matavimo ribos ne mažiau kaip 1-100% - Pulso matavimo ribos ne mažiau kaip 30-250 susitr./min |  |
| 1.7 | Telemetrijos monitoriaus atsparumas skysčiams | Ne blogesnė kaip IPX7 |  |
| 1.8 | Baterijų krovimo stotelė arba stotelės | - Visiems prietaisams - Baterijų krovimo indikacija |  |
| 1.9 | Priedai telemetrijos monitoriams: | 1. ne mažiau 5 laidų EKG kabeliai – 8 vnt, 2. 2 kompl. baterijų kiekvienam telemetrijos monitoriui 3. Telemetrijos monitoriui nešioti skirtas daugkartinis dėklas – 8 vnt. 4. Pirštinis SpO2 daviklis su prailginimo kabeliu – 2 vnt. |  |
| 2. | Paciento monitorius | Kiekis 1 vnt., su belaidžiu Wi-Fi duomenų perdavimu |  |
| 2.1 | Ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 12 colių 3. Raiška ne mažiau kaip (1280 x 800) taškų 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ne mažiau kaip 10 kreivių |  |
| 2.2 | Paciento monitoriaus registruojami parametrai | 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. SpO2 4. Temperatūra 5. Neinvazinis kraujospūdis |  |
| 2.3 | Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (naudojant EKG) | 30 – 300 susitr./min (ne siauresnės už nurodytas) |  |
| 2.4 | Aritmijų analizė | Ne mažiau kaip 13 aritmijų |  |
| 2.5 | SpO2 matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 1 % - 100 % |  |
| 2.6 | SpO2 matavimo paklaida | Ne daugiau kaip ± 3% |  |
| 2.7 | Temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau kaip ± 0,1 oC |  |
| 2.8 | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonai | 1. Vaikams - ne siauriau 20 – 170 mmHg 2. Suaugusiems - ne siauresnis kaip 20 – 250 mmHg |  |
| 2.9 | Monitoriaus indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius |  |
| 2.10 | Budėjimo režimas | Būtina |  |
| 2.11 | Naktinis režimas | Būtina |  |
| 2.12 | Privatumo režimas | Klinikinio monitoravimo režimas, kurio metu ekrane nerodomos paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys siunčiami į centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą |  |
| 2.13 | Priedai paciento monitoriui | 1. Ne mažiau 3 elektrodų EKG kabelis. 2. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, su prailginimo kabeliu – 2 vnt. 3. Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui su jungiamąja žarnele 4. Temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui |  |
| 3. | Centrinė monitoravimo sistema | Centrinė monitoravimo stotis - 1 vnt., Darbo stotis arba dubliuojantis ekranas - 1 vnt. |  |
| 3.1 | Sistemos paskirtis | Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti visus išvardintus monitorius į informacinį tinklą |  |
| 3.2 | Centrinėje monitoravimo stotyje vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane | Ne mažiau kaip 32 įrenginių |  |
| 3.3 | Prie centrinės monitoravimo sistemos prijungiami įrenginiai | Ne mažiau kaip 60 įrenginių |  |
| 3.4 | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento bei telemetrijos monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės | Būtina |  |
| 3.5 | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos | 1. Registruojamų duomenų išsaugojimas 2. Sistemos konfigūravimas 3. Monitorių valdymas nuotoliniu būdu 4. Naujų pacientų prijungimas, administravimas - 5. Registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku 6. Monitorių nustatymų koregavimas |  |
| 3.6 | Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS) centrinei monitoravimo stočiai | Būtina |  |
| 3.7 | Centrinės monitoravimo stoties ir darbo stoties kompiuteriai | - 1. Kompiuteris su monitoriais, kurių įstrižainė ne mažiau kaip 23,8 colių, – 2 vnt. - 2. Papildomas ne mažiau kaip 43 colių monitorius su alkūne kabinimui prie sienos – 1 vnt. - Lazerinis spausdintuvas – 1 vnt. |  |
| 3.8 | Aliarmų sistema | Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai |  |
| 3.9 | Suvestinės | 1. EKG 2. Prieširdžių virpėjimo 3. Skilvelių aritmijos |  |
| 4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Įrangai ir visom komplektuojančioms detalėms - ne mažiau kaip 24 mėn. |  |