

	

	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės

	Telemetrijos sistema 1 komplektas:

	1.
	Reikalavimai kardiologiniams telemetrijos monitoriams:
	Kiekis 8 vnt., su belaidžiu Wi-Fi duomenų perdavimu
	

	1.1
	Elektros maitinimas
	1. Vidinis  maitinimo šaltinis: įkraunami standartiniai AA arba AAA  tipo baterijos, arba pakraunamos ličio jonų baterijos 
2. Aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau kaip 24 val.
	

	1.2
	Reikalavimai monitoriaus ekranui:
	1. Spalvotas,  LCD tipo
2. Ekrano dydis ne mažiau kaip 2“ colių
3. Ne mažiau kaip 2 Parametrų kreivės ekrane vienu metu
4. Skiriamoji geba ne mažiau kaip 220x176
	

	1.3
	Monitoriaus valdymas
	1. Multifunkcinis mygtukas (įjungti/išjungti/slaugytojo iškvietimo/meniu) arba atskiri valdymo mygtukai
2. Sensorinis ekranas
	

	1.4
	Telemetrijos monitoriaus matuojami parametrai realiame laike
	1.EKG multi-derivacinis kanalas,
2. Aritmijos
3. ST segmentas
4. Kvėpavimas
5. SpO2 - ne mažiau kaip 2 telemetrijos monitoriai turi būti komplektuojami su SpO2 monitoravimu arba atskiru SpO2 monitoravimo moduliu
	

	1.5
	Reikalavimai EKG/ Kvėpavimo registravimo kanalui:
	[bookmark: __DdeLink__21_669578956]1. Širdies susitraukimų matavimo ribos ne mažiau kaip 30-250 susitr./min
2. Matavimo paklaida ne daugiau kaip 2 susitr./min arba ±1%
3. Aritmijų analizė ne mažiau kaip 12 tipų
4. Kardiostimuliatoriaus atpažinimas 
	

	1.6
	Reikalavimai SpO2 registravimo kanalui:
	1. Matavimo ribos ne mažiau kaip 1-100%
2. Pulso matavimo ribos ne mažiau kaip 30-250 susitr./min
	

	1.7
	Telemetrijos monitoriaus atsparumas skysčiams
	[bookmark: __DdeLink__41_669578956]Ne blogesnė kaip IPX7
	

	1.8
	Baterijų krovimo stotelė arba stotelės
	1. Visiems prietaisams
2.  Baterijų krovimo indikacija
	

	1.9
	Priedai telemetrijos monitoriams:
	1. ne mažiau 5 laidų EKG kabeliai – 8 vnt,
2. 2 kompl. baterijų kiekvienam telemetrijos monitoriui  
3. Telemetrijos monitoriui nešioti skirtas daugkartinis dėklas – 8 vnt.
4. Pirštinis SpO2 daviklis su prailginimo kabeliu – 2 vnt.
	

	2.
	Paciento monitorius
	Kiekis 1 vnt., su belaidžiu Wi-Fi duomenų perdavimu
	

	2.1
	Ekranas
	[bookmark: _Hlk141170745]1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen)
2. Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 12 colių
3. Raiška ne mažiau kaip (1280 x 800) taškų
4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama  ne mažiau kaip 10 kreivių
	

	2.2
	Paciento monitoriaus registruojami parametrai
	[bookmark: _Hlk141105913]1. EKG
2. Kvėpavimas
3. SpO2
4. Temperatūra
5. Neinvazinis kraujospūdis
	

	2.3
	Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (naudojant EKG)
	30 – 300 susitr./min (ne siauresnės už nurodytas)
	

	2.4
	Aritmijų analizė
	Ne mažiau kaip 13 aritmijų
	

	2.5
	SpO2 matavimo diapazonas
	Ne siauresnis nei 1 % - 100 %
	

	2.6
	SpO2 matavimo paklaida
	Ne daugiau kaip ± 3% 
	

	2.7
	Temperatūros matavimo paklaida
	Ne daugiau kaip ± 0,1 oC	
	

	2.8
	Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonai
	1. Vaikams - ne siauriau 20 – 170 mmHg 
2. Suaugusiems - ne siauresnis kaip 20 – 250 mmHg
	

	2.9
	Monitoriaus indikatoriai
	1. Maitinimo indikatorius
2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius
3. Baterijos krovimo indikatorius
	

	2.10
	Budėjimo režimas
	Būtina
	

	2.11
	Naktinis režimas
	Būtina
	

	2.12
	Privatumo režimas
	Klinikinio monitoravimo režimas, kurio metu ekrane nerodomos paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys siunčiami į centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą
	

	2.13
	Priedai paciento monitoriui
	1. Ne mažiau 3 elektrodų EKG kabelis.
2. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, su prailginimo kabeliu – 2 vnt.
3. Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui su jungiamąja žarnele
4. Temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui
	

	3.
	Centrinė monitoravimo sistema
	Centrinė monitoravimo stotis - 1 vnt., Darbo stotis arba dubliuojantis ekranas - 1 vnt.
	

	3.1
	Sistemos paskirtis
	Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti visus išvardintus monitorius į informacinį tinklą
	

	3.2
	Centrinėje monitoravimo stotyje vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane
	Ne mažiau kaip 32 įrenginių

	

	3.3
	Prie centrinės monitoravimo sistemos prijungiami įrenginiai
	Ne mažiau kaip 60 įrenginių
	

	3.4
	Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento bei telemetrijos monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės
	Būtina
	

	3.5
	Centrinės monitoravimo stoties funkcijos
	1. Registruojamų duomenų išsaugojimas
2. Sistemos konfigūravimas
3. Monitorių valdymas nuotoliniu būdu
4. Naujų pacientų prijungimas, administravimas
1. 5. Registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku
6. Monitorių nustatymų koregavimas
	

	3.6
	Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS) centrinei monitoravimo stočiai
	Būtina
	

	3.7
	Centrinės monitoravimo stoties ir darbo stoties kompiuteriai
	1. 1. Kompiuteris su monitoriais, kurių įstrižainė  ne mažiau kaip 23,8 colių, – 2 vnt.
1. 2. Papildomas ne mažiau kaip 43 colių monitorius su alkūne kabinimui prie sienos – 1 vnt.
1. Lazerinis spausdintuvas – 1 vnt.
	

	3.8
	Aliarmų sistema
	Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai
	

	3.9
	Suvestinės
	1. EKG
2. Prieširdžių virpėjimo
3. Skilvelių aritmijos
	

	4.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Įrangai ir visom komplektuojančioms detalėms - ne mažiau kaip 24 mėn.
	




 

   Techniniai reikalavimai  Reikalaujama reikšmė  Tiekėjo siūlomos prekės  rodiklių reikšmės  

Telemetrijos sistema 1 komplektas :  

1.  Reikalavimai kardiologin i ams  telemetr ijos   monitoriams:  Kiekis 8 vnt., su belaidžiu Wi - Fi  duomenų  perdavimu   

1.1  Elektros maitinimas  1. Vidinis  maitinimo šaltinis:  įkraunami standartiniai AA arba AAA   tipo  baterijos ,   arba   pakraunamos   ličio  jonų  baterijos     2. Aparato veikimo laikas, maitinant  iš ši o   šaltinio  ne mažiau kaip   24   val.   

1.2  Reikalavimai monitoriaus ekranui:  1. Spalvotas,  LCD tipo   2.   Ekrano dydis   ne mažiau kaip   2 “  colių   3.  Ne mažiau kaip   2 Parametrų  kreivės   ekrane vienu metu   4. Skiriamoji geba  ne mažiau kaip   2 20 x 176   

1.3  Monitoriaus valdymas  1. Multifunkcinis   mygtukas  (įjungti/išjungti/ slaugytojo  iškvietimo / meniu ) arba atskiri  valdymo mygtukai   2. Sensorinis ekranas   

1.4  Telemetrijos monitoriaus  m atuojami parametrai realiame  laike  1.EKG multi - derivacinis kanalas,   2. Aritmijos   3. ST segmentas   4 .  Kvėpavimas   5 . SpO2  -   ne mažiau kaip  2  telemetrijos monitoriai   turi būti   komplektuojami su SpO2  m onitoravimu   arba atskiru SpO2  monitoravimo moduliu   

1. 5  Reikalavimai EKG/ Kvėpavimo  registravimo kanalui:  1 .  Širdies susitraukimų matavimo  ribos   ne  mažiau kaip   30 - 2 5 0  susitr./min   2 . Matavimo paklaida ne daugiau kaip  2   susitr./min arba  ± 1%   3 . Aritmijų analizė  ne mažiau kaip   12   tipų   4 . Kardiostimuliatoriaus atpažinimas    

1. 6  Reikalavimai SpO2 registravimo  kanalui:  1.   Matavimo ribos  ne mažiau kaip   1 - 100%   2.   Pulso matavimo ribos  ne mažiau  kaip   3 0 - 25 0 susitr./min   

1. 7  Telemetrijos monitoriaus  a tsparumas skysčiams  Ne blog esnė kaip   IPX7   

1. 8  Baterijų krovimo stotelė   arba  stotelės  1.   Visiems prietaisams   2.     B aterij ų krovimo indikacija   

1. 9  Priedai  telemetrijos monitori ams :  1.  ne mažiau  5 laidų EKG kabeli ai   –   8  vnt ,   2.   2   kompl.   baterijų kiekvienam  telemetrijos monitoriui     3.   Telemetrijos monitoriui n ešio ti   skirtas daugkartinis  dėklas  –   8 vnt.   4 . Pirštinis SpO2 daviklis su  prailginimo kabeliu  –   2  vnt.   

2.  Paciento monitorius  Kiekis 1 vnt., su belaidžiu Wi - Fi  duomenų perdavimu   

