## Techniniė specifikacija
Priedas Nr.1
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Bendrieji reikalavimai:
1 | Tiekėjas turi siūlyti lazerio skaidulas (toliau - prekės) perkančiosios organizacijos turimam urologiniam lazeriui litotripsijai ir prostatos enukleacijai (Quanta Cyber Ho100) arba siūlyti prekes kartu urologinio lazerio litotripsijai ir prostatos enukleacijai (1 vnt.) (toliau - įranga), atitinkančio šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, panauda.
2 | Jeigu prekės pagamintos kito gamintojo negu įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomos prekės yra tinkamos šiai įrangai.
3 | Prekės ir įranga (jeigu siūloma pagal panaudą) privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 ir turi būti ženklinti CE ženklu. Pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją kartu su pasiūlymu.
4 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su atžymėta reikiamų parametų reikšme).
5 | Jeigu tiekėjas siūlo įrangą pagal panaudą, tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą įrangos techninį aptarnavimą (techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.)), atitinkančius visus LR įstatymus; užtikrinti, kad įrangos techninis aptarnavimas būtų atliekamas pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 7 darbo dienas nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų šalių suderintu technologiškai protingu terminu.
6 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos (jeigu teikiama pagal panaudą) kokybišku darbu.
7 | Įranga (jeigu siūloma pagal panaudą) tiekėjo pristatoma, pravedanmi apmokymai perkančiosios organizacijos personalui dirbti su įranga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo. Mokymai rengiami perkančiosios organizacijos patalpose adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus.
8 | Prekės pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu tiekėjo sąskaita ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo datos.
9 | Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodytos prekės ir įranga (jeigu siūloma pagal panaudą). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes ir/ar įrangą bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Lazerio skaidulos
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami parametrai | Šviesolaidžio skersmuo (µm) | Maksimalus kiekis 36 mėn., vnt. | Vieno vieneto įkainis, Eur be PVM | Maksimalaus kiekio kaina, Eur be PVM (6=4*5) | Siūlomos prekės gamintojas, modelis/kodas, parametrai ir nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo dokumentuose (psl. Nr.).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema | šerdies skersmuo (μm) 200±2%, išorinis skersmuo 375 μm ±5% | 30
| 2 | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema | šerdies skersmuo (μm) 365±2%, išorinis skersmuo 570 μm ±5% | 90
| 3 | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema | šerdies skersmuo (μm) 550±2%, išorinis skersmuo 750 μm ±5% | 90
| 4 | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema | šerdies skersmuo (μm) 1000±2%, išorinis skersmuo 1450 μm ±5% | 15
Pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas (%) |  |  |  | PVM suma, Eur:
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su tinkamu sutarties vykdymu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI:
Eilės Nr. | Reikalaujamas parametras |  | Reikalaujamo parametro reikšmė |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | Įrangos pagaminimo metai |  | ≥ 2021 m. |  | (nurodomi įrangos pagaminimo metai) |  | -
2 | Paskirtis |  | Litotripsijai, prostatos enukleacijai, urologinėms chirurginėms operacijoms ir procedūroms.
3 | Tipas |  | Holmio: YAG lazeris.
4 | Lazerio klasė |  | 4
5 | Lazerio spindulio tiekimo sistema |  | Šviesolaidis.
6 | Bangos ilgis |  | 2,0 ±0,2 µm.
7 | Maksimali optinė galia |  | Ne mažiau 100W.
8 | Minimali impulso energija |  | Ne daugiau 200 mJ.
9 | Maksimali impulso energija |  | Ne mažiau 3500 mJ.
10 | Impulsinis dažnis |  | Minimalus impulsinis dažnis ≤ 5 Hz. Maksimalus impulsinis dažnis ≥ 50 Hz.
11 | Impulso trukmės pasirinkimas |  | Būtina.
12 | Įrenginio valdymas |  | 1. Kojinis pedalas – ne mažiau dviejų mygtukų su ne trumpesniu nei 3 m kabeliu. 2. Lietimui aktyvus ekranas su padalinimo į dvi dalis funkcija arba su dviem valdymo parametrais viename ekrane. 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas.
13 | Sauga |  | 1. Avarinio išjungimo mygtukas. 2. Išorinių durų užrakto jungtis. 3. Raktas.
14 | Sistemos nustatymai |  | Dvigubi sistemos parametrai valdomi dvigubu pedalu.
15 | Nutaikomas spindulys |  | Žalios spalvos spindulys. Turi būti reguliuojama intensyvumo kontrolė.
16 | Šviesolaidžio atpažinimo sistema |  | Šviesolaidžio atpažinimo sistema atpažįstant prijungtą šviesolaidį, tačiau neblokuojantį šviesolaidžio veikimą.
17 | Aušinimo sistema |  | Skysčiu aušinamas, autonominis kontūras.
18 | Šviesolaidžiai |  | 1. Turi būti galimybė naudoti 200, 365, 550 ir 1000 mikronų šviesolaidžius. 2. Turi būti galimybė naudoti tiek daugkartinius (daugiau nei 10 operacijų), tiek vienkartinius šviesolaidžius.
19 | Apsauginis lęšis |  | Keičiamas, apsaugantis pacientą ir lazerio sistemą dėl optinio pluošto lūžio.
20 | Maitinimas |  | 220-240 V, 50-60 Hz, maitinimo kabelis ne mažiau 6 m.
21 | Lazerio dydis |  | Ne daugiau 700x1200x1500 mm (ilgis, plotis, aukštis)
22 | Aparato mobilumas |  | Aparatas statomas ant grindų, transportabilus ratukų pagalba
23 | Paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms |  | Dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus.
24 | Komplektacija |  | 1. Lazeris su lietimui aktyviu LCD ekranu ir ratukais - 1 vnt.; 2. Skaidulos sterilizavimo dėklas po 1 vnt. kiekvienam skirtingo dydžio šviesolaidžiui (viso 4 vnt.); 3. Specialus šviesolaidžio peilis – 1 vnt.; 4. Apipjaustikliai po 1 vnt. kiekvienam skirtingo dydžio šviesolaidžiui.
25 | Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis. |  | Būtina. Pateikti kartu su įranga. |  | - |  | -
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS:
Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis
Įrangos gamybos metai
| Įrangos skaičius |  | 1 vnt.
Įrangos vertė, EUR be PVM, viso