## Naujas
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Orientacinis kiekis
1 | 33141000-0 | Kateteriai skirti sudėtingoms aortos stentgraftų kaniuliacijoms | Van Schie Beacon Tip dizaino arba lygiaverčiai kateteriai, skirti sudėtingoms aortos stentgraftų kaniuliacijoms, su rentgenokontrastiniu ir šilumai jautriu galiuku. Kateterio korpusas iš nailono arba lygiaverčio, sutvirtintas pintomis plieno arba lygiavertėmis vijomis. Kateterio diametras 5F, dengtas aktyvia hidrofiline danga, pralaidumas 32 ml/s, turi atlaikyti ne mažiau 1200 PSi slėgį. Kateterio ilgis nuo 40 cm iki 65 cm, suderinamas su 0,035'' viela. Privalo būti skirtingos galiukų konfiguracijos ne mažiau 5 tipų pasirinkimo galimybė pagal anatomines situacijas. | vnt. | 30
2 | 33184100-4 | Periferiniai balionu išplečiami dengti stentai mažo ir vidutinio diametro (angl. stent graft) | Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuliuotas su patentuota vientisa ePTFE danga arba lygiaverte iš abiejų pusių. Naudojami su ne mažesniais nei 5 Fr introdiuseriais. Naudojamas 0,035 OTW colio viela-pravedėja. Stento diametras įvairus: nuo 5mm iki 10 mm (visi OTW dydžiai prasiplečia iki 12mm). Stento ilgis įvairus: nuo 16mm iki 59mm. Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 6F - 9F. Gamintojo užmautas ant balioninio OTW tipo kateterio. Sistemos kateterio ilgis nuo 80 cm iki 120 cm. | vnt. | 40
3 | 33184100-4 | Periferiniai balionu išplečiami dengti stentai didelio diametro (angl. stent graft) | Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuliuotas su patentuota vientisa ePTFE danga arba lygiaverte iš abiejų pusių. Naudojami su 9F - 11F introdiuseriais. Naudojamas su 0,035 colio viela-pravedėja. Stento diametras įvairus: nuo 12mm iki 16 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 22mm). Stento ilgis įvairus: nuo 29mm iki 61mm. Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 9F - 11F. Gamintojo užmautas ant balioninio PTA OTW tipo kateterio. Sistemos kateterio ilgis 80 ir 120 cm. | vnt. | 40
4 | 33141000-0 | Hidrofilinė viela | Hidrofilinė visu ilgiu. Volframinis-polimerinis arba lygiavertis padengimas padidina matomumą fluoroskopijos metu. Nitinolinė arba lygiavertė šerdis leidžia galiuku sekti 1:1 rankos pasukimus; galima pasirinkti standumus: standartinė arba standi. Diametrai: 0,014; 0,018, 0,025; 0,035; 0,038 colių; ilgiai: 80, 145, 180, 260, 300 cm. Galiuko konfiguracijos: tiesus arba lenktas. Pakuotėje kartu su vielos suktuku. | vnt. | 20
5 | 33141000-0 | Ilgi hidrofiliniai įvedėjai periferinėms procedūroms | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga visame ilgyje. Vidinis paviršius padengtas teflonu arba lygiaverčiu. Įvedėjo korpusas sutvirtintas plieninėmis arba lygiavertėmis spiralės vijomis. Su dviem vidiniais lanksčiais dilatoriais: 0.018" ir 0.035" ±0.003" diametro. Įvairaus dydžio: imtinai nuo 4Fr iki 12Fr (intervalas kas 1 Fr iki 10Fr). Didelio vidinio diametro: 4Fr - ne mažiau kaip 0,061"; 5Fr - ne mažiau kaip 0,074". Įvairaus ilgio: nuo 45cm iki 110cm, tame intervale turi būti 55cm; 70cm; 80cm; 90cm. Distalinio galo konfigūracija: tiesūs ir įvairaus lenkimo tipo, su minkštu atraumatiniu rentgenokontrastiniu galiuku, rengenokontrastinis žymeklis integruotas sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio. Ne mažiau 2 įvedėjo vožtuvų pasirinkimai. | vnt. | 40
6 | 33141000-0 | Hidrofilinių dilatatorių rinkinys | Hidrofilinių dilatatorių rinkinys. Diametrai: 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26Fr, tinkantys .035 vielai, 45 cm ilgio. Hidrofilinis padengimas. | rink. | 20
7 | 33141000-0 | Introdiuseriai formuojamu galiuku | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga visame ilgyje. Vidinis paviršius padengtas teflonu arba lygiaverčiu, leidžiantis lengvai priemonėms slysti vidiniu pavirčiumi. Įvediklio korpusas sutvirtintas metalinėmis spiralės vijomis (nepintas) suteikdamas lankstumą, ir atparumą užlenkimams. Su tarpusavyje fiksuojančiu dilatatoriumi. Vidinis diametras: 6 Fr (ID 2,2 mm; OD 2,6mm); 7 Fr (ID 2,5mm; OD 3,1mm); 8 Fr (ID 2,9 mm; OD 3,5 mm). Introdiuserio ilgis: 70 cm; 90 cm. Tinkamos vielos-pravediklio diametras 0,038 colių. Introdiuseris tiesaus galiuko, kuris gali būti formuojamas šaltuoju būdu. Su rentgenokontrastiniu žymeniu integruotu sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio. Komplektuojamas su "Check-Flo" arba lygiaverčiu hemostatiniu vožtuvu, kuris turi papildomą šoninę atšaką praplovimui ar kontrastui. | vnt. | 5
8 | 33184100-4 | Embolizacinė priemonė, skirta endovaskulinei aneurizmų embolizacijai (aneurizmos kaklelio uždengimui). | Daugiasluoksnis pynimas, savaime išsiplečianti, forma cilindrinė iš trijų dalių. Pagaminta iš nitinolio tinklelio arba lygiaverčio. Prietaiso galuose pritvirtinti platinos arba lygiaverčiai žymekliai. Įvedimo viela pagaminta iš nerūdijančio plieno, padengta PTFE sluoksniu, distalinis galas su nitinolio šerdimi arba lygiaverčių medžiagų. Priemonė sujungta su įvedimo viela ir pilnai paruošta naudojimui. Pridedamas plastikinis fiksatorius palengvinantis sistemos atjungimą. Galimi diametrai: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22mm. Ilgiai: 6mm (3, 4 ir 6mm diametro) / 7mm (8 , 10mm diametro) / 9mm (12mm diametro) / 10mm (14mm diametro) / 12mm (16mm diametro) / 14mm (18mm diametro) / 16mm (20mm diametro) / 18mm (22mm diametro). Minimalus kreipiamojo kateterio skersmens reikalavimas: 5F skirtas 3, 4, 6, 8mm diametrui; 6F 10 ir 12mm diametrui; 8F skirtas 14 ir 16mm diametrui; 9F skirtas 18, 20 ir 22mm diametrui. Įvedimo vielos ilgis ne mažesnis nei 135cm, maksimalus įvedimo sistemos ilgis ne mažesnis nei 100cm. | vnt. | 20
9 | 33141000-0 | Palaikanti standžioji viela | Didelio standumo palaikanti viela skirta didelio diametro stentų ir periferinių stentgraftų implantacijoms. Plieninė dengta PTFE viela arba lygiavertė. Ilgis turi būti įvairus 145 cm, 180 cm, 260 cm. Diametras 0,035”. Lankstus vielos galiukas viengubos J formos kreivės, ilgis ne daugiau 1,5 cm. | vnt. | 20
10 | 33141000-0 | Labai didelio diametro ilgi kraujagyslių introdiuseriai | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyvioms procedūroms atlikti. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus. Trumpiausias introdiuserio ilgis ≥ 25 ± 3cm, ilgiausias ≥ 40 ± 3 cm; trumpiausias obturatoriaus ilgis ≥ 41 cm. Itin gero lankstumo, dengti hidrofiline danga, pritaikyti darbui su 0,035" viela. Vožtuvas su aktyviu uždarymo vožtuvu turi užtikrinti visišką hermetiškumą po daugkartinio maksimalaus dydžio priemonių įvedimo ir ištraukimo. Dydžiai 16F; 18F, 20F, 22F, 24F. | vnt. | 20
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.