{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":73,"n_cols":4,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Operacinis stalas su priedais traumatologijai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Operacinis stalas bendrai chirugijai",1,"vnt. "]
["1.1.1.","Operacinis elektrinis - hidraulinis stalas (visos stalo padėtys keičiamos elektro-hidrauliniu būdu)"]
["1.1.2.","Mobilus -  važiuoklė su 4, visomis kryptimis besisukiojančiais ratais"]
["1.1.3.","Centrinė ratukų blokavimo sistema"]
["1.1.4.","Stalo paviršiaus konstrukcija modulinė atskirai reguliuojamų ≥ 4 sekcijų"]
["1.1.5.","Stalo sekcijos laidžios rentgeno spinduliams"]
["1.1.6.","Stalo paviršiaus sekcijos su nerūdijančio plieno priedų tvirtinimo bėgeliais abiejose pusėse"]
["1.1.7.","Stalo paviršius sudarytas iš sekcijų: 1. Galvos atrama; 2. Nugaros-pagrindinė be atskyrimo – centrinė dubens; 3. 2-jų dalių (padalinta) kojų;"]
["1.1.8.","Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas: 1. Distanciniu valdymo pultu (be laido); 2. Kolonoje integruotu elektriniu valdymo pultu; "]
["1.1.9.","Stalo ilgis, įskaitant galvos, nugaros prailginimo bei 2-jų dalių kojų sekcijas  ≥ 2020 mm"]
["1.1.10.","Stalo plotis (su šoniniais tvirtinimo bėgeliais) ≥ 560 mm"]
["1.1.11.","Stalo stalviršio plotis ≥  520 mm"]
["1.1.12.","Saugi darbinė apkrova, esant priešingam stalo režimui (angl. reverse), įskaitant kojų sekcijas visoms pozicijomis, kai visi stalo judesiai įmanomi be apribojimų ≥ 250 kg"]
["1.1.13.","Didžiausias leistinas stalo keliamasis svoris ≥ 300 kg"]
["1.1.14.","Trendelenburgo padėtis ≥ 25º"]
["1.1.15.","Anti-Trendelenburgo padėtis  ≥ 30º"]
["1.1.16.","Lateralinis pasvyrimas ≥ ±20°"]
["1.1.17.","Stalviršio aukščio reguliavimas intervale  ≥ (680 - 1045) mm"]
["1.1.18.","Kojinės  sekcijos dalių reguliavimas (motorizuotas) intervale ≥  ((-90) - (+70)) º"]
["1.1.19.","Nugaros sekcijos reguliavimas (motorizuotas) intervale  ≥ ((-40) - (+70)) º"]
["1.1.20.","Stalo veikimo principai (savarankiški, vienas kitą keičiantys ): 1. Iš elektros tinklo; 2. Pakraunamų elektrinių baterijų pagalba;"]
["1.1.21.","Distancinis valdymo pultas turi savybes: 1. Rodyti ekrane visas stalo nustatytas pozicijas; 2. Yra programuojamas - galima išsaugoti atmintyje pasirinktą poziciją; 3. Rodo baterijos įkrovimo lygį"]
["1.1.22.","Paralelinio stalviršio paslinkimo funkcija (angl. sliding) į abi puses, užtikrinanti  patogią prieigą rentgeno aparatui ≥ 300 mm"]
["1.1.23.","Vidinė baterijų sistema operacinio stalo funkcionalumą užtikriną ≥ 60 operacijų atlikimą arba ≥ 48 h"]
["1.2.","Alkūnramstis",2,"vnt."]
["1.2.1.","Reguliuojama bet kokia kryptimi, naudojant rankeną"]
["1.2.2.","Ilgis ≥ 380 mm"]
["1.2.3.","Komplektuojama su rankos diržu"]
["1.3.","Nerūdijančio plieno anestezijos rėmas",1,"vnt."]
["1.3.1.","Pasukimo apsauga"]
["1.3.2.","Reguliuojamo aukščio"]
["1.4.","Nugaros sekcijos prailginimas",1,"vnt."]
["1.4.1.","Išlenkiamas, pritaikytas ištempti paciento viršutinę kūno dalį"]
["1.4.2.","Lenkiamas žemyn ≥ 30°"]
["1.4.3.","Ilgis ≥ 300 mm"]
["1.5.","Diržas kūno fiksavimui",1,"vnt."]
["1.5.1.","Plaunamas, keičiamas"]
["1.5.2.","Komplektuojama su nerūdijančio plieno tvirtinimo elementais"]
["1.6.","Šoninė atraminė pagalvė ",2,"vnt."]
["1.6.1.","Išmatavimai ≥ 100 x 200 mm "]
["1.7.","Gelinis uždaras galvos žiedas",1,"vnt."]
["1.7.1.","Suaugusiojo dydžio"]
["1.8.","Blauzdikaulio lūžių traukas įtaisas",1,"vnt."]
["1.8.1.","Reguliuojamo aukščio"]
["1.9.","Rankos operacinis staliukas",1,"vnt."]
["1.9.1.","Pagaminta iš radiolucentinės plokštės"]
["1.9.2.","Apdengta antistatiniu paminkštinimu"]
["1.9.3.","Matmenys ≥ 800 x 380 mm"]
["1.10.","Ortopedinis traukimo prietaisas",1,"vnt."]
["1.10.1.","Karboninė sėdynės dalis su pasukama jungtimi, su padu, pralaidžiu rentgeno spinduliams"]
["1.10.2.","Karboniniai kojų strypai pralaidūs rentgeno spinduliams"]
["1.10.3.","Kiekvieną strypą galima išplėsti į išorę ir į vidų"]
["1.10.4.","Aliumininis, reguliuojamo aukščio, prailginimo strypas su traukos laikikliu, kuris juda nepertraukiamai išilgai juostos, reguliuojamas visomis kryptimis dėl rutulinio šarnyro"]
["1.10.5.","Komplektuojama su pagrindiniais priedais:1. Prailginimo strypo atramos – 2 vnt.; 2. Traukos batai suaugusiesiems – 2 vnt.;3. Traukos įtaisai – 2 vnt.; 4. Reguliuojamas priešpriešinės traukos stulpas, skirtas gulimai padėčiai – 1 vnt.; 5. Vežimėlis pritaikytas traukimo prietaiso dalims laikyti ir transportuoti;"]
["1.11.","Šoninės padėties kontratrakcijos stulpelis",1,"vnt."]
["1.11.1.","Pralaidus rentgeno spinduliams"]
["1.12.","Klubo sąnario artroskopijos pagalvėlė",1,"vnt."]
["1.12.1.","Uždedama ant kontratrakcijos stulpelio"]
["1.13.","Kojų plokštės, pacientų kojų padėčiai nustatyti perkeliant",1,"vnt."]
["1.13.1.","Dviejų atskirų plokščių pora arba vientisa plokštė abiems kojoms"]
["1.13.2.","Laisvai juda išilgai prailginimo juostos"]
["1.13.3.","Pado storis atitinka stalo čiužinio storį"]
["1.13.4.","Ilgis ≥ 700 mm"]
["1.14.","Pasukama biologinio skysčio surinkimo kriauklė ",1,"vnt."]
["1.14.1.","Su išleidimo anga"]
["1.14.2.","Kriauklė tvirtinama prie operacinio stalo EU bėgelių"]
["1.14.3.","Komplektuojama su tvirtinimo elementais bei išleidimo žarna"]