VIEŠOJI ĮSTAIGA

RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai, tel. (0  428)  57  913, el. p. raseiniai@rpspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 272416130

RINKOS KONSULTACIJA

MEDICININĖ ĮRANGA

| Perkančioji organizacija | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras numato įsigyti medicininę ir odontologinę įrangą: 1. Odontologinė sistema (paciento kėdė) su LED šviestuvu 3vnt.; Odontologinė gydytojo kėdė (balno tipo 3vnt.) Polimerizavimo lempa (komplektuojama prie paciento kėdės konsolės) (2 vnt.); Kampinis lėtaeigis antgalis su šviesa (21vnt); Turbininis antgalis su šviesa(21 vnt); Tiesus antgalis (10vnt). 2. Panoraminis Skaitmeninis panoraminis rentgenas. 3. Apekso lokatorius; Endodontinis variklis. 4. Sodapūtė; Ultragarso skaleris su pašvietimu; Antgalis ultragarso skaleriui (12vnt). 5. Dantų balinimo LED lempa. 6. Chirurginiam kėdės su reguliuojamu aukščiu (2vnt). 7. Spintelė su ratukais chirurginiam kabinetui. 8. Nuotolinis akispūdžio matuoklis. 9. Defibriliatoriai (6 vnt.). 10. Bioptronas (1vnt). 11. Chirurginis stalas/kėdė. 12. Venų ieškiklis. Rinkos konsultacija skelbiama siekiant gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus bei galimas kainas dėl numatomos įsigyti medicininės ir odontologinės įrangos bei priemonių. Planuojamai įsigyti medicininei įrangai keliami minimalūs reikalavimai nustatyti žemiau pateiktoje techninėje specifikacijoje. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinis ir neturi įtakos bei nesuteikia dalyviams pirmenybės teisių dalyvaujant viešajame pirkime. |
| Rinkos konsultacijos paskirtis | Rinkos konsultacijos paskirtis – iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie galimą būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objektų ar kitų pirkimo vykdymo klausimų iki pirkimo pradžios. Tai nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas: | Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS, t. y. iki 2025 m. kovo 24 d. 12 val. 00 min. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo tvarka: | Pastabos ir pasiūlymai nurodytu terminu turi būti pateikti: pranešimu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. |
| Rinkos konsultacijos kalba | Tiekėjai savo siūlymus pateikia lietuvių kalba. |
| Rinkos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka: | - Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį perkančiosios organizacijos poreikiams. - Perkančioji organizacija neįsipareigoja skelbiant pirkimą atsižvelgti į visas pateiktas pastabas ar pasiūlymus. |
| Konfidencialumas | Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Atlikus rinkos konsultacijos procedūrą, perkančioji organizacija gali skelbti rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant pirkimo dokumentus ir pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informaciją perduoda perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje. |
| Tiekėjams: | 1) Prašome užpildyti pateikiamą klausimyną. 2) Prašome užpildyti žemiau esančią techninę specifikaciją, nurodydami galimos pasiūlyti įrangos techninius duomenis pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 3) Taip pat galite pateikti pastabas /siūlymus laisva forma. |

RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją? |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| 3. | Kokie techninius reikalavimus patvirtinantys dokumentai išduodami ir gali būti pateikiami pasiūlymų pateikimo metu? |  |
| 4. | Kokia šiuo metu rinkoje tokios įrangos kaina (vidutiniame kainų rėžyje)? Kokia šiuo metu rinkoje tokios įrangos (pagal pateiktą techninę specifikaciją) kaina? |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| 6. | Koks realus įrangos užsakymo įvykdymo laikas? |  |
| 7. | Kokie galėtų būti taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
| 8. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr​), atitinka Jūsų įmonė ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |
| 9. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

MEDICININĖ ĮRANGA

1 PIRKIMO DALIS GYDYTOJO ODONTOLOGO DARBO VIETOS ĮRANGA – ODONTOLOGINĖ KĖDĖ SU PRIEDAIS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Numatomas kiekis, vnt. | Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas. Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gydytojo odontologo darbo vietos įranga – odontologinė kėdė su priedais: |  |  |  |
| 1.1 | Paciento kėdė: | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 3 |  |
|  |  | Kėdės maitinimas iš vienos fazės kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz |  |  |
|  |  | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro, siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) prijungiamos per kėdės apačią ir, sumontavus kėdę, yra sandariai uždengtos |  |  |
|  |  | Kėdės valdymas ir kėlimo / nuleidimo mechanizmas: elektrinis – hidraulinis, elektrinis - mechaninis arba hibridinis |  |  |
|  |  | Kėdė netvirtinama prie grindų |  |  |
|  |  | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 180 kg |  |  |
|  |  | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm |  |  |
|  |  | Paciento kėdės kėlimosi ribos diapozonas ne mažiau kaip 35 cm. |  |  |
|  |  | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde |  |  |
|  |  | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis |  |  |
|  |  | Kėdės danga besiūlė, paminkštinta |  |  |
|  |  | Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis turi būti nulenkiamas arba nusukamas |  |  |
|  |  | Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę |  |  |
|  |  | Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų pulto |  |  |
|  |  | Galimybė pasirinkti kėdės dangos spalvą iš ne mažiau 8 atspalvių |  |  |
|  |  | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.2 | Gydytojo instrumentų blokas: | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 3 |  |
|  |  | Instrumentų komplektavimas: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras su vandeniu); 2) rankovė turbinai su pašvietimu; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė polimerizavimo lempai; 5) rankovė skaleriui |  |  |
|  |  | Gydytojo instrumentų blokas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde |  |  |
|  |  | Gydytojo instrumentų blokas tvirtinamas atskirai nuo šviestuvo alkūnės |  |  |
|  |  | Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija arba pneumatinio stabdžio mygtuku. |  |  |
|  |  | Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija |  |  |
|  |  | Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus |  |  |
|  |  | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai |  |  |
|  |  | Nerūdijančio plieno padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 250 mm x 340 mm, pasukamas |  |  |
|  |  | Gydytojo instrumentų bloko valdymo pulte integruotos funkcijos: 1) kėdės / atlošo kėlimo / leidimo valdymo mygtukai; 2) programuojamų kėdės padėčių mygtukai; 3) šviestuvo įjungimo / išjungimo bei šviesos intensyvumo keitimo mygtukai; 4) vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai |  |  |
|  |  | Kojiniu pedalu turi būti valdomas instrumentams, naudojantiems vandenį, vandens tiekimo įjungimas/išjungimas |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.3 | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis: | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 3 |  |
|  |  | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. Jokie odontologinės įrangos mazgai negali būti tvirtinami prie grindų |  |  |
|  |  | Ne mažiau 3-ių lizdų keičiamos padėties asistento instrumentų laikiklis |  |  |
|  |  | Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais |  |  |
|  |  | Švaraus vandens sistema (nedūžtančio indo talpa ne mažiau 1,5 l) instrumentų aušinimui |  |  |
|  |  | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai |  |  |
|  |  | Nedūžtančio grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas, pasukamas |  |  |
|  |  | Stambių atliekų dalelių surinkimo filtras |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.4 | Apšvietimo sistema: | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 3 |  |
|  |  | LED šviestuvas arba lygiavertis |  |  |
|  |  | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux |  |  |
|  |  | Reguliuojamas šviesos intensyvumo lygis |  |  |
|  |  | Šviesos Intensyvumo lygį galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto arba pačiame šviestuve |  |  |
|  |  | Šviestuvas pakreipiamas trimis ašimis |  |  |
|  |  | Šviestuvas montuojamas prie spjaudyklės bloko |  |  |
|  |  | Šviestuvo padėties reguliavimo rankenos iš abiejų šviestuvo pusių |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.5 | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu: | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 3 |  |
|  |  | Suderintas su 1.2 punkte nurodyta įranga |  |  |
|  |  | Bešepetėlinis |  |  |
|  |  | Sukimo momentas ne mažiau 3 Ncm |  |  |
|  |  | Apsisukimų skaičiaus diapazonas 100 - 40 000 aps./min. |  |  |
|  |  | Su vidiniu oro / vandens aušinimu |  |  |
|  |  | Su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.6 | Kampinis lėtaeigis antgalis su šviesa | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 21 |  |
|  |  | Suderintas su 1.2 punkte nurodyta įranga |  |  |
|  |  | Keraminiai guoliai |  |  |
|  |  | Korpusas nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo |  |  |
|  |  | Grąžtelio fiksacija - mygtuku ant galvutės |  |  |
|  |  | Aušinimas oru ir vandeniu |  |  |
|  |  | Perdavimo santykis 1:1 |  |  |
|  |  | Naudojami grąžteliai - CA Ø 2.35 mm |  |  |
|  |  | LED apšvietimas, šviesos srautas ne mažiau 40,000 lux |  |  |
|  |  | Apsisukimų skaičius ne mažiau 40,000 aps./min. |  |  |
|  |  | ISO jungtis |  |  |
|  |  | Svoris ne daugiau 80 g |  |  |
|  |  | Autoklavuojamas prie 134 o C laipsnių |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau 12 mėn. |  |  |
| 1.7 | Turbininis antgalis su šviesa | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 21 |  |
|  |  | Suderintas su 1.2 punkte nurodyta įranga |  |  |
|  |  | Keraminiai guoliai |  |  |
|  |  | Korpusas nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo |  |  |
|  |  | Galvutės diametras ne daugiau 13 mm |  |  |
|  |  | Grąžtelio fiksacija - mygtuku ant galvutės |  |  |
|  |  | Su integruotu LED šviesos šaltiniu |  |  |
|  |  | Apsisukimų skaičius ne mažiau 320,000 aps./min. |  |  |
|  |  | Aušinimas oru ir vandeniu, ne mažiau 4 taškų purškimas |  |  |
|  |  | Galia ne mažiau 24 W |  |  |
|  |  | Triukšmingumas ne daugiau 62 dB |  |  |
|  |  | Svoris ne daugiau 63 g |  |  |
|  |  | Į komplektą įeina tinkama greita jungtis |  |  |
|  |  | Autoklavuojamas prie 134 o C laipsnių |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau 12 mėn. |  |  |
| 1.8 | Tiesus antgalis | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 10 |  |
|  |  | Suderintas su 1.2 punkte nurodyta įranga |  |  |
|  |  | Naudojami grąžteliai - HP Ø 2.35 mm |  |  |
|  |  | Apsisukimų skaičius ne mažiau 40,000 aps./min. |  |  |
|  |  | Perdavimo santykis 1:1 |  |  |
|  |  | ISO jungtis |  |  |
|  |  | Svoris ne daugiau 100 g |  |  |
|  |  | Autoklavuojamas prie 134 o C laipsnių |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau 12 mėn. |  |  |
| 1.9 | Polimerizavimo lempa | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 2 |  |
|  |  | Suderintas su 1.2 punkte nurodyta įranga |  |  |
|  |  | Montuojama prie gydytojo instrumentų bloko |  |  |
|  |  | LED tipo |  |  |
|  |  | Šviesos bangos ilgis apima ne siauresnį intervalą kaip 440 - 480 nm |  |  |
|  |  | Šviesos galingumas ne mažesnis kaip 1100 mW/cm2 |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |
| 1.10 | Kėdutė gydytojui: | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 3 |  |
|  |  | Balno tipo |  |  |
|  |  | Reguliuojamas kėdutės aukštis |  |  |
|  |  | Aukščio reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 60-74 cm |  |  |
|  |  | Didžiausia apkrova ne mažiau 120 kg |  |  |
|  |  | Dangos spalva suderinta su perkama įranga 1.1 punkte |  |  |
|  |  | Laisvai stumdoma ant ratukų (ne mažiau 5 ratukų) |  |  |
|  |  | Ratukų kryžmė metalinė |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 2 PIRKIMO DALIS PANORAMINIAM RENTGENO APARATUI (1 VNT.) |  |  |  |  |
| 2. | Dantų gydymo diagnostikos įranga |  | Numatomas kiekis, vnt. | Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas. Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl. |
| 2.1 | Panoraminis rentgeno aparatas | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 1 |  |
|  |  | Tvirtinamas prie grindų arba prie grindų ir sienos |  |  |
|  |  | Maitinimas iš vienos fazės kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz |  |  |
|  |  | Naudojamas galingumas ne daugiau 3,0 kW |  |  |
|  |  | Skaitmeninio jutiklio technologija - CMOS |  |  |
|  |  | Jutiklio vaizdo dydis ne mažiau 6 x 130 mm |  |  |
|  |  | Panoraminio skaitmeninio jutiklio pilkumo spalvų skalė ne mažiau kaip 12 bitų |  |  |
|  |  | Skiriamoji geba ne mažiau 3,1 lp/mm |  |  |
|  |  | Aukšto dažnio generatorius |  |  |
|  |  | Generatoriaus dažnis ne mažiau 140 kHz |  |  |
|  |  | Maksimali generatoriaus anodinė įtampa ne mažiau 85 kV |  |  |
|  |  | Židinio dėmė ne daugiau 0,5 mm |  | . |
|  |  | Aparato morfologiniai nustatymai gali būti valdomi tiesiogiai iš kompiuterio arba iš planšetinio kompiuterio |  |  |
|  |  | Aparato aukštis turi būti keičiamas vieno ar kelių elektrinių variklių pagalba |  |  |
|  |  | Panoraminis rentgeno aparatas turi būti pritaikytas atlikti procedūras ir neįgaliesiems sėdintiems vežimėlyje |  |  |
|  |  | Būtinos 2D programos: - pilna panoraminė; - dalinė panoraminė; - sinusų; - šoninė žandikaulio sąnarių |  |  |
|  |  | Ekspozicijos režimai: vaiko, suaugusiojo |  |  |
|  |  | Galimybė pasirinkti skirtingus dozės profilius pagal gamyklinius užprogramuotus parametrus |  |  |
|  |  | Maksimali panoraminės ekspozicijos trukmė ne ilgiau 14 sek. |  |  |
|  |  | Programinė įranga lietuvių kalba |  |  |
|  |  | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa turi būti pritaikyta dirbti tinkle, darbo vietų skaičius neribojamas |  |  |
|  |  | Būtinos DICOM palaikomos funkcijos: - Darbų sąrašas(Worklist) - DICOM užklausa/gavimas - DICOM saugykla |  |  |
|  |  | Prijuostė panoraminė, švino ekvivalentas ne mažiau 0,35 mm |  |  |
|  |  | Programa turi turėti galimybę įrašyti vaizdą į CD/DVD ir USB JPEG arba kitu visuotinai naudojamu skaitmeniniu formatu |  |  |
|  |  | Programa turi gebėti dirbti su Win 8, Win10, Win11 |  |  |
|  |  | Stacionarus kompiuteris, skirtas panoraminio rentgeno valdymui: 1. Monitorius LCD ≥ 24” CLINIC; 2. Pelė ir klaviatūra; 3. SSD diskas ne mažiau 500 GB; 4. Operatyvioji atmintis ne mažiau 16 GB; 5. Procesorius Intel Core i5 klasės arba lygiavertis; 6. USB jungtis; 7. Tinklo plokštė: ne mažiau 2 vnt.; 8. Operacinė sistema Windows 11 Pro arba lygiavertė; 9. CD/DVD įrenginys su įrašymo funkcija |  |  |
|  |  | Kartu su įranga pateikiamos vartotojo instrukcijos lietuvių kalba |  |  |
|  |  | Žymėjimas CE ženklu būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją rentgeno aparatui) |  |  |
|  |  | Garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 3 PIRKIMO DALIS ENDODONTINIO GYDYMO ĮRANGAI |  |  |  |  |
| 3. | Endodontinio gydymo įranga |  | Numatomas kiekis, vnt. | Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas. Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl. |
| 3.1 | Apekso lokatorius | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 1 |  |
|  |  | Spalvotas skystųjų kristalų ekranas arba lygiavertis |  |  |
|  |  | Kanalo dildės trajektorija atvaizduojama realiuoju laiku |  |  |
|  |  | Maitinimo šaltinis: keičiamos šarminės baterijos arba pakraunama baterija |  |  |
|  |  | Komplektą sudaro: bent vienas zondo laidas, ne mažiau 3 vnt. failų laikiklių, ne mažiau 3 vnt. lūpinių kabliukų |  |  |
|  |  | Energijos sąnaudos ne daugiau 0,5 W |  |  |
|  |  | Svoris ne daugiau 400 g |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 3.2 | Endodontinis variklis | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 1 |  |
|  |  | Galima naudoti su “ProTaper Gold” mašininiais endodontiniais instrumentais |  |  |
|  |  | Keičiamos greičio ir sukimo momento vertės |  |  |
|  |  | Sukimo greičio nustatymas ne siauresniame diapazone nei 150 – 800 aps./min |  |  |
|  |  | Sukimo momento nustatymas ne siauresniame diapazone nei 0,6 – 3,5 Ncm |  |  |
|  |  | Automatinė atbulinės eigos funkcija |  |  |
|  |  | Maitinimo šaltinis - pakraunama baterija |  |  |
|  |  | Galimybė išsaugoti ne mažiau 4 programų |  |  |
|  |  | Mikrovariklis įjungiamas ir išjungiamas mygtuku |  |  |
|  |  | Į komplektą įeina baterijos krovimo adapteris |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau 12 mėn. |  |  |
| 4 PIRKIMO DALIS BURNOS HIGIENOS ĮRANGAI |  |  |  |  |
| 4. | Burnos higienos įranga |  | Numatomas kiekis, vnt. | Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas. Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl. |
| 4.1 | Sodapūtė | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 1 |  |
|  |  | Tvirtinama prie odontologinės įrangos gydytojo instrumentų bloko |  |  |
|  |  | Suderinama su Kavo© tipo jungtimi |  |  |
|  |  | 360 laipsnių pasukama galvutė |  |  |
|  |  | Darbinis oro slėgis ne siauresnėse ribose nei 2,5 – 4,0 bar |  |  |
|  |  | Svoris mažiau nei 150 g (be miltelių) |  |  |
|  |  | Korpusas iš aukštos kokybės plastiko arba lygiavertis |  |  |
|  |  | Indelio talpa ne mažiau 15 g sodos |  |  |
|  |  | Autoklavuojama prie 134 o C laipsnių |  |  |
|  |  | Išardoma valymui |  |  |
|  |  | Tinkama burnos higienos procedūroms |  |  |
|  |  | Garantinis terminas – ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |
| 4.2 | Ultragarsinis skaleris su pašvietimu burnos higienos procedūroms: | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 1 |  |
|  |  | Suderinamas su EMS© skalerio antgaliukais |  |  |
|  |  | Su LED pašvietimu arba lygiavertė |  |  |
|  |  | Galimybė prijungti prie išorinio vandens tiekimo |  |  |
|  |  | Pjezoelektrinis veikimo principas |  |  |
|  |  | Reguliuojamas vibracijos dažnis ne siauresniame diapazone kaip 25-30 kHz |  |  |
|  |  | Darbo režimai: apnašų šalinimo, endodontinis, periodontologinis |  |  |
|  |  | Komplekte: ne mažiau 2 antgaliukų (instrumentų) ir bent vienas dinamometrinis raktas antgaliukams prisukti |  |  |
|  |  | Antgalis ir instrumentai autoklavuojami prie 134 o C laipsnių |  |  |
|  |  | Garantinis terminas – ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |
| 4.3 | Antgaliukas (instrumentas) ultragarso skaleriui su apšvietimu | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 12 |  |
|  |  | Sriegio tipas atitinka EMS© standartą |  |  |
|  |  | Autoklavuojamas prie 134 o C laipsnių |  |  |
|  |  | Antgaliukų rūšys pasirenkamos pagal užsakymą |  |  |
| 5 PIRKIMO DALIS DANTŲ BALINIMO ĮRANGAI |  |  |  |  |
| 5. | Dantų balinimo įranga |  | Numatomas kiekis, vnt. | Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas. Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl. |
| 5.1 | Dantų balinimo LED lempa | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 1 |  |
|  |  | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 4 LED moduliai |  |  |
|  |  | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 2000 mW/cm2 |  |  |
|  |  | Mėlyno spektro bangos ilgis ne siauresniame diapazone kaip 430-490 nm |  |  |
|  |  | Integruotas veikimo laikmatis |  |  |
|  |  | Valdymo skydelyje mygtukai veikimo laikui nustatyti, paleisti veikimą, sustabdyti veikimą, prietaisui įjungti / išjungti |  |  |
|  |  | Ant stovo su ratukais |  |  |
|  |  | Bendras lempos ir stovo svoris ne daugiau kaip 10 kg |  |  |
|  |  | Garantinis terminas - ne mažiau 12 mėn. |  |  |

6 PIRKIMO DALIS CHIRURGINEI KĖDEI REGULIUOJAMOJO AUKŠČIO (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Chirurginė kėdė reguliuojamojo aukščio |  |  |  |
| 6.1. | Kėdė | Be atlošo, apvali |  |  |
| 6.2. | Kėdės rėmas | Pagamintas iš metalo (arba lygiavertės medžiagos), danga atspari dezinfekcinėms priemonėms |  |  |
| 6.3. | Kėdės pakėlimo mechanizmas | Pneumatinis pakėlimo mechanizmas (arba lygiavertis) |  |  |
| 6.4. | Chromuota bazė su ratukais | 5 ratukai |  |  |

7 PIRKIMO DALIS SPINTELEI SU RATUKAIS CHIRURGINIAM KABINETUI (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Spintelei su ratukais chirurginiam kabinetui |  |  |  |
| 7.1. | Matmenys | 960x630x470 |  |  |
| 7.2. | Lentynos iš nerūdijančio plieno | Būtina |  |  |
| 7.3. | Stalčiai | 2 stalčiai |  |  |
| 7.4. | Atsparumas valymui | Paviršius atsparus dezinfekavimo priemonėms |  |  |
| 7.5. | Ratukai | 4 plastikiniai ratukai, iš kurių 2 su stabdžiais |  |  |
| 7.6. | Apkrova | Ne mažiau kaip 10 kg. |  |  |
| 7.7. | Garantija | 24 mėn. |  |  |

8 PIRKIMO DALIS AKISPŪDŽIO TONOMETRUI (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Tonometras akispūdžiui matuoti, bekontaktis | Skaitmeninis nešiojamas akispūdžio matavimo prietaisas. Matavimas atliekamas naudojant vienkartinius matavimo zondus (jei reikalinga prietaiso veikimui). |  |  |
| 8.1. | Matavimas nereikalaujantis akies nujautrinimo | Būtina |  |  |
| 8.2. | Matavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose nei 7-50 mmHg |  |  |
| 8.3. | Matavimo tikslumas | Ne prastesnis nei ≤ 20 mmHg ± 1,2 mmHg ir > 21 mmHg ± 2,2 mmHg |  |  |
| 8.4. | Nuosekli ne mažiau kaip 6 matavimų iš eilės galimybė | Pageidautina |  |  |
| 8.5. | Turi būti prietaiso pasvirimo kampo indikatorius | Būtina |  |  |
| 8.6. | Maitinimas | Elementais arba pakraunamais akumuliatoriais |  |  |
| 8.7. | Svoris | Ne daugiau kaip 150 g be maitinimo elementų |  |  |
| 8.8 | Vienkartiniai matavimo zondai | Būtina |  |  |
| 8.9. | Spalvotas ekranas | Spalvotas, integruotas prietaise |  |  |
| 8.10. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |

9 PIRKIMO DALIS DEFIBRILIATORIUI (6 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Defibriliatorius, automatinis |  |  |  |
| 9.1. | Defibriliatoriaus tipas | Pilnai automatinis išorinis širdies defibriliatorius |  |  |
| 9.2. | Tinka vaikams ir suaugusiems | Būtina |  |  |
| 9.3. | Elektrokardiogramos (toliau – EKG) analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti | Būtina |  |  |
| 9.4. | Analizės įjungimas | EKG analizės programa įjungiama automatiškai po defibriliatoriaus įjungimo ir elektrodų priklijavimo |  |  |
| 9.5. | Gaivinimo metronomas | Būtina |  |  |
| 9.6. | Garsinės patariamosios gaivinimo instrukcijos lietuvių kalba ir vizualiniai indikatoriai | Būtina |  |  |
| 9.7. | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki 150 J | Ne ilgiau 10 s. |  |  |
| 9.8. | Vidinė atmintis EKG ir defibriliacijos įvykių išsaugojimui | Būtina |  |  |
| 9.9. | Defibriliatoriaus svoris su akumuliatoriumi ir elektrodais | Ne daugiau kaip 4 kg. |  |  |
| 9.10. | Defibriliatoriaus baterijų ir elektrodų galiojimo laikas | Ne mažiau 24 mėnesių nuo instaliavimo datos |  |  |
| 9.11. | Gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis defibriliatoriui | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 9.12. | Vieno mygtuko valdymas | Taip |  |  |
| 9.13. | Apsauga nuo aplinkos poveikio | IP56 |  |  |
| 9.14. | Komplektacija | 1. defibriliacijos elektrodai suaugusiems ir vaikams ne mažiau kaip 1 kompl. 2. Maitinimo baterija ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |

10 PIRKIMO DALIS BIOPTRONUI (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Bioptronas |  |  |  |
| 10.1. | Svoris be stovo | Ne daugiau kaip 4 kg |  |  |
| 10.2. | Šviesos intensyvumas | ~ 10 000 lux |  |  |
| 10.3. | Filtro – stiklo skersmuo | Nuo 5 iki 11 cm |  |  |
| 10.4. | Įtampa | Maitinimas 100-240 V~, 50/60 Hz |  |  |
| 10.5. | Maitinimo laidas | Nuimamas |  |  |
| 10.6. | Monitorius | Skaitmeninis |  |  |
| 10.7. | Gydymo laiko nustatymas | Būtina |  |  |
| 10.8. | Apsauga nuo perkaitimo | Būtina |  |  |
| 10.9. | Matavimo įrankis tarp paciento ir įtaiso | Būtina |  |  |
| 10.10. | Stovas | Funkcinis stalo stovas |  |  |
| 10.11. | Aukštis | Lengvai reguliuojamas aukštis bei pasvirimo kampas |  |  |
| 10.12. | Galimybė sukioti įrenginį | 360 laipsniu kampu |  |  |
| 10.13. | Garantija | Ne mažiau kaip 5 m. |  |  |
| 10.14. | Sertifikatai | Privaloma EC Certificate, MDSAP, 510 (k) |  |  |

11 PIRKIMO DALIS CHIRURGINIAM STALUI - KĖDEI (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Chirurginis stalas - kėdė |  |  |  |
| 11.2. | Stalo aukščio, pozicijų reguliavimas | Elektromechaninis (arba lygiavertis) |  |  |
| 11.3. | Didžiausia leistina stalo apkrova | Ne mažiau kaip 220 kg |  |  |
| 11.4. | Sudarytas iš ne mažiau kaip 3 sekcijų | - Galvos atrama; - Nugaros atrama; 3. Kojų atrama. |  |  |
| 11.5. | Gabaritiniai matmenys | 1. Ilgis (be papildomų priedų) ne daugiau kaip 220 cm, 2. Plotis (be šoninių bėgelių) ne mažiau kaip 50 cm |  |  |
| 11.6. | Čiužinys | - Čiužinio storis ≥ 70 mm; - Fiksuotas prie stalviršio |  |  |
| 11.7. | Atrama rankai – 2 vnt. | Būtina |  |  |
| 11.8. | Maitinimo šaltinis | 1. Iš 230 V, 50Hz elektros tinklo |  |  |
| 11.9. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |  |
| 11.10. | Įrangos pristatymas, sumontavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo, po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |  |
| 11.11. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių 2. Serviso dokumentacija lietuvių |  |  |
| 11.12. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |  |
| 11.13. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti operacinio stalo žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |  |

12 PIRKIMO DALIS VENŲ IEŠKIKLIUI (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Venų ieškiklis |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis | Projekcinis venų tinklo atvaizdavimas ant paciento odos paviršiaus |  |  |
| 12.2. | Projekcinio vaizdavimo galimybės | 1. Projekcinio vaizdo spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip dviejų spalvų, įskaitant žalią; 2. Projekcinio vaizdo dydis pasirenkamas iš ne mažiau kaip dviejų dydžių - suaugusiems ir vaikams. |  |  |
| 12.3. | Šviesos tipas | Infraraudonieji spinduliai, kurių bangos ilgis 850-940 nm |  |  |
| 12.4. | Vaizdo projektavimo greitis | Ne mažiau kaip 24 kadrai/s |  |  |
| 12.5. | Matavimo atstumas | Ne daugiau 30 cm |  |  |
| 12.6. | Maksimalus venų atpažinimo gylis | Ne mažiau kaip 8 mm |  |  |
| 12.7. | Integruotas atstumo daviklis | Būtina |  |  |
| 12.8. | 3 darbo rėžimai | Universalus, detalus ir gilusis |  |  |
| 12.9. | Maitinimas | Baterija arba elementai |  |  |
| 12.10. | Prietaiso atsparumas | Įrenginys atsparus valymui ir dezinfekcijai |  |  |
| 12.11. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 12.12. | Sertifikatai | CE ženklinimas pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB |  |  |