Intraokulinių lęšių specialieji reikalavimai VPP-8435

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas ir reikalavimai perkamai prekei |
| --- | --- |
| 1 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui |
|  | 1. Medžiaga: Minkštas, sulankstomas, skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UVAM absorbentu (papildoma medžiaga sugerianti ultravioletinius spindulius) ir violetinę šviesą filtruojančiu chromoforu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 420,0nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 426,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių. |
|  | 2. Bendras ilgis: 13,0 mm |
|  | 3. Optinės dalies diametras: 6.0 mm |
|  | 4. Optinės dalies savybės: Abipus išgaubta. Optinės dalies storis centre - 0,7 mm (+20,0D IOL). |
|  | 4.1 Priekinio optinės dalies paviršiaus savybės: Asferinis, kompensuojantis sferinę aberaciją, su įdiegta bangos fronto suformavimo technologija (Wavefront). |
|  | 4.2 Užpakalinio optinės dalies paviršiaus savybės: Refrakcinis, didinantis fokusavimo gylį ir gerinantis regėjimo aštrumą. |
|  | 5. Asferiškumas: -0,27 mikronų. |
|  | 6. Optinės dalies krašto forma: Užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (Protec 360O Edge dizainas), matinis. |
|  | 7. Laužiamoji galia: Nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų. |
|  | 8. Refrakcijos indeksas: Ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C. |
|  | 9. Konstrukcija: Monolitinis. |
|  | 10. Atraminių elementų forma: „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm. |
|  | 11. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0o. |
|  | 12. Lęšio pateikimo sąlygos: Lęšis teikiamas sausas, sterilus, preimplantuotas į vienkartinį injektorių. |
|  | 13. Orientacinis kiekis – 250 vnt. |
| 2 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui |
|  | 1. Medžiaga: Minkštas, sulankstomas, skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UVAM absorbentu (papildoma medžiaga sugerianti ultravioletinius spindulius) ir violetinę šviesą filtruojančiu chromoforu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 420,0nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 426,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių. |
|  | 2. Bendras ilgis: 13,0 mm |
|  | 3. Optinės dalies diametras: 6.0 mm |
|  | 4. Optinės dalies savybės: Abipus išgaubta. Optinės dalies storis centre - 0,7 mm (+20,0D IOL). |
|  | 4.1. Priekinio optinės dalies paviršiaus savybės: Asferinis, kompensuojantis sferinę aberaciją, su įdiegta bangos fronto suformavimo technologija (Wavefront). |
|  | 4.2. Užpakalinio optinės dalies paviršiaus savybės: Refrakcinis, didinantis fokusavimo gylį ir gerinantis regėjimo aštrumą. |
|  | 5. Optinės dalies krašto forma: Užpakalinis kraštas stataus kampo 360O (Protec 360O Edge dizainas), matinis. |
|  | 6. Laužiamoji galia: Nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų. |
|  | 7. Torinio elemento laužiamoji galia: 1,00D; 1,50D; 2,25D; 3,00D; 3,75D; 4,50D; 5,25D; 6,00D. |
|  | 8. Refrakcijos indeksas: Ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C. |
|  | 9. Konstrukcija: Monolitinis. |
|  | 10. Atraminių elementų forma: „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm. |
|  | 11. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0o. |
|  | 12. Lęšio pateikimo sąlygos: Lęšis teikiamas sausas, sterilus, preimplantuotas į vienkartinį injektorių. |
|  | 13. Orientacinis kiekis – 150 vnt. |

Privalomi reikalavimai:

- Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru.

- Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu ir privaloma kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą ir FDA arba EB atitikties deklaracijų kopijas.

- Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžių kiekiai nustatomi darant užsakymą.

- Tiekėjai Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų lęšių pavyzdžius.

- Bus vertinami tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus).

- Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pristatyti į gydymo įstaigas vienkartinio arba daugkartinio naudojimo injektorius, pagal gydymo įstaigų poreikį, arba intraokulinis lęšis turi būti išanksto patalpintas į vienkartinį injektorių (angl. preloaded).

- Intraokulinių lęšių pristatymas į gydymo įstaigas užtikrinamas per 10 d.d. nuo užsakymo.

- Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ.

- Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Knowledge indeksą turinčių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšių pooperacinius rezultatus.

Specialieji reikalavimai sudaryti remiantis recenzuojamų straipsnių mokslo leidiniuose duomenimis ir Akių ligų klinikos chirurgų patirtimi, naudojant  pasaulyje pripažintų, patikimų gamintojų siūlomus intraokulinius lęšius (toliau - IOL). Todėl intraokuliniai lęšiai yra perkami  įvairūs, kad pacientai galėtų patys pasirinkti tinkamą IOL su priemoka iš Kauno klinikose turimų IOL.