Išnagrinėjus gautus pasiūlymus teikiame priimtą  sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų:

1 pirkimo dalis. ULTRAGARSO APARATO Nr.1 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR KOKYBĖS PARAMETRŲ PROJEKTAS

1 lentelė „Techniniai parametrai“

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjų pastabos/siūlymai |  | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas A | Tiekėjas B |  |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. Kraujagyslių tyrimai; 5. Ginekologiniai tyrimai; |  |  |  |
| 2. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų; 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. ≥ 55 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. 7. Jungtys davikliams 4 aktyvios |  |  |  |
| 3. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. |  |  |  |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 380 dB | 361 dB | Parametras riboja konkurenciją, Dauguma gamintojų turi daug mažesnį dinaminį diapazoną ir turi puikias vaizdo gavimo savybes. Prašome pakeisti reikalavimą „≥ 320 dB“ | Sistemos dinaminis diapazonas apibūdina gaunamo vaizdo kokybę, konkrečiai - kontrastinę skiriamą gebą. Tai yra svarbus parametras atliekant visus šios techninės specifikacijos 1 punkte nurodytos tyrimus. Įrenginiai su didesniu dinaminiu diapazonu leidžia gauti geresnės kokybės vaizdą. Dauguma rinkoje esančių aukštesnės klasės įrenginių atitinka pateiktą reikalavimą, todėl konkurencija nėra ribojama. |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 50 cm |  | Praktikoje 50 cm gylis naudojamas tik labai išskirtiniais atvejai, todėl parametras tik riboja konkurenciją ir neleidžia pasiūlyti ultragarsines sistemas, kurių standartinis vaizduojamas gylis yra 40 cm. O tuo labiau dar matome gylį naudingumo kriterijuose, už kuriuos gaunami papildomi taškai, tad prašome pakeisti reikalavimą „ 40 cm“ | Ultragarsiniam signalui sklindant audiniais jis greitai slopsta, todėl maksimalus vaizduojamas gylis B režime parodo sistemos galimybes užfiksuoti silpnus signalus. Sistema, gebanti registruoti silpnesnius signalus, leidžia ne tik atlikti giliau esančių organų tyrimus, bet ir visais kitais atvejais naudoti aukštesnį dažnį t.y. gauti detalesnį vaizdą. Didelė dalis rinkoje esančių aukštesnės klasės ultragarsinės diagnostikos aparatų atitinka pateiktą reikalavimą, todėl konkurencija nėra ribojama. |
| 6. | Automatinis vaizdo optimizavimas | - Automatinis pilkosios skalės parametrų optimizavimas; - Automatinis pulsinės bangos doplerio parametrų optimizavimas; - Automatinis spalvinio doplerio parametrų optimizavimas. |  |  |  |
| 7. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija (esant poreikiui, šią funkciją galima įdiegti po įrangos pirkimo) | Būtina |  |  |  |
| 8. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės); |  |  |  |
| 9. | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: |  |  |  |  |
| 9.1 | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (1,5 - 6,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius 190; 3. Apžvalgos lauko kampas 80o. |  |  |  |
| 9.2 | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (5,0 - 15,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius 900; 3. Paviršiaus ilgis 50 mm. |  | 2. Elementų kiekis labai riboja konkurenciją, nes daviklio technologija skiriasi nuo standartinės kristalų technologijos ir tik keli gamintojai turi panašias technologijas. Galima sakyti, kad parametras eliminuoja beveik visus ultragarsinių sistemų gamintojus ir neleidžia siūlyti sistemų. Prašome pakeisti reikalavimą „elementų skaičius 250“ | Didesnis kristalų kiekis daviklyje leidžia fokusuoti ultragarsinį signalą dvejose statmenose plokštumose visame tyrimo gylyje. Toks metodas leidžia aptikti smulkius darinius visame tyrimo lauke. Didelė dalis rinkoje esančių aukštesnės klasės ultragarsinės diagnostikos aparatų atitinka pateiktą reikalavimą, todėl konkurencija nėra ribojama. |
| 9.3 | Vaginalinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas ≥ (3,0 - 10,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius ≥ 190; 3. Apžvalgos lauko kampas ≥ 150°. |  |  |  |
| 10. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |  |  |
| 11. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | - ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas; - Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) užtikrinantis aparato veikimą ne mažiau kaip 15 min. |  |  |  |
| 12. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 12 mėnesių |  | Siūlome nusimatyti 24 mėnesių garantiją, kurią suteikia beveik visi žinomi gamintojai. | Galima siūlyti ir daugiau. |
| 13. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą |  |  |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2 lentelė  Kokybės kriterijai (Q1):

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |  | Tiekėjų pastabos/siūlymai | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 60 cm | Ne | Taip | Prašome panaikinti reikalavimą, nes praktikoje toks gylis visiškai nereikalingas |  | Ultragarsiniam signalui sklindant audiniais jis greitai slopsta, todėl maksimalus vaizduojamas gylis B režime parodo sistemos galimybes užfiksuoti silpnus signalus. Sistema, gebanti registruoti silpnesnius signalus, leidžia atlikti tyrimus naudojant aukštesnį dažnį t.y. gauti detalesnį vaizdą. Papildomi balai būtų suteikiami už geresnę vaizdo kokybę – detalesnį vaizdą. Reikalavimas nėra privalomas. Tiekėjai gali siūlyti ir kitų charakteristikų įrangą. |
| 2. | Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje | Ne | Taip | Prašome leisti siūlyti ir lygiaverčius parametrus, tokius kaip automatinis dinaminis fokusavimas |  | Automatinis dinaminis fokusavimas nėra lygiavertis parametras. Reikalavimas yra neprivalomas. Tiekėjai gali siūlyti ir kitų charakteristikų įrangą. |
| 3. | Dirbtiniu intelektu paremta programinė įranga, atpažįstanti pilvo organus skenavimo metu ir automatiškai nustatanti spalvinio doplerio parametrus | Ne | Taip |  |  |  |
| 4. | Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 400 dB | Ne | Taip |  |  |  |
| 5. | Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas | Ne | Taip |  |  |  |
| 6. | Belaidžių ultragarsinių daviklių palaikymas | Ne | Taip | Praktikoje tokie davikliai nenaudojami dėl savo strigimų ir kitų ryšio sutrikimų. Prašome panaikinti reikalavimą, nes reikalavimas perteklinis. Tuo labiau kai pirkime tokie davikliai nenumatomi. |  | Belaidžių ultragarsinių daviklių naudojimas sparčiai plinta ir suteikia daug privalumų kuomet reikia tirti pacientą prie kurio lovos yra daug įvairios įrangos pvz. reanimacijos skyriuje. Reikalavimas yra neprivalomas. Tiekėjai gali siūlyti ir kitų charakteristikų įrangą. |

Tiekėjų siūlymas įtraukti papildomus vertinimo kriterijus:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis žmogaus nervų struktūrų vaizdavimo programa, su nervo atpažinimo funkcija | Ne | Taip | Įranga bus naudojama intensyvios terapijos skyriuje ir ši funkcija nėra aktuali. |
| 2. | Tikslaus matavimo funkcija, rodanti matavimo žymės padidinimą, leidžianti atlikti labai tikslius matavimus, nenaudojant padidinimo (angl. Zoom) įrankio | Ne | Taip | Įranga bus naudojama intensyvios terapijos skyriuje ir ši funkcija nėra aktuali. |
| 3. | Monitoriaus dydis ≥ 27 coliai | Ne | Taip | Įranga bus naudojama intensyvios terapijos skyriuje ir ši funkcija nėra aktuali. |
| 4. | Dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis įrankis, automatiškai nustatantis krūtų audinio pakitimus. Veikia „gyvuose“ (ang. „Live:) ir „užšaldytuose (angl. „Freeze“) vaizduose | Ne | Taip | Įranga bus naudojama intensyvios terapijos skyriuje ir ši funkcija nėra aktuali. |

2 pirkimo dalis. ULTRAGARSO APARATO Nr.2 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR KOKYBĖS PARAMETRŲ PROJEKTAS

1 lentelė „Techniniai parametrai“

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjų pastabos/siūlymai |  |  |  | Komentaras |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas A | Tiekėjas B | Tiekėjas C |  |  |
| 1. | Sistemos struktūra | 1. Pilnai skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 270 dB; 3. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 10 colių arba didesnė; 4. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 5. ≥ 21 colio įstrižainės vaizdo monitorius; 6. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 7. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Paviršinių struktūrų tyrimai; 3. Širdies tyrimai; 4. Urologiniai/ginekologiniai tyrimai. |  |  |  |  |  |
| 3. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis vaizdavimo režimas; 4. Spalvinis galios doplerio vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas veikiantis su linijiniu davikliu; 7. Tripleksinis režimas; 8. Nuolatinės bangos doplerio (CW) režimas; 9. M-režimas; 10. Anatominis (laisvos ašies) M-režimas. |  |  |  |  |  |
| 4. | Maksimali kadrų kaita | 850 kadrų per sekundę |  |  |  |  |  |
| 5. | Jungtys davikliams | 4 aktyvios |  |  |  |  |  |
| 6. | Automatinis vaizdo optimizavimas | - Automatinis pilkosios skalės parametrų optimizavimas; - Automatinis pulsinės bangos doplerio parametrų optimizavimas; - Automatinis spalvinio doplerio parametrų optimizavimas. |  |  |  |  |  |
| 7. | Automatizuoti matavimai ir skaičiavimai | - Automatizuoti spektrinio doplerio matavimai ir skaičiavimai sustabdytame ir realaus laiko vaizde; - Automatizuoti kairiojo skilvelio išstūmio frakcijos matavimai. |  |  |  |  |  |
| 8. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. Įrašymas į USB atmintines; 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos: Storage (arba lygiavertė), Modality Worklist (arba lygiavertė), Query/Retrieve (arba lygiavertė). |  |  |  |  |  |
| 9. | Komplektacija: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Konveksinis daviklis | 1. Apžiūros lauko kampas 70o; 2. Dažnio diapazonas (2,0 - 5,0) MHz . |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Linijinis daviklis | 1. Apžvalgos lauko plotis 35 mm ± 5 mm; 2. Dažnio diapazonas (5,0 - 12,0) MHz . |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Endokavitalinis daviklis | 1. Apžiūros lauko kampas 165o; 2. Dažnio diapazonas (5,0 - 10,0) MHz . |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Sektorinis daviklis | 1. Apžiūros lauko kampas 120o; 2. Dažnio diapazonas (1,8 - 4,0) MHz. | 1. Apžiūros lauko kampas 90o; | 1. Prašome pakeisti reikalavimą, nes parametras riboja konkurenciją, paprastai sektorinių daviklių apžvalgos laukas yra 90 laipsnių, tai yra standartas visiems sektoriniams davikliam, tokiu būdu blokuojami kiti tiekėjai, kurie gali pasiūlyti tinkamą ultragarsinę sistemą. Pakeisti: „Apžiūros lauko kampas 90 arba max 100 laipsnių.;“ | 90o | Perkama įranga bus naudojama tiriant ūmių būklių pacientus. Didesnis sektorinio daviklio apžiūros lauko kampas leidžia greičiau patikimai įvertinti visą eilę patologijų. Yra ne mažiau nei trys gamintojai galintys pasiūlyti šį reikalavimą atitinkančią įrangą, todėl konkurencija nėra ribojama. |  |
| 10. | Vaizdo sinchronizavimo su paciento EKG modulis | Būtina |  |  |  |  |  |
| 11. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |  |  |  |  |
| 12. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | - ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas; - Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) užtikrinantis aparato veikimą ne mažiau kaip 15 min. |  |  |  |  |  |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 24 mėnesiai |  |  |  |  |  |
| 14. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą |  |  |  |  |  |

2 lentelė Kokybės kriterijai (Q1):

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Tiekėjų pastabos/siūlymai | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 50 cm | Ne | Taip |  |  |
| 2. | Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje | Ne | Taip | Prašome leisti siūlyti ir lygiaverčius parametrus, tokius kaip automatinis dinaminis fokusavimas. | Automatinis dinaminis fokusavimas nėra lygiavertis parametras. Reikalavimas yra neprivalomas. |
| 3. | Programinės įrangos asistentas, padedantis vartotojui greičiau nuskenuoti tinkamas skenavimo plokštumas B režime. Programa nurodo, kur vartotojui reikia dėti daviklį ir kokį vaizdą vartotojas turi matyti B režime. Taikymo sritys, kuriuose turi veikti asistentas: - Kardiologijos - Pilvo organų - Ginekologijos - Kraujagyslių | Ne | Taip | Prašome nenurodyti ką turėtų rodyti asistentas, nes tai konkretaus parametro aprašymas. Arba palikti tik: „Programinės įrangos asistentas, padedantis vartotojui greičiau nuskenuoti tinkamas skenavimo plokštumas B režime. Programa nurodo, kur vartotojui reikia dėti daviklį“ | Nenurodžius ką turi rodyti asistentas reikalavimas prarastų prasmę. Įranga bus naudojama skubios medicinos pagalbos skyriuje ir asistentas turėtų padėti įvairių specializacijų gydytojams teisingai atlikti ultragarsinį tyrimą. Reikalavimas yra neprivalomas. |
| 4. | Automatinis spalvinio doplerio optimizavimas, apimantis automatinį optimalaus skenavimo dažnio parinkimą | Ne | Taip | Prašome nenurodyti ką turėtų rodyti asistentas, nes tai konkretaus parametro aprašymas. Arba palikti „Automatinis spalvinio doplerio optimizavimas“, nes kiekvienas gamintojas optimizuoja vaizdą skirtingais metodais, o konkretus aprašymas riboja konkurenciją. | Optimalus skenavimo dažnio parinkimas turi didelę įtaką spalvinio doplerio vaizdui. Įranga bus naudojama skubios medicinos pagalbos skyriuje ir asistentas turėtų padėti įvairių specializacijų gydytojams teisingai atlikti ultragarsinį tyrimą. Reikalavimas yra neprivalomas. |

Tiekėjų siūlymas įtraukti papildomus vertinimo kriterijus:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksimali kadrų kaita ≥ 4500 k/s | Ne | Taip | Įranga bus naudojama skubios medicinos pagalbos skyriuje. Šis reikalavimas nėra aktualus. |
| 2. | Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 370 dB | Ne | Taip | Įranga bus naudojama skubios medicinos pagalbos skyriuje. Šis reikalavimas nėra aktualus. |
| 3. | Konveksinio daviklio apžiūros lauko kampas ≥ 100o | Ne | Taip | Įranga bus naudojama skubios medicinos pagalbos skyriuje. Šis reikalavimas nėra aktualus. |
| 4. | Vaginalinio daviklio apžiūros lauko kampas ≥ 200o | Ne | Taip | Įranga bus naudojama skubios medicinos pagalbos skyriuje. Šis reikalavimas nėra aktualus. |

_________________________________________________________________________________________________________________________