{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":196,"n_cols":4,"rows_kept":196,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Skysčių valdymo sistemos, pompos"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Skysčių valdymo sistema"]
["1.1.","Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys ",6,"vnt."]
["1.1.1.","Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius ≥ 4 pompos"]
["1.1.2.","Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys: švirkštinės ir tūrinės"]
["1.1.3.","Stotelės duomenų perdavimo jungtys: 1. ≥ 1 interneto tinklo perdavimo jungtis; 2. ≥ 2 duomenų perdavimo jungtys; 3. Jungtis slaugytojo iškvietimo sistemai."]
["1.1.4.","Pompų maitinimas per jungtį, nereikalaujant kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinklo"]
["1.1.5.","Integruotas vidinis akumuliatorius"]
["1.1.6.","Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
["1.1.7.","Klasifikacija: 1. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų  IP22 klasės (arba lygiavertė). "]
["1.1.8.","Stotelė pateikiama su stotelei pritaikytu infuzijos stovu: 1. Galimybė reguliuoti infuzijos stovo aukštį; 2. Stovas turi ne mažiau nei 5 kablius infuziniams tirpalams pakabinti; 3. Stovas mobilus, su ratukais, bent du iš jų su stabdžiais."]
["1.2.","Automatinė švirkštinė pompa",18,"vnt."]
["1.2.1.","Naudojamų švirkštų dydžiai: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml"]
["1.2.2.","Korektiškai atpažįstami skirtingi švirkštai"]
["1.2.3.","Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. (ne siauresnės už nurodytas)"]
["1.2.4.","Infuzijos greičio paklaida\t ne daugiau ± 2 %"]
["1.2.5.","Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija"]
["1.2.6.","Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: g, mg, µg, nanog, U, mU, mEg, mmol, kcal per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)"]
["1.2.7.","Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val."]
["1.2.8.","Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo"]
["1.2.9.","Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: 1. Infuzijos tėkmės nuolatinė kontrolė; 2. Okliuzijos lygio detekcija; "]
["1.2.10.","Ekrane rodomos reikšmės infuzijos: 1. Infuzijos greitis; 2. Infuzuotas tūris; 3. Likęs infuzijos laikas; 4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 6. Aliarminės situacijos; 7. Aliarmo priežastys."]
["1.2.11.","Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos: 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia; 4. Slėgio pokytis."]
["1.2.12.","Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Spaudimas per aukštas / okliuzija; 6. Neteisingai įstatytas švirkštas."]
["1.2.13.","Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar."]
["1.2.14.","Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO) nustatomas nuo ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 ml/val iki 3 ml/val"]
["1.2.15.","Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai): 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai."]
["1.2.16.","Įrenginio sąsajos\t: 1. Jungtis  personalo iškvietimo sistemai; 2. Jungtis su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu; 3. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai."]
["1.2.17.","Integruotas vidinis akumuliatorius"]
["1.2.18.","Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė\tne mažiau kaip 11 val., kai infuzijos greitis ≥ 5 ml/val."]
["1.2.19.","Pompos ekranas\t ne mažesnis nei 7 cm įstrižainė"]
["1.2.20.","Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip  3800 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų."]
["1.2.21.","Pauzės (budėjimo) režimas. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val."]
["1.2.22.","Duomenų arba ekrano užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkcija"]
["1.2.23.","Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį"]
["1.2.24.","Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo"]
["1.2.25.","Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena"]
["1.2.26.","Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą"]
["1.2.27.","Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti ne mažiau nei 1500 įvykių"]
["1.2.28.","Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
["1.2.29.","Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų  IP22 klasės (arba lygiavertė). "]
["1.2.30.","Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Komplektuojama kartu su stovo laikikliu ir rankena nešimui."]
["1.3.","Infuzinė tūrinė pompa",6,"vnt."]
["1.3.1.","Automatinės infuzinės tūrinės pompos darbo režimai: 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos."]
["1.3.2.","Oro burbulų detekcija aptinkami imtinai iki 0,015 ml tūrio oro burbuliukai."]
["1.3.3.","Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. (ne siauresnės už nurodytas)"]
["1.3.4.","Infuzijos greičio paklaida ne daugiau ± 5%"]
["1.3.5.","Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos nuo 50 mmHg iki 750 mmHg (ne siauresnės už nurodytas)"]
["1.3.6.","Infuzijos tūrio nustatymo ribos nuo 0,1 ml iki 9999 ml (ne siauresnės už nurodytas)"]
["1.3.7.","Infuzijos laiko nustatymo ribos nuo 1 min iki 99 val. (ne siauresnės už nurodytas)"]
["1.3.8.","Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją"]
["1.3.9.","Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: g, mg, µg, nanog, U, mU, mEg, mmol , kcal per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)"]
["1.3.10.","Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės ir laiko pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val."]
["1.3.11.","Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai"]
["1.3.12.","Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo."]
["1.3.13.","Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: 1. Infuzijos tėkmės nuolatinė kontrolė; 2. Okliuzijos lygio detekcija."]
["1.3.14.","Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius);  6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Vaisto pavadinimas; 8. Aliarminės situacijos; 9. Aliarmo priežastys."]
["1.3.15.","Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena): 1. Infuzija beveik baigta arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 2. Baterija beveik išsikrovė; 3. Slėgio pokytis; 4. Okliuzijos prelaliarmas; 5. Elektros maitinimas atjungtas."]
["1.3.16.","Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Okliuzija; 2. Okliuzija priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje; 3. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 4. Infuzijos pabaiga; 5. Baterijos signalas; 6. Techninis signalas."]
["1.3.17.","Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti ne mažiau nei 1000 įvykių"]
["1.3.18.","Atviro venos spindžio palaikymo režimo (KVO) viršutinė infuzijos greičio keitimo diapazono riba nustatoma ne siauresnėse ribose nei nuo 1 ml/val iki 3 ml/val"]
["1.3.19.","Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės"]
["1.3.20.","Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija"]
["1.3.21.","Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija"]
["1.3.22.","Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį"]
["1.3.23.","Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui"]
["1.3.24.","Infuzinė pompa pritaikyta tvirtinimui tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo"]
["1.3.25.","Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena"]
["1.3.26.","Infuzinės tūrinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) ne mažiau 3 lygių:1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. "]
["1.3.27.","Integruotas vidinis akumuliatorius. Darbo iš akumuliatoriaus trukmė ≥ 8 val., kai infuzijos greitis ≥ 25ml/val."]
["1.3.28.","Informacija apie akumuliatoriaus likutinę talpą: ekrane, rodomas baterijos likutinis veikimo laikas valandomis "]
["1.3.29.","Pompos ekranas ≥ 7,0 cm įstrižainės"]
["1.3.30.","Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos, esančios pompoje (nenaudojant papildomos išorinės įrangos), talpa – ne mažiau kaip  3800 vaistų įrašų; 2. Pompoje vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų."]
["1.3.31.","Pauzės (budėjimo) režimas. Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val."]
["1.3.32.","Įrenginio sąsajos\t: 1. Jungtis pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; 2. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai; 3. Jungtis  personalo iškvietimo sistemai. "]
["1.3.33.","Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės (arba lygiavertė)."]
["1.3.34.","Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
["1.3.35.","Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Komplektuojama kartu su stovo laikikliu ir rankena nešimui;"]
[]
["2.","Skysčių valdymo sistema"]
["2.1.","Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys ",2,"vnt."]
["2.1.1.","Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius ≥ 4 pompos"]
["2.1.2.","Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys: švirkštinės ir tūrinės"]
["2.1.3.","Stotelės duomenų perdavimo jungtys: 1. ≥ 1 interneto tinklo perdavimo jungtis; 2. ≥ 2 duomenų perdavimo jungtys; 3. Jungtis slaugytojo iškvietimo sistemai."]
["2.1.4.","Pompų maitinimas per jungtį, nereikalaujant kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinklo"]
["2.1.5.","Integruotas vidinis akumuliatorius"]
["2.1.6.","Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
["2.1.7.","Klasifikacija: 1. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų  IP22 klasės (arba lygiavertė). "]
["2.1.8.","Stotelė pateikiama su stotelei pritaikytu infuzijos stovu: 1. Galimybė reguliuoti infuzijos stovo aukštį; 2. Stovas turi ne mažiau nei 5 kablius infuziniams tirpalams pakabinti; 3. Stovas mobilus, su ratukais, bent du iš jų su stabdžiais."]
["2.2.","Automatinė švirkštinė pompa",8,"vnt."]
["2.2.1.","Naudojamų švirkštų dydžiai: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml"]
["2.2.2.","Korektiškai atpažįstami skirtingi švirkštai"]
["2.2.3.","Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. (ne siauresnės už nurodytas)"]
["2.2.4.","Infuzijos greičio paklaida\t ne daugiau ± 2 %"]
["2.2.5.","Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija"]
["2.2.6.","Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: g, mg, µg, nanog, U, mU, mEg, mmol, kcal per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)"]
["2.2.7.","Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val."]
["2.2.8.","Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo"]
["2.2.9.","Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: 1. Infuzijos tėkmės nuolatinė kontrolė; 2. Okliuzijos lygio detekcija; "]
["2.2.10.","Ekrane rodomos reikšmės infuzijos: 1. Infuzijos greitis; 2. Infuzuotas tūris; 3. Likęs infuzijos laikas; 4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 6. Aliarminės situacijos; 7. Aliarmo priežastys."]
["2.2.11.","Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos: 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia; 4. Slėgio pokytis."]
["2.2.12.","Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Spaudimas per aukštas / okliuzija; 6. Neteisingai įstatytas švirkštas."]
["2.2.13.","Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar."]
["2.2.14.","Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO) nustatomas nuo ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 ml/val iki 3 ml/val"]
["2.2.15.","Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai): 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai."]
["2.2.16.","Įrenginio sąsajos\t: 1. Jungtis  personalo iškvietimo sistemai; 2. Jungtis su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu; 3. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai."]
["2.2.17.","Integruotas vidinis akumuliatorius"]
["2.2.18.","Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė\tne mažiau kaip 11 val., kai infuzijos greitis ≥ 5 ml/val."]
["2.2.19.","Pompos ekranas\t ne mažesnis nei 7 cm įstrižainė"]
["2.2.20.","Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip  3800 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų."]
["2.2.21.","Pauzės (budėjimo) režimas. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val."]
["2.2.22.","Duomenų arba ekrano užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkcija"]
["2.2.23.","Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį"]
["2.2.24.","Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo"]
["2.2.25.","Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena"]
["2.2.26.","Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą"]
["2.2.27.","Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti ne mažiau nei 1500 įvykių"]
["2.2.28.","Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
["2.2.29.","Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų  IP22 klasės (arba lygiavertė). "]
["2.2.30.","Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Komplektuojama kartu su stovo laikikliu ir rankena nešimui."]
[]
["3.","Automatinės švirkštinės pompos"]
["3.1.","Automatinė švirkštinė pompa",21,"vnt."]
["3.1.1.","Naudojamų švirkštų dydžiai: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml"]
["3.1.2.","Korektiškai atpažįstami skirtingi švirkštai"]
["3.1.3.","Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. (ne siauresnės už nurodytas)"]
["3.1.4.","Infuzijos greičio paklaida\t ne daugiau ± 2 %"]
["3.1.5.","Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija"]
["3.1.6.","Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: g, mg, µg, nanog, U, mU, mEg, mmol, kcal per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)"]
["3.1.7.","Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val."]
["3.1.8.","Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo"]
["3.1.9.","Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: 1. Infuzijos tėkmės nuolatinė kontrolė; 2. Okliuzijos lygio detekcija; "]
["3.1.10.","Ekrane rodomos reikšmės infuzijos: 1. Infuzijos greitis; 2. Infuzuotas tūris; 3. Likęs infuzijos laikas; 4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 6. Aliarminės situacijos; 7. Aliarmo priežastys."]
["3.1.11.","Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos: 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia; 4. Slėgio pokytis."]
["3.1.12.","Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Spaudimas per aukštas / okliuzija; 6. Neteisingai įstatytas švirkštas."]
["3.1.13.","Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar."]
["3.1.14.","Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO) nustatomas nuo ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 ml/val iki 3 ml/val"]
["3.1.15.","Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai): 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai."]
["3.1.16.","Įrenginio sąsajos\t: 1. Jungtis  personalo iškvietimo sistemai; 2. Jungtis su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu; 3. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai."]
["3.1.17.","Integruotas vidinis akumuliatorius"]
["3.1.18.","Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė\tne mažiau kaip 11 val., kai infuzijos greitis ≥ 5 ml/val."]
["3.1.19.","Pompos ekranas\t ne mažesnis nei 7 cm įstrižainė"]
["3.1.20.","Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip  3800 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų."]
["3.1.21.","Pauzės (budėjimo) režimas. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val."]
["3.1.22.","Duomenų arba ekrano užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkcija"]
["3.1.23.","Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį"]
["3.1.24.","Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo"]
["3.1.25.","Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena"]
["3.1.26.","Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą"]
["3.1.27.","Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti ne mažiau nei 1500 įvykių"]
["3.1.28.","Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
["3.1.29.","Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų  IP22 klasės (arba lygiavertė). "]
["3.1.30.","Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Komplektuojama kartu su stovo laikikliu ir rankena nešimui."]
[]
["4.","Infuzinės tūrinės pompos"]
["4.1.","Infuzinė tūrinė pompa",17,"vnt."]
["4.1.1.","Automatinės infuzinės tūrinės pompos darbo režimai: 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos."]
["4.1.2.","Oro burbulų detekcija aptinkami imtinai iki 0,015 ml tūrio oro burbuliukai."]
["4.1.3.","Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. (ne siauresnės už nurodytas)"]
["4.1.4.","Infuzijos greičio paklaida ne daugiau ± 5%"]
["4.1.5.","Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos nuo 50 mmHg iki 750 mmHg (ne siauresnės už nurodytas)"]
["4.1.6.","Infuzijos tūrio nustatymo ribos nuo 0,1 ml iki 9999 ml (ne siauresnės už nurodytas)"]
["4.1.7.","Infuzijos laiko nustatymo ribos nuo 1 min iki 99 val. (ne siauresnės už nurodytas)"]
["4.1.8.","Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją"]
["4.1.9.","Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: g, mg, µg, nanog, U, mU, mEg, mmol , kcal per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)"]
["4.1.10.","Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės ir laiko pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val."]
["4.1.11.","Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai"]
["4.1.12.","Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo."]
["4.1.13.","Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: 1. Infuzijos tėkmės nuolatinė kontrolė; 2. Okliuzijos lygio detekcija."]
["4.1.14.","Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius);  6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Vaisto pavadinimas; 8. Aliarminės situacijos; 9. Aliarmo priežastys."]
["4.1.15.","Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena): 1. Infuzija beveik baigta arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 2. Baterija beveik išsikrovė; 3. Slėgio pokytis; 4. Okliuzijos prelaliarmas; 5. Elektros maitinimas atjungtas."]
["4.1.16.","Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Okliuzija; 2. Okliuzija priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje; 3. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 4. Infuzijos pabaiga; 5. Baterijos signalas; 6. Techninis signalas."]
["4.1.17.","Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti ne mažiau nei 1000 įvykių"]
["4.1.18.","Atviro venos spindžio palaikymo režimo (KVO) viršutinė infuzijos greičio keitimo diapazono riba nustatoma ne siauresnėse ribose nei nuo 1 ml/val iki 3 ml/val"]
["4.1.19.","Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės"]
["4.1.20.","Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija"]
["4.1.21.","Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija"]
["4.1.22.","Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį"]
["4.1.23.","Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui"]
["4.1.24.","Infuzinė pompa pritaikyta tvirtinimui tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo"]
["4.1.25.","Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena"]
["4.1.26.","Infuzinės tūrinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) ne mažiau 3 lygių:1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. "]
["4.1.27.","Integruotas vidinis akumuliatorius. Darbo iš akumuliatoriaus trukmė ≥ 8 val., kai infuzijos greitis ≥ 25ml/val."]
["4.1.28.","Informacija apie akumuliatoriaus likutinę talpą: ekrane, rodomas baterijos likutinis veikimo laikas valandomis "]
["4.1.29.","Pompos ekranas ≥ 7,0 cm įstrižainės"]
["4.1.30.","Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos, esančios pompoje (nenaudojant papildomos išorinės įrangos), talpa – ne mažiau kaip  3800 vaistų įrašų; 2. Pompoje vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų."]
["4.1.31.","Pauzės (budėjimo) režimas. Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val."]
["4.1.32.","Įrenginio sąsajos\t: 1. Jungtis pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; 2. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai; 3. Jungtis  personalo iškvietimo sistemai. "]
["4.1.33.","Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės (arba lygiavertė)."]
["4.1.34.","Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
["4.1.35.","Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Komplektuojama kartu su stovo laikikliu ir rankena nešimui;"]