ATSAKYMAI

Elektrochirurginis generatorius su dūmų ištraukėju

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Pasiūlymai/pastabos |  |  | Atsakymai | Reikalaujamo parametro reikšmė po TS tikslinimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Paskirtis | Aukšto dažnio elektrochirurginis generatorius, skirtas bendrojo pobūdžio chirurginių procedūrų ir specialiųjų chirurginių procedūrų (pvz. ginekologijos) atlikimui. | Palikti tik „Aukšto dažnio elektrochirurginis generatorius“. Toliau seka tuščia frazė, kurią sunku patvirtinti dokumentas. |  |  | Keisti: „Aukšto dažnio elektrochirurginis generatorius“ skirtas stacionariai praktikai. | „Aukšto dažnio elektrochirurginis generatorius“ skirtas stacionariai praktikai. |
| 2. | Elektrochirurgijos įrenginio darbo režimai | 1. Pjovimas; |  |  |  | X | 1. Pjovimas; |
|  |  | 2. Koaguliacija; |  |  |  | X | 2. Koaguliacija; |
|  |  | 3. Bipolinė koaguliacija. |  |  |  | X | 3. Bipolinė koaguliacija. |
| 3. | Nominalus dažnis pjovimo ir bipolinės koaguliacijos režimuose | 500 kHz +/- 50 kHz | 350-500 kHz +/- 50 kHz Siūloma praplėsti ribas, neriboti konkurencijos | 500 kHz +/- 156 kHz | Siūlomas elektrochirurginis aparatas užtikrina 400 kHz nominalų dažnį | Keisti: 500 kHz +/- 150 kHz (plečiamos ribos atsižvelgiant į tiekėjų pastabas) | 500 kHz +/- 150 kHz |
| 4. | Nominalus dažnis monopolinės koaguliacijos režimuose | 500 kHz +/- 50 kHz | 350-500 kHz +/- 50 kHz Siūloma praplėsti ribas, neriboti konkurencijos | 500 kHz +/- 156 kHz | Siūlomas elektrochirurginis aparatas užtikrina 400 kHz nominalų dažnį | Keisti: 500 kHz +/- 150 kHz (plečiamos ribos atsižvelgiant į tiekėjų pastabas) | 500 kHz +/- 150 kHz |
| 5. | Pjovimo režimai ir jų galingumas: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Monopolinis grynas pjovimas | Ne mažiau 300 W |  |  |  | X | Ne mažiau 300 W |
| 5.2 | Monopolinio pjovimo su paviršine koaguliacija | Ne mažiau 200 W | Siūloma „Monopolinio pjovimo su paviršine, švelnia, minkšta“ koaguliacija |  |  | Nekeičiam | Ne mažiau 200 W |
| 5.3 | Monopolinio pjovimo su gilesne koaguliacija | Ne mažiau 200 W |  | Ne mažiau 120 W |  | Nekeičiam | Ne mažiau 200 W |
| 6. | Koaguliacijos režimai ir jų galingumas: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Monopolinė standartinė koaguliacija | Ne mažiau 100 W |  |  |  | X | Ne mažiau 100 W |
| 6.2 | Monopolinė bekontaktė koaguliacija | Ne mažiau 70 W |  |  |  | X | Ne mažiau 70 W |
| 6.3 | Bipolinė švelni koaguliacija | Ne mažiau 70 W |  |  | Pagal kokius kriterijus vertinamas koaguliacijos efektas ir kaip atliekama „švelni“ koaguliacja? Reguliuojant išeinančios srovės galingumą, galima pasiekti „švelnią“ arba „stiprią“ koaguliaciją. | Tikslinam Atskiru jungimu nustatomi bipolinės koaguliacijos rėžimai Švelnus Stiprus | Atskiru jungimu nustatomi bipolinės koaguliacijos rėžimai Švelnus Stiprus Būtina |
| 6.4 | Bipolinė stipri koaguliacija | Ne mažiau 70 W |  |  | Pagal kokius kriterijus vertinamas koaguliacijos efektas ir kaip atliekama „stipri“ koaguliacja? Prašome šalinti šį punktą | Tikslinas Bipolinės koguliacijos galia Ne mažiau 70 W | Bipolinės koguliacijos galia Ne mažiau 70 W |
| 7. | Saugumą užtikrinančios sistemos: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Galios kontrolės sistema | Dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą |  |  |  | X | Dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą |
| 7.2 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistema | Kontakto varžos intervalas ne mažesnis kaip nuo 10 iki 150 Ω | Perteklinis reikalavimas, būdingas vienam gamintojui. Siūlau pašalint. | 25 iki 150 Ω | Ar būtinas kontakto varžos intervalas? Pakanka nurodyti, kad siūlomas elektrochirurginis aparatas privalo turėti neutralaus elektrodo monitoringo sistemą. Stulpelyje „Reikalaujamo parametro reikšmė“ nurodyto kontakto varžos intervalas yra nekorektiškas. Naudojami vienkartiniai paciento neutralūs elektrodai, kurie gerai prisiklijuoja prie paciento odos ir tikrai nebūtinas kontakto varžos matavimas. | Keisti: elektrochirurginis aparatas privalo turėti neutralaus elektrodo monitoringo sistemą | Elektrochirurginis aparatas privalo turėti neutralaus elektrodo monitoringo sistemą |
| 7.3 | Savikontrolės sistema | Būtina |  |  |  | X | Būtina |
| 8. | Dūmų ištraukimo sistema: | Suderinta su siūlomu generatoriumi |  |  |  | X | Suderinta su siūlomu generatoriumi |
| 8.1 | Sistemos valdymas | Įjungiama automatiškai aktyvavus generatorių |  |  |  | X | Suderinta su siūlomu generatoriumi |
| 8.2 | Dūmų nusiurbimo žarnos jungtis | Nemažiau kaip 3 jungtys skirtingų diametrų žarnoms | Perteklinis reikalavimas, būdingas vienam gamintojui. Siūlau pašalint. Palikti standartinės jungties, 22 mm skersmens, reikalavimą. |  | Kokiu tikslu būtinos 3 jungtys. Prašome paaiškinti. Standartiškai dūmų ištraukimo aparatuose yra dvi jungtys, kurios skirtos 10 ir 22 mm diametro žarnoms. | Keisti: Ne mažiau kaip 2 jungtys skirtingų diametrų žarnoms | Ne mažiau kaip 2 jungtys skirtingų diametrų žarnoms |
| 8.3 | Maksimali nusiurbimo galia | ≥ 500 litrų/min., kai naudojama 22 mm žarna | Siūlau ≥ 300 – 500 litrų/min. |  | Siūlome padidinti reikšmę ≥ 700 litrų/min | Nekeičiam, paliekamas pirminis reikalavimas ≥ 500 litrų/min. | ≥ 500 litrų/min., kai naudojama 22 mm žarna |
| 8.4 | Reguliuojamas dūmų ištraukimo greitis | Ne mažiau 3 greičių |  |  | Prašome pakeisti reikalavimą taip: ne mažiau 3 greičių arba ne mažiau kaip 3 dūmų ištraukimo režimai | Keisti: Ne mažiau 3 greičių arba ne mažiau kaip 3 dūmų ištraukimo režimai | Ne mažiau 3 greičių arba ne mažiau kaip 3 dūmų ištraukimo režimai |
| 8.5 | Filtro efektyvumas | 0,1 – 0,2 mikrono dydžio dalelių filtracija ne mažiau kaip 99,999% |  |  |  | X | 0,1 – 0,2 mikrono dydžio dalelių filtracija ne mažiau kaip 99,999% |
| 8.6 | Filtro būsenos indikacija | Būtina |  |  |  | X | Būtina |
| 8.7 | Dūmų ištraukimo sistemos triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 55 dBA | Siūlau 50 - 55 dBA |  |  | Nekeičiam | Ne daugiau kaip 55 dBA |
| 9. | Komplektacija | Elektrochirurginis generatorius – 1 vnt. Dūmų ištraukimo sistema – 1 vnt. Specializuotas įrangos vežimėlis – 1 vnt. |  |  |  | X | Elektrochirurginis generatorius – 1 vnt. Dūmų ištraukimo sistema – 1 vnt. Specializuotas įrangos vežimėlis – 1 vnt. |
| 10. | Priedai: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Monopolinių elektrodų rankena | Daugkartinio naudojimo, su dviem mygtukais ir laidu (ne mažiau 3 m ilgio), elektrodų prijungimo diametras 2,4 mm – 4 vnt. | Laido ilgį siūlau 4 – 5 m. Siūlomas 3 metrų yra trumpas, nepatogus dirbti. |  |  | Nekeičiam | Daugkartinio naudojimo, su dviem mygtukais ir laidu (ne mažiau 3 m ilgio), elektrodų prijungimo diametras 2,4 mm – 4 vnt. |
| 10.2 | Daugkartinis kabelis vienkartiniams pasyviems paciento elektrodams | Ne mažiau kaip 3 m ilgio - 2 vnt. | Kabelio ilgį siūlau 4 – 5 m. Siūlomas 3 metrų yra trumpas, nepatogus dirbti. |  |  | Nekeičiam | Ne mažiau kaip 3 m ilgio - 2 vnt. |
| 10.3 | Paciento elektrodas | Vienkartinis dvigubas paciento elektrodas - 50 vnt. |  |  |  | X | Vienkartinis dvigubas paciento elektrodas - 50 vnt. |
| 10.4 | Dūmų ištraukėjo priedai | Adapteris monopolinių elektrodų rankenai tvirtinti ir 22 mm dūmų ištraukimo žarna ne mažiau kaip 3 m ilgio – 20 vnt. |  |  | Prašome patikslinti šį reikalavimą. Adapterio pagalba dūmų ištraukimo žarna tvirtinasi prie monopolinių elektrodų rankenos. Ar teisingai supratome? | Adapterio pagalba dūmų ištraukimo žarna tvirtinasi prie monopolinių elektrodų rankenos. Reikia 20vnt ištraukimo žarnų. | Adapteris monopolinių elektrodų rankenai tvirtinti ir 22 mm dūmų ištraukimo žarna ne mažiau kaip 3 m ilgio – 20 vnt. keičiami vienkartiniai filtrai ne mažiau 10 vnt |

________________________