## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Centrinė pacientų monitoravimo sistema
1. dalis (Sut. Raštu) | Centrinė pacientų monitoravimo stotis
1.1. objektas | Centrinės monitoravimo stoties serveris | vnt. | 1
1.1.1. parametra s | Centrinės monitoravimo stoties serverio paskirtis 1. Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle siūlomų paciento monitorių apjungimas ir valdymas 2. Išsaugoti paciento monitorių registruojamus duomenis
1.1.2. parametra s | Pilnas registruojamų duomenų išdėstymas (atmintis) ≥ 72 valandų
1.1.3. parametra s | Centrinė monitoravimo stotis 3 vnt.
1.1.4. parametra s | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos 1. Pacientų monitorių valdymas nuotoliniu būdu 2. Naujų pacientų prijungimas, administravimas 3. Paciento monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku
1.1.5. parametra s | Stebėjimo stotis 2 vnt.
1.1.6. parametra s | Stebėjimo stoties funkcijos 1. Pacientų monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku 2. Individualus paciento monitorių registruojamų parametrų informacijos išdėstymas
1.1.7. parametra s | Siūloma centrinė monitoravimo stotis suderinama su priėmimo skyriuje turima Mindray CMS stotimi arba siūlomas sprendimas pateikiamas su papildoma stotimi priėmimo skyriuje (būtina)
1.1.8. parametra s | Stočių programinė įranga pritaikyta būti valdoma lietimui jautriu ekranu (būtina)
1.1.9. parametras | Stotys turi aliarmų sistemą (Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai)
1.1.10. parametra s | Centrinė monitoravimo stotis pateikia išplėstinę aritmijų statistiką 1. Prieširdžių virpėjimo statistika 2. Širdies variabilumo statistika 3. 24 valandų EKG santrauka
1.1.11. parametra s | Centrinei monitoravimo ir stebėjimo stotims naudojami kompiuteriai 1. „All in one“ tipo kompiuteris su integruotu lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23,8 colio, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų – 1vnt. 2. Klaviatūra ir pelė – 1kompl.
1.1.12. parametra s | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui (būtina). Prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma
1.1.13. parametra s | Nuotolinis prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties paciento monitoravimo duomenų peržiūrai ir stebėjimui realiu laiku 1. Per tame pačiame tinkle esantį kompiuterį 2. Per Android ir IOS platformoms skirtas aplikacijas
1.1.14. parametra s | Centrinės stoties programinė įranga pasirengusi integracijos darbams į ligoninės informacinę sistemą HL7 formatu AD funkcijų palaikymas (angl. admit discharge transfer) integracijai su ligoninės HIS
1.1.15. parametra s | Galimas vienu metu rodomų įrenginių skaičius centrinės stoties ekrane ≥ 12 įrenginių
1.2. objektas | Modulinis paciento monitorius pooperacinei erdvei | vnt. | 3
1.2.1. parametra s | Ekranas 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių Raiška ≥ (1024 x 768) taškų 3. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 8 kreivių
1.2.2. parametra s | Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje ≥ 4 pozicijos
1.2.3. parametra s | Galimybė paciento monitoriaus ekrane peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus (būtina)
1.3. objektas | Modulinis paciento monitorius reanimacijos skyriui | vnt. | 7
1.3.1. parametra s | Ekranas 1. alpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 3. Ekrano įstrižainė > 17 colių 4. Raiška > (1920 x 1080) taškų 5. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama > 12 kreivių 6. Palaikomos gestų funkcijos 7. Stebėjimo kampas > 170°
1.3.2. parametra s | Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje > 6 pozicijos
1.3.3. parametra s | Galimybė paciento monitoriaus ekrane peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus (būtina)
1.4. objektas | Transportinis paciento monitorius | vnt. | 10
1.4.1. parametra s | Ekranas 1. Lietimui jautrus 2. ≥ 5 colių įstrižainės
1.4.2. parametra s | Registruojami parametrai 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. emperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis
1.4.3. parametra s | Transportiniai paciento monitoriai (arba moduliniai) pateikiami su išplėstinėmis EKG galimybėmis 1. 3, 5, 6, 12 derivacijų EKG 2. S pokyčio grafinis atvaizdavimas 3. Komplekte šalia standartinio 3 elektrodų kabelio pateikiami 3 kompl. 5, 6 ir 12 elektrodų kabeliai
1.4.4. parametra s | Išplėstinis aritmijų monitoravimas 1. Asistolija; 2. achikardija; 3. Bradikardija; 4. Pauzė; 5. Bigeminija; 6. Prieširdžių virpėjimas; 7. Skilvelių virpėjimas; 8. Nereguliarus ritmas; 9. Priešlaikiniai susitraukimai; 10. Stimuliacijos aptikimas.
1.4.5. parametra s | Temperatūros matavimo kanalai > 2
1.4.6. parametra s | Saturacijos (SpO2) matavimo diapazonas Ne siauresnis nei 10 % - 100 % Saturacijos (SpO2) matavimo paklaida < ± 2% SpO2 (diapazone 70% -100%)
1.4.7. parametra s | ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO2 matavimo kanalą) Ne siauresnis nei 20 – 300 k./min
1.4.8. parametra s | Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius > 2. Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei -50 – +350 mmHg
1.5. objektas | Bendri reikalavimai paciento monitoriams | - | 0
1.5.1. parametra s | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius
1.5.2. parametra s | Monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo. Aušinimas be ventiliatoriaus
1.5.3. parametra s | Budėjimo režimas: Išlaikomi paciento duomenys ir nustatymai, tačiau monitoravimas nevykdomas, garsai užtildyti
1.5.4. parametra s | Naktinis režimas: Pritildomi aliarmų garsai ir pritemdomas ekranas
1.5.5. parametra s | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos
1.6. objektas | Širdies minutinio tūrio termodiliucijos (C.O. ) matavimo modulis | vnt. | 2
1.6.1. parametra s | Tinkantis paciento monitoriams
1.7. objektas | Širdies minutinio tūrio (PiCCO) matavimo modulis su priedais | kompl. | 1
1.7.1. parametra s | Tinkantis paciento monitoriams
1.8. objektas | Invazinio kraujospūdžio IBP modulis | vnt. | 2
1.8.1. parametra s | Tinkantis paciento monitoriams
1.9. objektas | CO2 modulis (šalutinio srauto) | vnt. | 5
1.9.1. parametra s | Tinkantis paciento monitoriams
1.10. objektas | Netiesioginės kalorimetrijos matavimo modulių komplektas su priedais arba atskiras prietaisas | kompl. | 1
1.10.1. parametras | Tinkantis paciento monitoriams
1.11. objektas | 3 elektrodų EKG kabelis | vnt. | 18
1.11.1. parametra s | Tinkantis paciento monitoriams
1.12. objektas | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | vnt. | 18
1.12.1. parametra s | Tinkantis paciento monitoriams
1.13. objektas | Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui | vnt. | 18
1.13.1. parametra s | Tinkantis paciento monitoriams
1.14. objektas | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele standartinio dydžio | vnt. | 18
1.14.1. parametra s | Standartinis dydis
1.15. objektas | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele L dydžio | vnt. | 18
1.15.1. parametra s | L dydis
1.16. objektas | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele vaikiško dydžio | vnt. | 9
1.16.1. parametra s | Vaikiškas dydis, komplekte su jungiamąja žarnele
1.17. objektas | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele, dedamos ant šlaunies | vnt. | 9
1.17.1. parametra s | Manžetės, tinkamos uždėti ant šlaunies