{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":4,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Ortopediniai protezai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Kelio sąnario endoprotezas"]
["1.1.","Kelio sąnario endoprotezas",30,"vnt."]
["1.1.1.","Endoprotezo tipas - vienkondilis kelio sąnario endoprotezas su mikroinvazine technika ir mobiliu menisko intarpu"]
["1.1.2.","Endoprotezo šlaunikaulio ir blauzdikaulio komponentų fiksacijos kaule pasirinkimai: cementinė, becementinė"]
["1.1.3.","Šlaunikaulio komponentas ne mažiau 5 pasirenkamų dydžių"]
["1.1.4.","Šlaunikaulio komponento medžiaga - kobalto-chromo-molibdeno lydinys (arba lygiavertė)"]
["1.1.5.","Šlaunikaulio komponento dizainas - poliruotas, turintis du kaiščius fiksacijai kaule"]
["1.1.6.","Blauzdikaulio komponentas anatominės formos, pasirenkamų kairės ir dešinės pusių, ne mažiau 7 pasirenkamų dydžių, su poliruotu viršutiniu ir šoniniu paviršiais geresnei adaptacijai ir intarpo slydimui"]
["1.1.7.","Plastikinis (arba lygiavertės medžiagos) intarpas nefiksuojamas, mobilus, pasirenkami skirtingi dydžiai ir kairei ir dešinei pusėms (ne mažiau kaip 4 dydžių pasirinkimas kiekvienos pusės intarpui). Kiekvieno dydžio intarpas ne mažiau kaip 7 pasirenkamų storių. Su žymėjimu, leidžiančiu komponentą aptikti rentgeno nuotraukoje."]
["1.1.8.","Plastikinio intarpo medžiaga - itin aukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) arba lygiavertė"]
[]
["2.","Kelio sąnario endoprotezas (užtikrinantis papildomą kelio sąnario stabilumą per atstatytą anatomiją ir kinematinį judesį)"]
["2.1.","Kelio sąnario endoprotezas (užtikrinantis papildomą kelio sąnario stabilumą per atstatytą anatomiją ir kinematinį judesį)",30,"vnt."]
["2.1.1.","Reikalavimai komponentams:"]
["2.1.2.","Endoprotezo tvirtinimas - cementinis"]
["2.1.3.","Endoprotezo medžiaga: kobalto - chromo lydinys"]
["2.1.4.","Kryžminių raiščių būsena - CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį) ir FLEX CS (kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą)"]
["2.1.5.","Šlaunikaulinio komponento savybės - asimetrinis, vieno spindulio vidinis šlaunikaulio komponento krumplis, fiksuotas blauzdinio komponento intarpe (angl. Ball in socket medial compartment), veikiantis rutulinio lanksto principu ir neleidžiantis vidiniam šlaunikaulio komponento krumpliui riedėti bei slysti, užtikrindamas sukamuosius ašinius judesius"]
["2.1.6.","Šlaunikaulinio komponento anatominė orientacija ir dydžių variacija- kairė ir dešinė, ne mažiau 13 dydžių"]
["2.1.7.","Blauzdikaulio platformos padėtis - fiksuota"]
["2.1.8.","Blauzdikaulinio komponento savybės - darbinė plokštuma asimetrinė (kairė ir dešinė)"]
["2.1.9.","Blauzdikaulio komponentų dydžių variacija - ne mažiau 6 dydžių"]
["2.1.10.","Intarpo medžiaga - ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE)"]
["2.1.11.","Intarpo dydžių ir storių variacija - asimetrinis (kairė ir dešinė) ne mažiau 6 dydžiai ir 7 storiai. "]
["2.1.12.","  Prailginimo stiebelis – papildomam blauzdikaulio komponento stabilizavimui. Cementuojamas, ne mažiau dviejų skirtingų ilgių."]
["2.1.13.","  Girnelė – simetrinės formos, cementuojama. Girnelės dydžių variacija – ne mažiau 4 dydžių"]
["2.1.14.","Komplekto sudėtis, pagal kurią apskaičiuojama kaina:1. blauzdikaulio komponentas;2. šlaunikaulio komponentas;3. intarpas;4. kaulinis cementas 80g;5. cemento maišymo sistema;6. pulsuojanti kaulo praplovimo sistema"]
["2.1.15.","Gydymo įstaigai turi būti nemokamai panaudai pateikti kartu su endoprotezais kokybiški instrumentai jiems implantuoti"]
[]
["3.","Modulinis, dvigubo mobilumo rankos nykščio endoprotezas"]
["3.1.","Modulinis, dvigubo mobilumo rankos nykščio endoprotezas",40,"vnt."]
["3.1.1.","Mechaninis tvirtinimas"]
["3.1.2.","Endoprotezo sandara: 1 stiebas, 1 kaklas, 1 gūžduobė"]
["3.1.3.","Reikalavimai stiebui:"]
["3.1.4.","Pasirenkamas ne mažiau 6 dydžių"]
["3.1.5.","Pagamintas iš titano"]
["3.1.6.","Paviršius - porėtas titanas su hidroksiapatitu"]
["3.1.7.","Anatominis, integruota antirotacinė sistema kaului"]
["3.1.8.","Reikalavimai gūžduobei:"]
["3.1.9.","Pagaminta iš nerūdijančio plieno"]
["3.1.10.","Paviršius - porėtas titanas su hidroksiapatitu"]
["3.1.11.","Forma (pasirenkama operacijos metu): 1. Kūginė, ne mažiau dviejų diametrų: 9 mm ± 0,1 mm ir 10 mm ± 0,1; 2. Sferinė, ne mažiau dviejų diametrų: 9 mm ± 0,1 mm ir 10 mm ± 0,1, su mažiausiai 5 antirotaciniais smaigaliais"]
["3.1.12.","Gūžduobės kontaktas su kaulu: 1. Kūginė 9 mm - ne mažiau 165 mm2; 2. Sferinė 9 mm - ne mažiau 135 mm2;"]
["3.1.13.","Reikalavimai kaklui:"]
["3.1.14.","Pagamintas iš nerūdijančio plieno"]
["3.1.15.","Kaklo galvos įdėklo/intarpo medžiaga - stipriai kryžmintas polietileno įdėklas"]
["3.1.16.","Kaklo ilgių variacijos: ne mažiau 3 pasirinkimai - 6 mm, 8 mm, 10 mm ± 0,1 mm"]
["3.1.17.","Kaklo tipai (pasirenkama operacijos metu): 1. Tiesus; 2. 15 laipsnių pakrypimo"]
["3.1.18.","Kaklo galvos diametras 4 mm ± 0,1 mm"]
["3.1.19.","Kaklo galvos įdėklas/intarpas yra uždėtas gamykliškai"]
["3.1.20.","Kaklas turi antirotacinį griovelį stiebui"]
["3.1.21.","Panaudai pateikiami instrumentai nemokamai, kartu su endoprotezais"]