KLAUSIMAI – ATSAKYMAI PO KONSULTACIJOS SU RINKOS DALYVIAIS

DĖL Centrinė pacientų monitoravimo sistema VIEŠOJO PIRKIMO

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT)  Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) kvietė tiekėjus raštu pateikti siūlymus dėl pirkimo dokumentų – techninės specifikacijos nuostatų.

CPO LT, gavusi rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinėjo, apibendrino ir teikia informaciją apie priimtus sprendimus. Žemiau

lentelėje pateikiami tik tie rinkos konsultacijos metu kelti klausimai, dėl kurių buvo gauti pasiūlymai ir/ar pastabos.

|  | Pavadinimas | Rinkos konsultacijos metu pateiktas klausimas ir gautas pasiūlymas/pastaba | Priimti sprendimai ir paaiškinimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. parametra s | Centrinės monitoravimo stoties serverio paskirtis 1. Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle siūlomų paciento monitorių apjungimas ir valdymas 2. Išsaugoti paciento monitorių registruojamus duomenis | Nenurodyti jokie serverio techniniai parametrai | Punktas formuluojamas sekančiai: Centrinės monitoravimo stoties paskirtis 1. Iš šiame pirkime perkamų paciento monitorių gaunamų duomenų priėmimas ir valdymas. 2. Išsaugoti paciento monitorių registruojamus duomenis |
| 1.1.7. parametra s | Siūloma centrinė monitoravimo stotis suderinama su priėmimo skyriuje turima Mindray CMS stotimi arba siūlomas sprendimas pateikiamas su papildoma stotimi priėmimo skyriuje (būtina) | Išbraukti 1.1.7 parametrą kaip dirbtinai ribojantį konkurenciją. 1.1.14 punkte numatyta integracija su ligoninės HIS, per kuria gali vykti komunikacija ir su Mindray CMS stotimi. Akivaizdu, kad nei vienas gamintojas savo gaminamos CMS ir monitorių nederina su Mindray CMS. Pirkimo objektas ir jo techninė specifikacija apribota ir pritaikyta tik gamintojui Mindray.Jeigu reikalinga komunikacija su Mindray CMS, turi būti nurodyti techniniai duomenys tokiai komunikacijai. Nes net nežinoma, ar Mindray CMS gali būti suderinama su kitomis CMS. Turi būti pateikti tam reikalingi duomenys. | Punktas formuluojamas sekančiai: Siūloma centrinė monitoravimo stotis suderinama su priėmimo skyriuje turima Mindray CMS stotimi arba tiek perkamai CMS, tiek esamai Mindray CMS stočiai pateikiami nuotoliniai ≥ 32 colių monitoriai/televizoriai su visa reikalinga tvirtinimo/montavimo (derinama su ligonine), vaizdo perdavimo ir programine įranga (jei reikalinga), sumontavimu bei pajungimu užtikrinant nuotolinės CMS rodomų vaizdų stebėseną per nuotolį (Pajungimas prie esamos Mindray stoties atliekamas per HDMI). Priėmimo skyrius, kuriame yra sumontuota esama Mindray CMS stotis, yra tame pačiame pastate kaip ir reanimacijos skyrius. |
| 1.1.12. parametra s | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui (būtina). Prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma | Šiame punkte sakoma, kad prisijungiama "naudojant interneto naršyklę", tačiau toliau nurodyta, kad prieiga prie interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma. Kokį sprendimą galima siūlyti? | Punktas koreguojamas sekančiai: Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui (būtina). Centrinė monitoravimo sistema sukuria internetinį serverį arba aplikaciją, kuris(-i) leidžia nuotoliniams įrenginiams, esantiems vietiniame ligoninės WiFi arba LAN tinkle, jungtis prie CMS serverio arba aplikacijos panaudojant internetinę naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prieiga prie interneto draudžiama naudoti (siekiant apriboti bet kokias galimybes nutekinti pacientų duomenis). |
| 1.1.13. parametra s | Nuotolinis prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties paciento monitoravimo duomenų peržiūrai ir stebėjimui realiu laiku 1. Per tame pačiame tinkle esantį kompiuterį 2. Per Android ir IOS platformoms skirtas aplikacijas | 1.1.13.2 punkte nurodytos dvi konkrečios platformų aplikacijos, be nuorodų dėl lygiavertiškumo, tai draudžia VPĮ. | Punktas koreguojamas sekančiai: Nuotolinis prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties paciento monitoravimo duomenų peržiūrai ir stebėjimui realiu laiku 1. Per tame pačiame tinkle esantį kompiuterį 2. Per Android, IOS arba lygiavertėms platformoms skirtas aplikacijas. |
| 1.1.14. parametra s | Centrinės stoties programinė įranga pasirengusi integracijos darbams į ligoninės informacinę sistemą HL7 formatu AD funkcijų palaikymas (angl. admit discharge transfer) integracijai su ligoninės HIS | Turi būti lygiavertiškumo nuoroda. | Reikalavimas keičiamas sekančiai: CMS programinė įranga turi turėti galimybę būti integruotai į ligoninės informacinę (palaikančią HL7 formatą bei AD (angl. admit discharge transfer) funkcionalumus) sistemą. |
| 1.4.5. parametra s | Temperatūros matavimo kanalai > 2 | Kodėl naudojamas ženklas tik "daugiau"? Ar 2 kanalai netenkina poreikio? Klaidinamas reikalavimas. Tuomet reikia nurodyti "ne mažiau 3 kanalai". | Reikalavimas keičiamas sekančiai: Temperatūros matavimo kanalai ≥ 2 |
| 1.4.8. parametra s | Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius > 2. Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei -50 – +350 mmHg | Kodėl naudojamas ženklas tik "daugiau"? Ar 2 kanalai netenkina poreikio? Klaidinamas reikalavimas. Tuomet reikia nurodyti "ne mažiau 3 kanalai". | Reikalavimas keičiamas sekančiai: Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius ≥ 2. Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis kaip -40 - +350 mmHg. |
| 1.5.2. parametra s | Monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo. Aušinimas be ventiliatoriaus | Pakeisti į "Aušinimas be ventiliatoriaus". Tekstas yra nurašytas nuo konkrečios specifikacijos. | Reikalavimas keičiamas sekančiai: Monitoriaus aušinimas pasyvus (be ventiliatoriaus)" |
| 1.5.3. parametra s | Budėjimo režimas: Išlaikomi paciento duomenys ir nustatymai, tačiau monitoravimas nevykdomas, garsai užtildyti | Išbraukti "Išlaikomi paciento duomenys ir nustatymai, tačiau monitoravimas nevykdomas, garsai užtildyti" | Reikalavimas keičiamas sekančiai: Budėjimo režimas- būtina |
| 1.5.4. parametra s | Naktinis režimas: Pritildomi aliarmų garsai ir pritemdomas ekranas | Išbraukti "Pritildomi aliarmų garsai ir pritemdomas ekranas" | Punktas pašalinamas. |

Siekiant užtikrinti konkurenciją, atliktos ir kitų Techninės specifikacijos reikalavimų korekcijos. Pridedama patikslinta Techninė specifikacija.