## Pasiūlymas
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas
1.1. | Centrinė pacientų monitoravimo stotis | 1 | vnt.
1.1.1. | Centrinės monitoravimo stoties paskirtis 1. Iš šiame pirkime perkamų paciento monitorių gaunamų duomenų priėmimas ir valdymas. 2. Išsaugoti paciento monitorių registruojamus duomenis
1.1.2. | Pilnas registruojamų duomenų išdėstymas (atmintis) ≥ 72 valandų
1.1.3. | Centrinė monitoravimo stotis 3 vnt.
1.1.4. | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos 1. Pacientų monitorių valdymas nuotoliniu būdu 2. Naujų pacientų prijungimas, administravimas 3. Paciento monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku
1.1.5. | Stebėjimo stotis 2 vnt.
1.1.6. | Stebėjimo stoties funkcijos 1. Pacientų monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku 2. Individualus paciento monitorių registruojamų parametrų informacijos išdėstymas
1.1.7. | Siūloma centrinė monitoravimo stotis suderinama su priėmimo skyriuje turima Mindray CMS stotimi arba tiek perkamai CMS, tiek esamai Mindray CMS stočiai pateikiami nuotoliniai ≥ 32 colių monitoriai/televizoriai su visa reikalinga tvirtinimo/montavimo (derinama su ligonine), vaizdo perdavimo ir programine įranga (jei reikalinga), sumontavimu bei pajungimu užtikrinant nuotolinės CMS rodomų vaizdų stebėseną per nuotolį (Pajungimas prie esamos Mindray stoties atliekamas per HDMI). Priėmimo skyrius, kuriame yra sumontuota esama Mindray CMS stotis, yra tame pačiame pastate kaip ir reanimacijos skyrius.
1.1.8. | Stočių programinė įranga pritaikyta būti valdoma lietimui jautriu ekranu (būtina)
1.1.9. | Stotys turi aliarmų sistemą (Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai)
1.1.10. | Centrinė monitoravimo stotis pateikia išplėstinę aritmijų statistiką 1. Prieširdžių virpėjimo statistika 2. Širdies variabilumo statistika 3. 24 valandų EKG santrauka
1.1.11. | Centrinei monitoravimo ir stebėjimo stotims naudojami kompiuteriai ne prasčiau kaip: 1. ""All in one"" tipo arba stacionarus kompiuteris - 1 vnt.; 2. Monitorius su lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23,8 colio, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų – 1vnt. (Jei siūlomas ""All in one"" tipo kompiuteris, monitorius yra integruotas į kompiuterio korpusą ir nėra pateikiamas atskirai); 3. Klaviatūra - 1 vnt; 4. Pelė - 1 vnt; 5. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (užtikrinantis ne trumpesnį CMS sistemos veikimo laiką ne trumpiau kaip 30 min."
1.1.12. | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui (būtina). Centrinė monitoravimo sistema sukuria internetinį serverį arba aplikaciją, kuris(-i) leidžia nuotoliniams įrenginiams, esantiems vietiniame ligoninės WiFi arba LAN tinkle, jungtis prie CMS serverio arba aplikacijos panaudojant internetinę naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prieiga prie interneto draudžiama naudoti (siekiant apriboti bet kokias galimybes nutekinti pacientų duomenis).
1.1.13. | Nuotolinis prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties paciento monitoravimo duomenų peržiūrai ir stebėjimui realiu laiku 1. Per tame pačiame tinkle esantį kompiuterį 2. Per Android, IOS arba lygiavertėms platformoms skirtas aplikacijas.
1.1.14. | CMS programinė įranga turi turėti galimybę būti integruotai į ligoninės informacinę (palaikančią HL7 formatą bei AD (angl. admit discharge transfer) funkcionalumus) sistemą.
1.1.15. | Galimas vienu metu rodomų įrenginių skaičius centrinės stoties ekrane ≥ 12 įrenginių
1.1.16. | Modulinis paciento monitorius pooperacinei erdvei 3 vnt.: 1.Ekranas spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių; Raiška ≥ (1024 x 768) taškų 3. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 8 kreivių. .2. Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje ≥ 4 pozicijos. 3. Galimybė paciento monitoriaus ekrane peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus (būtina)
1.1.17. | Modulinis paciento monitorius reanimacijos skyriui 7 vnt.: 1.Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen). 2. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus. 3. Ekrano įstrižainė ≥ 17 colių. 4. Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų. 5. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 12 kreivių. 6. Stebėjimo kampas ≥ 170°. 7. Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje ≥ 4 pozicijos. 8. Galimybė paciento monitoriaus ekrane peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus (būtina)
1.1.18. | Transportinis paciento monitorius 10 vnt.:.1. Ekranas lietimui jautrus 2. ≥ 5 colių įstrižainės 3.. Registruojami parametrai : 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis. 4. Transportiniai paciento monitoriai (arba moduliniai) pateikiami su išplėstinėmis EKG galimybėmis 1. 3, 5, 6, 12 derivacijų EKG; 5. S pokyčio grafinis atvaizdavimas arba ST segmento žemėlapis/atvaizdavimas. 6. Komplekte šalia standartinio 3 elektrodų kabelio pateikiami 3 kompl. 5, 6 ir 10 elektrodų kabeliai. 7.Išplėstinis aritmijų monitoravimas: . Asistolija; Tachikardija; Bradikardija; Pauzė; Bigeminija; Prieširdžių virpėjimas; Skilvelių virpėjimas; Nereguliarus ritmas; Priešlaikiniai susitraukimai; Širdies stimuliatoriaus režimas - ne prasčiau kaip įjungiamas rankiniu būdu. 8. Temperatūros matavimo kanalai ≥ 2 9.. Saturacijos (SpO2) matavimo diapazonas Ne siauresnis nei 10 % - 100 % Saturacijos (SpO2) matavimo paklaida < ± 2% SpO2 (diapazone 70% -100%) 10. ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO2 matavimo kanalą) ne siauresnis nei 30 – 300 k./min. 11. Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius ≥ 2. Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis kaip -40 - +350 mmHg.
1.1.19. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius
1.1.20. | Monitoriaus aušinimas pasyvus ( be ventiliatoriaus)
1.1.21. | Budėjimo režimas- būtina
1.1.22. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos
1.1.23. | Širdies minutinio tūrio termodiliucijos (C.O. ) matavimo modulis - 2 vnt.; tinkantis paciento monitoriams
1.1.24. | Širdies minutinio tūrio (PiCCO) matavimo modulis su priedais - 1 komplektas; Tinkantis paciento monitoriams
1.1.25. | Invazinio kraujospūdžio IBP modulis - 2 vnt. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.26. | CO2 modulis (šalutinio srauto) - 5 vnt. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.27. | Netiesioginės kalorimetrijos matavimo modulių komplektas su priedais arba atskiras prietaisas - 1 kompl. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.28. | 3 elektrodų EKG kabelis - 18 vnt. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.29. | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu - 18 vnt. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.30. | Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui - 18 vnt. Tinkantis paciento monitoriams
1.1.31. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele , standartinis dydis, 18 vnt.
1.1.32. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele , L dydis, 18 vnt.
1.1.33. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, vaikiškas dydis, komplekte su jungiamąja žarnele, 9 vnt.
1.1.34. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimu, tinkamos uždėti ant šlaunies, 9 vnt.