TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 03 -

Oftalmologijos įranga. Autorefraktometras. Techninė specifikacija

Autorefraktometras (1 vnt. )

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Akių refrakcijos ydų nustatymui |  |
| 2. | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip -25D iki +22D |  |
| 3. | Matuojamos sferinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai |  |
| 4. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip iki ±10D |  |
| 5. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai |  |
| 6. | Matuojama ašis | Ne mažiau kaip 00 - 1800 |  |
| 7. | Matuojamos ašies žingsnis | 10/50 pasirinktinai |  |
| 10. | Matuojamas ragenos kreivumo spindulys | Ne mažiau 5mm ir ne daugiau 10mm |  |
| 11. | Matuojamas ragenos kreivumo spindulio žingsnis | Ne daugiau kaip 0,01mm |  |
| 12. | Matuojamas ragenos refrakcinės galios riba | Ne daugiau kaip 67,50D ir ne mažiau 33,75D |  |
| 13. | Matuojamas ragenos refrakcinės galios žingsnis | 0,12/0,25 D pasirinktinai |  |
| 14. | Refrakcijos matavimo galimybė su IOL | Būtina |  |
| 15. | Minimalus matuojamo vyzdžio diametras | Ne daugiau kaip nuo 2.00mm |  |
| 16. | Atstumo tarp vyzdžių matavimas | Ne mažiau kaip iki 85mm |  |
| 17. | Atstumo tarp vyzdžių matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 1mm žingsnis |  |
| 18. | Galimybė matuoti ragenos diametrą | Būtinas |  |
| 19. | Lietimu valdomas (touch screen) LCD monitorius | Būtina |  |
| 20. | Lietimu valdomo LCD monitoriaus dydis | Ne mažiau 8,5” |  |
| 21. | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvyrimo ir pasukimo kampą vertikaliai ir horizontaliai | Būtina |  |
| 22. | Galimybė valdyti prietaisą, stovint pacientui už nugaros | Būtina |  |
| 23. | Reguliuojamas monitoriaus ryškumas | Ne mažiau 4 lygiai |  |
| 24. | Automatizuotas valdymas naudojant tik LCD ekraną | Būtinas |  |
| 25. | Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant spausdintuvu | Būtina |  |
| 26. | Matavimas režimai | Automatinis (vieno mygtuko paspaudimu) ir rankinis-automatinis |  |
| 27. | Automatinis akies suradimas | Būtinas |  |
| 28. | Akies fiksacinio vaizdo fono apšvietimo keitimas | Būtinas |  |
| 29. | Integruota rūko sistema | Būtina |  |
| 30. | Rūko sistemos pasirinkimas | Pastovus/pirmas tyrimas |  |
| 31. | Automatizuotas pasmakrio pakėlimas | Būtinas |  |
| 32. | Galimybė programuoti pasmakrio aukštį | Būtinas |  |
| 33. | Matavimas atliekamas rotacinės prizmės pagalba | Būtina |  |
| 34. | Optinė dalis pakreipta 50 kampu | Būtina |  |
| 35. | Rezultatų spausdinimas | Integruoto spausdintuvo pagalba |  |
| 36. | Automatinis rezultatų spausdinimas atlikus tyrimą | Būtinas |  |
| 37. | Spausdinimo lygiai | Grafinis/ normalus pasirinktinai |  |
| 38. | Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą | Būtinas |  |
| 39. | Duomenų perdavimo būdai | USB; RS-232C; LAN |  |
| 40. | Svoris | Ne daugiau kaip 19kg |  |
| 41. | Maitinimo įtampa | 100-240V , 50-60 Hz |  |
| 42. | CE sertifikatas pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 43. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 44. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 45. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendri reikalavimai tiekėjui

| Eil. Nr. | Reikalavimai tiekėjui | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjui pateikti dokumentus: Siūloma įranga turi turėti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 3. | Prekės turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 4. | Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). |  |
| 5. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |
| 6. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija). |  |
| 7. | Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. |  |

* Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.