   TVIRTINU

   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

                                                                                 sveikatos centro direktorė

                                                                                 Neringa Tarvydienė

                                                                             2025 – 03 -

Oftalmologijos įranga. Oftalmologinė darbo vieta. Techninė specifikacija
Oftalmologinė darbo vieta (1 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai

	1. 
	Paskirtis (taikymas)
	Oftalmologinė darbo vieta, susidedanti iš kėdės pacientui bei judančio stalviršio prietaisams pastatyti, skirta sukomplektuoti

įvairius oftalmologinius prietaisus į vieną universalų diagnostinį įrenginį.
	

	2. 
	Kėdė pacientui
	Elektriškai, t.y. mygtukais valdymo panelėje reguliuojamo aukščio, su fiksuota nugarine dalimi
	

	3. 
	Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas
	≥45-62 cm.
	

	4. 
	Kėdės atramos rankoms
	Atlenkiamos
	

	5. 
	Kėdės judrumas apie vertikalią ašį 
	Pasukama į šoną iki ≥30°,
	

	6. 
	Maksimali leistina kėdės apkrova
	≥150 kg.
	

	7. 
	Maksimali leistina stalviršio apkrova
	≥40 kg.
	

	8. 
	Judantis stalviršis prietaisams pastatyti 
	Judantis ≥2 kryptimis: pasukamas apie vertikalią ašį iki ≥90°, bei perstumiamas ranka (slankiojantis į šonus), taip užtikrinant ≥2 stacionarių prietaisų panaudojimą.
	

	9. 
	Darbo vietos pritaikymo prie kabineto galimybės
	Darbo vieta turi būti iš karto pritaikyta montavimui, kad stalviršis su įranga būtų gydytojui iš dešinės, arba iš kairės pusės (montavimo pusė pasirenkama instaliavimo metu).
	

	10. 
	Paciento saugos sistema 
	Būtina, stabdanti kėdės judėjimą paciento kojoms prisilietus prie stalviršio apačios.
	

	11. 
	Laidų instaliavimas
	Laidai, skirti ant stalviršio instaliuojamiems prietaisams pajungti turi būti paslėpti po stalviršiu esančiuose kanaluose, kurie judant stalviršiui, užtikrintų tinkamą aplinką instaliuojamiems laidams ir paciento saugumui užtikrinti.
	

	12. 
	Kolona priedų tvirtinimui
	Būtina, su apšvietimo lempa viršuje (kabineto apšvietimui), bei apšvietimo intensyvumo  reguliavimu valdymo panelėje.
	

	13. 
	Valdymo panelės mygtukų apšvietimas
	Mygtukai turi būti šviečiantys, kad būtų gerai matomi užtemdytoje aplinkoje
	

	14. 
	Maitinimas
	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo
	

	15. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba

2. Serviso dokumentacija anglų kalba

3. Užpildytas prietaiso techninis pasas
	

	16. 
	CE sertifikatas arba pagal MDR 2017/745
	Būtina
	

	17. 
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	18. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

Bendri reikalavimai tiekėjui 

	Eil. Nr.
	Reikalavimai tiekėjui
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjui pateikti dokumentus: Siūloma įranga turi turėti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba
	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	

	3.
	Prekės turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
	

	4.
	Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). 
	

	5.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	

	6.
	Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).


	

	7.
	Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. 

	


* Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
