Techninės specifikacijos projektas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis (taikymas) | Mobilus prietaisas skirtas defibriliacijai, stimuliacijai, paciento gyvybinių funkcijų montoravimui bei gaivinimui |
|  | Fizinės sąvybės | - Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis sąlygomis su visomis funkcijomis esant išorės temperatūrai nuo 0°C iki +40 °C arba platesnės ribos. - Ne prasčiau IP44 klasė; - Aparato svoris ≤ 8,5 kg. - Matinimas nuo elektros laido ir/ar nuo baterijų; - Jeigu aparate telpa dvi ar daugiau baterijų, turi būti sukomplektuotos (maksimalus aprūpinimas energija); |
|  | Ekranas | - Integruotas - Spalvotas - Įstrižainė ≥ 8.0’’ - Vienu metu ekrane galima matyti ne mažiau 3 kreivių; - Raiška ne prasčiau 640x480 taškų - Konfigūruojamas ekrano vaizdas pagal vartotoją, su galimybe išsaugoti ir užvardinti pagal poreikį arba padaryti “default” pagal perkančios organizacijos poreikį; |
|  | Defibriliatorius/gaivinimas | - Rėžimai: - Defibriliacija - Sinchronizuota kardioversija - AED - Defibriliatoriaus impulso forma bifazinė su kompensacija pagal paciento varžą. - Energijos nustatymo reikšmių diapazonas 2 -200 J, ne siauriau; gali būti daugiau (iki 360J). - Energijos keitimo žingsnis: - Ne didesnis kaip 5J (iki 20J ribos); - Ne didesnis kaip 50J (iki maksimalios ribos). - Energijos nustatymas: - Ekrane greito pasirinkimo klavišais arba integruotu sukamuoju valdymo rateliu; - nuo daugkartinių defibriliavimo elektrodų; - Įsikrovimo trukmė iki maksimalios energijos <10s. - Automatiniame defibriliavimo režime(AED) garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG ritmo analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. - Metronomo funkcija (pagalba gaivinant). - Defibriliacijos metu ekrane atvaizduojama: - gyvybinių funkcijų parametrai, - pasirinktas defibriliacijos rėžimas, - pasirinkta energija, - defibriliatoriaus įkrovos statusas, - duotų šokų skaičius, - praėjęs laikas nuo paskutinio duoto šoko - Defibriliacija atliekama nuo: - Daugkartinės mentelės; - Vienkartiniai priklijuojami elektrodai; - Gaivinimo efektyvumo vertinimo galimybė (krūtinės ląstos kompresijų kokybės) realiu laiku – ekonominis naudingumas 10balų. |
|  | Stimuliacija | - Rėžimai: - pagal poreikį (demand); - fiksuotas (fixed); - Dažnio diapazonas ne siauresnis nei nuo 30 iki 150 kartų per min - Stimuliavimo srovė ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 150 mA |
|  | Monitoruojami parametrai, gyvybiniai rodikliai | 1. EKG (nuo EKG klijuojamų elektrodų ir defibriliatoriaus mentelių) 2. 12 derivacijų EKG 3. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP) 4. SpO2 5. Vidinė temperatūra 6. Širdies susitraukimo dažnis nuo EKG ir SpO2 kanalo. |
|  | Rekalavimai EKG | 1. Matuojamų vienų metu derivacijų skaičius ne mažiau 12. 2. ŠSD nuo EKG – ne siauriau 20 iki 300 k/min. 3. Kabeliai monitoravimui standartinėms derivacijoms ir krūtininėms. |
|  | Reikalavimai NIBP | 1. Rankinis ir automatinis 2. Galimybė matuoti suaugusiems, vaikams ir kūdikiams 3. Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 20 iki 260 mmHg. 4. Automatiniame rėžime galimybė pasirinkti matavimo intervalus ne siauresnius kaip nuo 2 min iki 60 min. 5. Išmatuoto AKS kokybės indikacija atvaizduojama kartu su AKS skaitine reikšme ekrane pabaigus matavimą (Ekonominis naudingumas 5balai). 6. Daugkartinės manžetės kraujospūdžiui matuoti ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių. |
|  | Reikalavimai SpO2, PR (Persusion rate) | 1. SpO2 matavimo ribos 50-100proc. 2. SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su pletizmografijos kreive ekrane 2. Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 100% 3. PR ne siauriau 25/min - 240/min 4. SpO2 paklaida ≤ 2% arba ± 3 skaitmenys 5. Komplektacijoje suaugusiems skirtas daugkartinis SpO2 daviklis |
|  | Reikalavimai baterijai | 1. Paciento monitoravimo laikas iš pilnai įkrautų baterijų ne mažiau 6val. 2. Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai įkrautų baterijų, naudojant maksimalią energiją ne mažiau kaip 200 iškrovų; 3. Baterijos kraunamos neišimant iš prietaiso nuo elektros tinklo. |
|  | Spausdintuvas | 1. Ne mažiau 3 kanalų, terminis, rašantis pasirinktinai (pasirenka vartotojas) 25 arba 12,5 mm/s greičiu. 2. Popieriaus plotis ≥ 100 mm |
|  | Reikalavimai maitinimui nuo elektros | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas laidu arba stotele. |
|  | Reikalavimai duomenų perdavimui Wi-Fi, galimybė perduoti duomenis per WiFi arba Bluethooth – būtina. | 1. Protokolai IEEE 802.11 a/b/g/n 2. Saugumo standartai: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-EAP-TLS |
|  | Prietaiso komplektacija | 1. Daugkartinės mentelės skirtų suaugusiems ir vaikams – 1 kompl; 3. Vienkartiniai defibriliavimo elektrodai – 10 kompl; 4. EKG laidai – standartinėms derivacijoms ir 12 derivacijų (arba analogiškas sprendimas); 5. SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu - 1 vnt.; 6. Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui - 1 kompl.; 7. Akumuliatoriai užtirinantys darbą pagal 10p. reikalavimas. 8. Krepšys – 1 vnt.; 9. CPR sensorius - 1 vnt. (užtikrinant 4.111 įgyvendinimą). |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |
| 16. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |
| 17. | CE sertifikatas | Būtina. |