AUTOMATINIS KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDĖJAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Veikimo principas | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (pakėlimas) |
|  | Dekompresijų atlikimo principas | Dekompresija atliekama prisiurbiama taurele (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos |
|  | Kompresijos/dekompresijos ciklas | 50% ± 5% |
|  | Kompresijų gylis diapazone | 50 mm ± 10 mm |
|  | Paspaudimų greičio nustatymo ribos | Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai – 100 ir 120 k/min, +/- 4 k/min |
|  | Pagrindiniai reguliuojami parametrai | 1. kompresijos su ventiliavimu 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai) režimas 2. pastovios kompresijos režimas 3. pauzės režimas |
|  | Ventiliavimo dažnio nustatymai | Garsiniai signalas kas 30 paspaudimų ir kas 6 - 10 k/min. |
|  | Garsinis laikmatis | Galimybė nustatyti garsinį laikmatį pasirinktinai nuo 1 iki 15 min. |
|  | Paciento stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu | 1. paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento 2. paciento rankų fiksavimo diržai pritvirtinti prie aparato korpuso, saugiam transportavimui |
|  | Apsaugos klasė | IP43, ne mažesnė |
|  | Duomenų perdavimas į kompiuterį | Bevieliu būdu |
|  | Akumuliatorių įkrovimas | Įkroviklis įmontuotas aparate. Maitinimo transformatoriaus voltažas 230V ir atskiras stalinis įkroviklis |
|  | Akumuliatorių savybės | Pakraunamas ličio jonų polimerų akumuliatorius. Galimybė greitai pakeisti akumuliatorių rankomis, nenaudojant įrankių. Akumuliatoriaus veikimo laikas 30 min., ne mažiau |
|  | Akumuliatoriaus įsikrovimo lygio indikatorius aparate | Būtinas |
|  | Pasitikrinimo sistema | Automatinė patikra, kiekvieno įjungimo metu pateikianti informaciją esant gedimui |
|  | Garsinė aliarmo sistema | Informuoja apie ventiliavimą, gedimą, akumuliatoriaus išsikrovimą ir kai pacientas yra per mažas atlikti gaivinimą su aparatu |
|  | Svoris su baterija | 10 kg, ne daugiau |
|  | Komplektuojami priedai | 1. Gaivinimo sistemos plastikinis nešiojimo krepšys – 1 vnt. 2. Akumuliatorius – 2 vnt. 3. Maitinimo šaltinis veikiantis nuo maitinimo tinklo ir stalinis (sieninis) įkroviklis |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją) |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |