Pirkimo sąlygų 1 priedas

ULTRAGARSO DIAGNOSTIKOS SISTEMOS (TOLIAU – SISTEMA / ĮRENGINYS / PREKĖ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės techniniai parametrai (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape anglų kalba yra nurodytas parametras) bei nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, smulkių dalių, muskuloskeletiniams, kraujagyslių tyrimams |  |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | 1. LED (arba lygiavertės technologijos); 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54.6 cm; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų; 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. |  |  |
| 3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės; 2. TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane; 3. Klaviatūra. |  |  |
| 4. | Valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±90°; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas; 3. Panelės pozicijos fiksavimo mechanizmas. |  |  |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |  |
| 6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI |  |  |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |  |  |
| 8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 300 s |  |  |
| 9. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |  |
| 10. | Sistemos funkcionalumas: |  |  |  |
| 10.1. | Skenavimo režimai | 1. 2D, M; 2. Trapecinis vaizdavimas; 3. Spalvinis dopleris; 4. Galios, kryptinis galios dopleris; 5. Audinių dopleris; 6. Pulsinės bangos dopleris; 7. HPRF pulsinės bangos dopleris; 8. Nuolatinės bangos dopleris; 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija; 10. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais; 11. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis); |  |  |
| 10.2. | Sistemos 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 4,5 M; 4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas; 5. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde; 6. Kadrų dažnis: ≥ 1900 kadrų/s. |  |  |
| 10.3. | Doplerio režimas | 1. Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose ≥ 30 kHz; 2. Kadrų dažnis doplerio režime ≥ 200 kadrų/sek. |  |  |
| 10.4. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; 3. Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; 4. Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime. |  |  |
| 11. | Specialūs skenavimo režimai | 1. „Gyvas” vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |  |
| 12. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas; 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |  |
| 13. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas; 2. USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage, b. Print, c. Storage Commitment, d. Worklist. e. Query/Retrieve |  |  |
| 14. | Komplektuojami ultragarso davikliai: |  |  |  |
| 14.1. | Linijinis daviklis – 1 vnt. | 1. Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 iki ≥ 9,9 MHz; 2. Akustinio lango ilgis ≤ 44 mm; 3. Elementų skaičius ≥ 160; |  |  |
| 15. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais; 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis); 3. Operacinė sistema: ne senesnė nei Windows 10. |  |  |

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti aukščiau esančioje lentelėje).

1.2. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

1.3. Prekė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau nei prieš du metus nuo prekės pristatymo dienos. Negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių.

1.4. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1.4.1. Mokymai ≥ 4 specialistų;

1.4.2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 akademinė valanda.