Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

| Pirkimo pavadinimas: OPTINĖS KOHERENTINĖS TOMOGRAFIJOS SISTEMA (Nr. ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1 Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą. .

1.2. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: įrangos ir jos priedų naudojimo instrukcija ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

1.3. Siūloma įranga turi būti nauja (Įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.

1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su atžymėta reikiamų parametų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos ir neužpildžius pasiūlymo grafos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

1.5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.). (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optinės koherentinės tomografijos sistema |  |  |  |  |
|  | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. fluorescencinės (kontrastinės) angiografijos (FA); 3. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto) |  |  |
|  | OKT tipas | Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (SD - OCT), arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija (Swept source – OCT) |  |  |
|  | OKT skenavimo greitis | ≥27000 A skenų per sekundę |  |  |
|  | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis | 840-1050 nm |  |  |
|  | OKT skenavimo ašinė optinė rezoliucija | ≤8 µm |  |  |
|  | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | ≥9 mm |  |  |
|  | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | ≥9 mm |  |  |
|  | OKT skenavimo šablonai | - 3D skenavimas; - linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis); |  |  |
|  | Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas | ≥3 sluoksnių |  |  |
|  | Automatinis gyslainės storio nustatymas | Būtinas |  |  |
|  | Akies dugno vizualizavimas | ≥30° apžvalgos kampu, linijinio/konfokalinio skenuojančio oftalmoskopo, arba spalvotos akies dugno fotografijos metodais; |  |  |
|  | OKT angiografijos tyrimas | Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės, gyslainės ir optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto |  |  |
|  | Akies sekimo sistema | Sekanti akies judesius ir skenuojanti tiksliai norimą vietą |  |  |
|  | Tos pačios vietos skenavimas (anliškai: Follow-up) | Automatinis anksčiau tirtos vietos nustatymas ir skenavimas toje pačioje vietoje |  |  |
|  | Glaukomos analizės galimybės | Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio optiniame diske ir makuloje, ganglinių ląstelių komplekso (angliškai: GCC) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ≥4 tyrimais). |  |  |
|  | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ≥4 tyrimais), aukštos rezoliucijos skenavimas (su ≥100 skenų sudengimo funkcija) |  |  |
|  | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM |  |  |
|  | Elektrinis maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |  |  |
|  | Komplekte su OKT pateikiami priedai: |  |  |  |
| 19.1 | To paties gamintojo kaip OKT, pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas | Staliukas medicininės paskirties, pritaikytas ir pacientams sėdintiems vežimėlyje tirti. |  |  |
| 19.2 | Medicininės paskirties kompiuteris, tinkamas numatytų tyrimų apdorojimui ir kaupimui. HD raiškos monitorius. Šviečianti klaviatūra. Kompiuterinė optinė pelė. Spalvotas lazerinis arba rašalinis spaudintuvas. | Kompiuteris ir monitorius gali būti ir integruoti vienas į kitą. |  |  |
|  | Įranga turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams | Būtina, kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančius dokumentus |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne trumpiau kaip 36 mėn. |  |  |

3. Pasiūlymo kaina:

................................................................................

(Prekės pavadinimas, modelis)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur |  | PVM |  | Bendra kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Be PVM | Su PVM | Dydis % | Suma Eur | Be PVM | Su PVM |
| 1. |  | Vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra Sutarties kaina Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |  |  |  |  |  |
| Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas |  | Perduodama veikla |  |  |  |  |  |  |