Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

	Pirkimo pavadinimas:  OPTINĖS KOHERENTINĖS TOMOGRAFIJOS SISTEMA (Nr.        )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	 

	Tiekėjo kodas:
	 

	Tiekėjo adresas:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	 



Tiekėjo patvirtinimai: 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1. Bendrieji reikalavimai:
1.1 Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą. .
1.2. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: įrangos ir jos priedų naudojimo instrukcija ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.
1.3. Siūloma įranga turi būti nauja (Įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su atžymėta reikiamų parametų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos ir neužpildžius pasiūlymo grafos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
1.5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė
	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.). (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės)

	[bookmark: _Hlk53674864]Optinės koherentinės tomografijos sistema

	1. 
	Prietaiso paskirtis 
	Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais:
1. optinės koherentinės tomografijos (OKT);
2. fluorescencinės (kontrastinės) angiografijos (FA);
3. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto)
	
	

	1. 
	OKT tipas
	Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (SD - OCT), arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija (Swept source – OCT)
	
	

	1. 
	OKT skenavimo greitis
	≥27000 A skenų per sekundę
	
	

	1. 
	OKT skenavimo lazerio bangos ilgis 
	840-1050 nm
	
	

	1. 
	OKT skenavimo ašinė optinė rezoliucija 
	≤8 µm
	
	

	1. 
	OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje
	≥9 mm
	
	

	1. 
	OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje
	≥9 mm
	
	

	1. 
	OKT skenavimo šablonai
	1. 3D skenavimas;
1. linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis);
	
	

	1. 
	Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas
	≥3 sluoksnių
	
	

	1. 
	Automatinis gyslainės storio nustatymas
	Būtinas
	
	

	1. 
	Akies dugno vizualizavimas
	≥30° apžvalgos kampu, linijinio/konfokalinio skenuojančio oftalmoskopo, arba spalvotos akies dugno fotografijos metodais; 
	
	

	1. 
	OKT angiografijos tyrimas
	Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės, gyslainės ir optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto
	
	

	1. 
	Akies sekimo sistema
	Sekanti akies judesius ir skenuojanti tiksliai norimą vietą 
	
	

	1. 
	Tos pačios vietos skenavimas (anliškai: Follow-up)
	Automatinis anksčiau tirtos vietos nustatymas ir skenavimas toje pačioje vietoje
	
	

	1. 
	Glaukomos analizės galimybės
	Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio optiniame diske ir makuloje, ganglinių ląstelių komplekso (angliškai: GCC) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ≥4 tyrimais).
	
	

	1. 
	Makulos analizės galimybės
	Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ≥4 tyrimais), aukštos rezoliucijos skenavimas (su ≥100 skenų sudengimo funkcija)
	
	

	1. 
	Programinė įranga
	Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM
	
	

	1. 
	Elektrinis maitinimas
	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo
	
	

	1. 
	Komplekte su OKT pateikiami priedai:
	
	
	

	19.1
	To paties gamintojo kaip OKT, pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas
	Staliukas medicininės paskirties, pritaikytas ir pacientams sėdintiems vežimėlyje tirti.
	
	

	19.2
	Medicininės paskirties kompiuteris, tinkamas numatytų tyrimų apdorojimui ir kaupimui. HD raiškos monitorius. Šviečianti klaviatūra. Kompiuterinė optinė pelė. Spalvotas lazerinis arba rašalinis spaudintuvas.
	Kompiuteris ir monitorius gali būti ir integruoti vienas į kitą. 
	
	

	1. 
	Įranga turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
	Būtina, kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančius dokumentus
	
	

	1. 
	Garantinis laikotarpis
	Ne trumpiau kaip 36 mėn.
	
	





3. Pasiūlymo kaina:


................................................................................
(Prekės pavadinimas, modelis)

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis
	Mato vnt.
	Kiekis
	Mato vnt. kaina Eur
	PVM
	Bendra kaina Eur

	
	
	
	
	Be PVM
	Su PVM
	Dydis %
	Suma Eur
	Be PVM
	Su PVM

	1.
	
	Vnt.
	1
	
	
	
	
	
	

	Bendra Sutarties kaina Eur:
	
	
	



	* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.



	Pasiūlymo priedai:

	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne

	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
	 
	 

	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
	 
	 

	Kita
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):

	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla

	 
	 
	 

	 
	 
	 








Pirkimo   sąlygų   priedas   Nr.   1   Pastaba.   Pilka   spalva   pažymėtas   eilutes   pildo   tiekėjas     TECHNINĖ   SPECIFIKACIJA   IR   PASIŪLYMO   KAINA    

Pirkimo pavadinimas:  OPTIN ĖS   KOHERENTIN ĖS   TOMOGRAF IJO S   SISTEMA   (Nr.          )  

          

Tiekėjo pavadinimas / ūkio  subjektų grupės nariai:     

Tiekėjo kodas:     

Tiekėjo adresas:     

Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:     

Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:     

Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:     

  Tiekėjo   patvirtinimai:     1.   Šiuo   pasiūlymu   pažymime,   kad   sutinkame   su   visomis   pirkimo   sąlygomis,   nustatytomis:   1.1.   atviro   konkurso   skelbime   CVP   IS;   1.2.   kituose   pirkimo   dokumentuose   (jų   paaiškinimuose,   papildymuose).   2.   Pasiūlymas   galioja   iki   termino,   nustatyto   pirkimo   dokumentuose.     1.   Bendrieji   reikalavimai:   1.1   Jeigu   techninėje   specifikacijoje   ir   (ar)   kituose   pridedamuose   dokumentuose   apibūdinant   pirkimo   objektą   nurodytas   konkretus   pavadinimas   ar   šaltinis,   konkretus   procesas   ar   prekės   ženklas,   patentas,   tipai,   konkreti   kilmė   ar   gamyba,   standartas,   tiekėjas   gali   pateikti   lygiavertį   sprendinį   nurodytajam.   Tiekėjas   savo   pasiūlyme   patikimomis   priemonėmis   privalo   įrodyti   lygiavertiškumą.   .   1.2.   Kartu   su   įranga   pateikiama   dokumentacija:   įrangos   ir   jos   priedų   naudojimo   instrukcija   ir   valymo,   dezinfekcijos/sterilizavimo   dokumentai   lietuvių   ir   originalo   kalbomis.   1.3.   Siūloma   įranga   turi   būti   nauja   (Įrangos   pagaminimo   metai   ne   senesni   kaip   18   mėn.   nuo   pirkimo   sutarties   pasirašymo   datos),   negalima   siūlyti   demonstracinės,   naudotos   arba   naudotos   ir   atnaujintos   (remarketing)   įrangos.   1.4.   Kartu   su   pasiūlymu   turi   būti   pateikiama   pasi ū lymo   technines   charakteristikas   pagrind ž ianti   techninė   dokumentacija   (katalogai   ir   pan.   su   atžymėta   reikiamų   parametų   reikšme   pagal   siūlomos   įrangos   pirkimo   dalies   numerį).   Tiekėjui   kartu   su   pasiūlymu   nepateikus   pasiūlymo   technines   charakteristikas   pagrind ž iančios   techninės   dokumentacijos   ir   neužpildžius   pasiūlymo   grafos,   pasiūlymas   bus   atmetamas   kaip   neatitinkantis   pirkimo   dokumentuose   nustatytų   reikalavimų.   1.5 .   Bus   vertinama   tik   tiekėjo   pasiūlyta   ir   gamintojo   pateiktuose   dokumentuose   nurodyta   produkcija.   Tiekėjo   pasiūlymai   su   gamintojo   įsipareigojimu   pagaminti   priemones   pagal   poreikį   nebus   priimami   ir   nebus   vertinami.     2.   Perkančiosios   organizacijos   reikalaujami   prekių   techniniai   parametrai   ir   tiekėjo   siūlomos   prekės:  

Eil.   Nr.  Techniniai   reikalavimai  Reikalaujama   reikšmė  Siūloma   parametro   reikšmė  Nuoroda   į   parametro   reikšmės   atitikimą   techninėje   dokumentacijoje   (psl.   Nr.).   (Dokumentacijoje   būtina   atžymėti   pozicijos   numerį   prie   reikalaujamos   parametrų   reikšmės)  

Optin ės   koherentin ė s   tomograf ijo s   sistema  

1.    Prietaiso   paskirtis    Prietaisas   skirtas   akių   dugno   ištyrimui   šiais   metodais:    

