MEDICININĖS ĮRANGOS FIZINEI MEDICININEI REABILITACIJAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Prekės (-ių) techniniai parametrai ir kiti reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Rinkos dalyvių pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magneto terapijos aparatas | 1 vnt. |  |
| 1.1. | Paskirtis (taikymas) | viso kūno gydymui ultražemo dažnio magnetiniu lauku |  |
| 1.2. | Naudojimo sritys: | Ortopedija; Traumatologija; Reumatologija; Sporto medicina; Geriatrija. |  |
| 1.3. | Nepriklausomų kanalų skaičius: | ne mažiau 3 kanalų, dirbančių nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus |  |
| 1.4. | Sistema kontroliuojama mikroprocesoriaus | Būtina |  |
| 1.5. | Galimybė pajungti darbui vienu metu ne mažiau 4 solenoidus ir ne mažiau 2 lankščius vibruojančius aplikatorius | Būtina |  |
| 1.6. | Visos informacijos pateikimas skaitmeniniame LCD displėjuje | Būtina |  |
| 1.7. | Magnetinio lauko impulso Intensyvumas: | Ne mažiau kaip nuo 5 % iki 100 % |  |
| 1.8. | Impulso dažnis: | Ne mažiau kaip nuo 0,5 iki 100 Hz |  |
| 1.9. | Laikmatis, kuriuo nustatoma procedūros trukmė | Būtinas, ne mažiau nuo 1 iki 90 min. |  |
| 1.10. | Atmintis iš anksto suvestos medicininės programos su keičiamais parametrais | Būtina |  |
| 1.11. | Galimybė vartotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Būtina |  |
| 1.12. | Magneto terapijos prietaisas komplektuojamas su vežimėliu | 1 vnt. |  |
| 1.13. | Lokalus solenoidas susidedantis iš ne mažiau 10 smulkių solenoidų su diržais | 2 vnt. |  |
| 1.14. | Speciali kušetė skirta magnetoterapijai | 1 vnt. |  |
| 1.15. | Slankiojantis solenoidas Ø80 cm ± 5 cm, tvirtinamas prie specialios magnetoterapijos procedūrinės kušetės, reguliuojamas automatiniu būdu | Būtina. |  |
| 1.16. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėnesių. |  |
| 1.17. | Žymėjimas CE ženklu. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 2. | Elektroterapijos aparatas su vakuumo moduliu | 1 vnt. |  |
| 2.1. | Prisilietimu valdomas ekranas (Touchscreen) | ne mažesnis kaip 7 colių įstrižainės |  |
| 2.2. | Prietaiso valdymas: | Sukama rankenėlė, mygtukai ir ekranas (touchscreen) |  |
| 2.3. | Elektoterapijos kanalų Skaičius: | ≥ 2 kanalai |  |
| 2.4. | Generuojamos elektroterapijos srovės: | diadinaminės, ne mažiau 7 tipai |  |
| 2.5. | Faradinės eletroterapijos srovės: | 1. Monofazinės stačiakampės formos 2. Monofazinės trikampės formos (Neofaradinės) |  |
| 2.6. | Impulsinės srovės: | 1. Trabert‘o 2. Ultra-Reiz 3. 2/5 srovė 4. Stačiakampiai impulsai 5. Trapeciniai impulsai 6. Pertraukiami impulsai 7. Eksponentiniai impulsai 8. Vidutinio dažnio impulsai |  |
| 2.7. | Galvaninės srovės: | 1. Pastovi galvaninė 2. Pertraukiama galvaninė |  |
| 2.8. | TENS srovės, ne mažiau: | 1. Simetrinė 2. Paeiliui pasikartojanti 3. Asimetrinė 4. Monofazinė |  |
| 2.9. | Vidutinio dažnio srovės, ne mažiau: | 1. Rusiška stimuliacija 2. Dviejų polių IF 3. 4-ių polių IF 4. Izoplanarinio lauko IF 5. Dvipolis vektorius |  |
| 2.10. | Aukšto voltažo srovė (HTV) | Būtina |  |
| 2.11. | Spastiškumo gydymui, ne mažiau: | 1. Spastinė stimuliacija pagal Hufsmidt 2. Spastinė stimuliacija pagal Jantsch |  |
| 2.12. | Mikrosrovės | Būtina |  |
| 2.13. | Diagnostinės srovės | Būtina |  |
| 2.14. | Maksimalus srovės stiprumas: | ≥ 120mA |  |
| 2.15. | Pastovios srovės ir pastovios įtampos režimai | Būtina |  |
| 2.16. | Įrašyta vaizdinė informacija, elektrodų uždėjimo pavyzdžiai, programų aprašymai | Būtina |  |
| 2.17. | Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai | Būtina |  |
| 2.18. | Galimybė sukurti ir išsaugoti gydymo protokolus | Būtina |  |
| 2.19. | Terapijos paleidimas, ne mažiau, kaip šiais būdais: | 1. Tiesioginis nustatant elektroterapijos parametrus (rankinis režimas); 2. Iš gamyklinių protokolų (programų) sąrašo 3. Pasirenkant gydymą pagal kūno dalis (ne mažiau 10 dalių) 4. Iš savo sukurtų ir išsaugotų programų (vartotojo programos); 5. Iš greitųjų protokolų ( ne mažiau 8 dažniausiai naudojami protokolai ekrane) |  |
| 2.20. | USB arba analogiška jungtis prietaiso programinės įrangos atnaujinimui | Būtina |  |
| 2.21. | Prietaiso komplekte privalo Būti: | 1. Vakuuminis modulis integruojamas į vežimėlį 2. Vežimėlis |  |
| 2.22. | Garantija | ne trumpiau 24 mėn. |  |
| 2.23. | Žymėjimas CE ženklu. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| 3. | UV terapijos spindulių prietaisas | 1 vnt. |  |
| 3.1. | Skirtas viso kūno ar jo dalių terapijai UV spinduliais | Būtina |  |
| 3.2. | Dviejų modulių atviras dizainas leidžiantis patogiai gydyti stambesnius ar uždarų erdvių baimės jausmą turinčius žmones | Būtina |  |
| 3.3. | Mobilus | Būtina |  |
| 3.4. | Ergonomiška forma užtikrinanti homogenišką visapusišką švitinimą bei trumpą švitinimo laiką | Būtina |  |
| 3.5. | Integruotos žaliuzės viename iš modulių daliniam kūno poveikiui | Būtina |  |
| 3.6. | Akrilinio stiklo apsauga nuo tiesioginio kontakto su lempomis ir nuo nešvarumų | Būtina |  |
| 3.7. | Mikroprocesorinis valdymas su laikmačiu ir apsauginiu išjungimu | Būtina |  |
| 3.8. | Komplektuojamas UV lempomis: | ≥ 12 lempų UVB 311 nm; ≥ 12 lempų UVA |  |
| 3.9. | Lempų modulio matmenys: | Plotis 80 cm x gylis 55 cm x 190 cm ± 5 cm |  |
| 3.10. | Komplekte apsauginiai akiniai | ≥ 2 vnt. |  |
| 3.11. | Garantija | ne trumpiau 24 mėn. |  |
| 3.12. | Žymėjimas CE ženklu. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 4. | Terapijos prietaisas žmonėms su negalia | 1 vnt. |  |
| 4.1. | Aktyvaus ir pasyvaus režimo treniruoklis rankoms/kojoms | Turi būti |  |
| 4.2. | Paskirtis: | Skirtas reabilitacijai, tinkamas įvairaus amžiaus ir pajėgumo vartotojams. |  |
| 4.3. | Darbinių parametrų atvaizdavimas: | spalvotame skystųjų kristalų ekrane ne mažesniame kaip 6,5 cm +/- 1 cm įstrižainės |  |
| 4.4. | Kojų treniruoklio variklio maksimalia galia: | ≥ 240 W |  |
| 4.5. | Rankų treniruoklio variklio maksimali galia: | ≥ 100 W |  |
| 4.6. | Reguliuojamas viršutinės treniruoklio dalies aukštis | Būtina |  |
| 4.7. | Kojų treniruoklio pedalų sukimosi spindulio reguliavimas: | ne mažiau kaip 2 pozicijos |  |
| 4.8. | Rodomi parametrai: | 1. Pasipriešinimas 2. Treniruotės trukmė 3. Apsukų skaičius per min. 4. Mynimo kryptis 5. Galūnių jėgos simetrija |  |
| 4.9. | Spazmų detekcijos funkcija | Būtina |  |
| 4.10. | Ratukai pervežimui | Būtina |  |
| 4.11. | Diržai rankų tvirtinimui | Būtina |  |
| 4.12. | Pėdų fiksatoriai | Būtina |  |
| 4.13. | Garantija | ne trumpiau 24 mėn. |  |
| 4.14. | Žymėjimas CE ženklu. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 5. | Smūginės terapijos aparatas | 1 vnt. |  |
| 5.1. | Paskirtis: | Prietaisas skirtas gydymui smūgine banga |  |
| 5.2. | Išėjimo kanalai aplikatoriams prijungti: | ne mažiau 2 kanalai |  |
| 5.3. | Dažnio intervalas | ne siauresniame diapazone nei nuo 1 iki 21 Hz |  |
| 5.4. | Reguliuojamas slėgis | ne siauresniame diapazone nei nuo 0,5 iki 5 barų |  |
| 5.5. | Unikali „minkšto“ paleidimo funkcija, palaipsniui didinanti slėgį, paciento patogumui | Būtina |  |
| 5.6. | Programinėje įrangoje integruota indikacijų ir gydymo metodikų duomenų bazė (Terapijos gidas) | Būtina |  |
| 5.7. | Indikacijų sąrašas | ne mažiau 40 |  |
| 5.8. | Indikacijos pagal kūno dalis | Būtina |  |
| 5.9. | Įrašytų programų skaičius | ne mažiau 90 |  |
| 5.10. | Greitas terapijos pradėjimas, pagrįstas paveikiamu audiniu | Būtina |  |
| 5.11. | Programinėje įrangoje integruota pacientų duomenų bazė | Būtina, nemažiau 2000 pacientų |  |
| 5.12. | Vaizdinė analoginė skausmo skalė | Būtina |  |
| 5.13. | Skausmo evoliucijos stebėjimas | Būtina |  |
| 5.14. | Į komplektaciją įeina aplikatoriaus galvutės, ne mažiau: | 1. 15 mm ±1 mm spindulinio tipo 2. 14 mm ± 2 mm gilaus poveikio 3. 20 mm ± 2 mm |  |
| 5.15. | Aplikatoriaus (rankenos) svoris | ne daugiau 500 gr. |  |
| 5.16. | Programinės įrangos atnaujinimo galimybė | Būtina |  |
| 5.17. | Prietaisas valdomas spalvotu liečiamuoju ekranu | ne mažiau 7 colių |  |
| 5.18. | Oro kompresoriaus skleidžiamas triukšmas | ne daugiau 40 dB |  |
| 5.19. | Elektroninė slėgio kontrolė | Būtina |  |
| 5.20. | Prietaisas ir kompresorius integruoti į mobilų staliuką | Būtina |  |
| 5.21. | Galimybė naudoti fascialines ir spinalines aplikatoriaus galvutes | Būtina |  |
| 5.22. | Garantija | ne trumpiau 24 mėn. |  |
| 5.23. | Žymėjimas CE ženklu . | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 6. | Čiurnos sąnario aparatas | 1 vnt. |  |
| 6.1. | Pastovaus judesio pasyvus čiurnos sąnario mankštinimo įrenginys | Turi būti |  |
| 6.2. | Galimi judesiai, ne siauresniame diapazone nei: | 1. Pėdų lenkimas nuo - 40° iki + 30° 2. Pėdų sukimas/Inversija nuo - 25° iki + 25° |  |
| 6.3. | Skaitmeninis nuotolinio valdymo pultas pacientui su klaviatūros užrakinimo funkcija | Būtina |  |
| 6.4. | Judesio greičio reguliavimo ribos | nuo 50 iki 150 ° per minutę |  |
| 6.5. | Judesio parametrų reguliavimas: | 1. Greičio reguliavimas 2. Pauzės reguliavimas |  |
| 6.6. | Galimybė naudoti gulimoje arba sėdimoje padėtyje | Būtina |  |
| 6.7. | Komplekte plaunami įdėklai | Būtina |  |
| 6.8. | Garantija | ne trumpiau 24 mėn. |  |
| 6.9. | Žymėjimas CE ženklu. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |

2 lentelė. Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai teikiami su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodomas konkretus laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai. |