Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijai

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

PASIŪLYMAS

DĖL ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS - VIDEO ENDOSKOPINĖS SISTEMOS

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

- Mes siūlome šias prekes:

| Pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | PVM dydis, procentais | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoskopinė įranga – video endoskopinė sistema (1 kompl.) |  |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ____________________________________________________________________________

- Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokia:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro reikšmė Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo puslapio Nr.; 2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodant (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video endoskopinė sistema (procesorius + šviesos šaltinis) | 1 kompl. | Modelis, gamintojas, kilmės šalis |  |
| 1.1 | Skaitmeninės vaizdo signalų išvestys | DVI (ar lygiavertė) |  |  |
| 1.2 | Vaizdų išsaugojimas ir perdavimas | USB laikmenos jungtis |  |  |
| 1.3 | Diafragmos rėžimas | - Automatinis. - Didžiausios reikšmės (maksimalus). Vidutinis. |  |  |
| 1.4 | LED tipo (arba lygiavertis) šviesos šaltinis | ≥ 5 LED tipo šviesos šaltiniai. |  |  |
| 1.5 | Spalviniai chromoendoskopijos režimai | 1. Režimas paryškinantis (iškeliantis) audinio struktūrų kontrastą, skirtas darinio aptikimui 2. Režimas suteikiantis aukšto kontrastingumo (mėlyno atspalvio) vaizdą aiškiam gleivinės ir kraujagyslių struktūrų matymui |  |  |
| 1.6 | Šviesos šaltinio intensyvumas valdomas automatiškai | Būtina |  |  |
| 1.7 | Tame pačiame ekrane rodomas ir baltos šviesos, ir chromoendoskopinis vaizdas | Būtina |  |  |
| 2. | Video gastroskopas | 2 vnt. |  |  |
| 2.1 | Endoskopo vaizdo sensoriaus tipas | CMOS |  |  |
| 2.2 | Endoskopas prie sistemos jungiasi vienu žingsniu | Būtina |  |  |
| 2.3 | Apžiūros laukas | ≥ 145° |  |  |
| 2.4 | Fokuso gylis | ≤ 2 - ≥ 100 mm |  |  |
| 2.5 | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/ kairėn | - ≥ 2100/ ≥ 900 2. ≥ 1000/ ≥ 1000 |  |  |
| 2.6 | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 9,2 mm |  |  |
| 2.7 | Distalinio galo diametras | ≤ 9,2 mm |  |  |
| 2.8 | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |  |
| 2.9 | Oro/vandens kanalas | Būtina |  |  |
| 2.10 | Irigacinis kanalas | Būtina |  |  |
| 2.11 | Darbinis ilgis | 1050 mm ± 50 mm |  |  |
| 2.12 | Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina |  |  |
| 3 | Video kolonoskopas | 2 vnt. |  |  |
| 3.1 | Endoskopo vaizdo sensoriaus tipas | CMOS |  |  |
| 3.2 | Endoskopas prie sistemos jungiasi vienu žingsniu | Būtina |  |  |
| 3.3 | Apžiūros laukas | ≥ 170° |  |  |
| 3.4 | Fokuso gylis | < 2 - > 100 mm |  |  |
| 3.5 | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/kairėn | 1. ≥ 1800/ ≥ 1800 2. ≥ 1600/ ≥ 1600 |  |  |
| 3.6 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,0 mm |  |  |
| 3.7 | Distalinio galo diametras | ≤ 12,2 mm |  |  |
| 3.8 | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |  |
| 3.9 | Oro/vandens kanalas | Būtina |  |  |
| 3.10 | Irigacinis kanalas | Būtina |  |  |
| 3.11 | Darbinis ilgis | > 1650 mm |  |  |
| 3.12 | Standumo reguliavimas | Būtina |  |  |
| 3.13 | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina |  |  |
| 4. | Sistemos priedai | 1 kompl. |  |  |
| 4.1.1 | Medicininis monitorius | 1. Įstrižainė. 2. ≥ 26“. 3. ≥ 1920 x 1080. 4. DVI (ar lygiavertė) . |  |  |
| 4.2 | Endoskopinis vežimėlis | 1. Laikiklis vaizdo monitoriui . 2. Endoskopų laikiklis ≥ 2 endoskopams. 3. Ne mažiau kaip 2 lentynos endoskopinei įrangai sudėti. |  |  |
| 4.3 | Endoskopinis siurblys | 1. Našumas ≥ 30 L/min. 2. Vakuumas ≥ 90 kPa. |  |  |
| 4.4 | Apiplovimo (irigacinė) pompa | 1. Reguliuojamas vandens srautas . 2. Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu. |  |  |
| 4.5 | CO2 įputimo įrenginys (insufliatorius) | Jungiasi tiesiai į centrinę ligoninės CO2 tiekimo sistemą arba CO2 cilindrą |  |  |
| 5. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE atitikties ženklu | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją |  |  |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

__________