LABORATORINIŲ INDŲ INDAPLOVĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Temperatūra | Ne mažiau nei 85 °C – antibakterinė terminė dezinfekcija. | ____(įrašyti) °C – antibakterinė terminė dezinfekcija. |
| 2. | Vartotojo sąsaja su jutikliniu spalvotu ekranu | Vienu metu turi būti rodoma: programa, eigos būsena, temperatūra, likęs laikas, Ao, peristaltinių siurblių dozavimas. | Vienu metu rodoma: programa, eigos būsena, temperatūra, likęs laikas, Ao, peristaltinių siurblių dozavimas. |
| 3. | Ekrano priekinis skydelis | Stiklinis su LCD ekranu ir USB jungtimi. Vizualiniai ir akustiniai aliarmai. | Stiklinis su LCD ekranu ir USB jungtimi. Vizualiniai ir akustiniai aliarmai. |
| 4. | Programos | Instaliuotos gamintojo, ne mažiau 7 | Instaliuotos gamintojo, ____(įrašyti) |
| 5. | Valdymas | Mikroprocesorinis elektroninis valdymas su 3 parametrų saugos lygiais redaguoti ir koreguoti. | Mikroprocesorinis elektroninis valdymas su 3 parametrų saugos lygiais redaguoti ir koreguoti. |
| 6. | Vidinė atmintis | Turi būti aprūpinta programine įranga įrenginiui prijungti ir stebėjimo ciklams ir parametrams. | Aprūpinta programine įranga įrenginiui prijungti ir stebėjimo ciklams ir parametrams. |
| 7. | Plovimo kamera ir vidaus durys, išorinis korpusas | Turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. | Pagaminti iš nerūdijančio plieno. |
| 8. | Plovimo lygiai | 2 nepriklausomi lygiai | 2 nepriklausomi lygiai |
| 9. | Džiovinimas. | Aktyvus termodinaminis | Aktyvus termodinaminis |
| 10. | Dozavimo siurblys | Peristaltinis, skirtas rūgšties skysčio neutralizatoriui, skystam plovikliui. Integruotas didelio efektyvumo vandens minkštinimas su druskos jutikliu. | Peristaltinis, skirtas rūgšties skysčio neutralizatoriui, skystam plovikliui. Integruotas didelio efektyvumo vandens minkštinimas su druskos jutikliu. |
| 11. | Galimybė atvėsinti kanalizacijos vandenį | iki 65°C. | Iki ____(įrašyti) °C. |
| 12. | Durų užrakto sistema | Elektroninė. | Elektroninė. |
| 13. | Elektros jungtis | 3/N/PE 400 V-50 Hz-7kW. | 3/N/PE 400 V-50 Hz-7kW. |
| 14. | Matmenys | Vidiniai GxPxA; 525x490x570 mm; išoriniaiGxPxA 600x600x850 mm. | Vidiniai GxPxA; 525x490x570 mm; išoriniaiGxPxA 600x600x850 mm. |
| 15. | Talpa | 147 litrai | 147 litrai |
| 16. | Komplektacija | Indų laikiklis (dviejų lygių): Apatinis lygis su 34 purkštukais, tinkamas plauti siaurakaklius stiklinius indus iki 205mm. Viršutinis lygis komplektuojamas su purkštuvu apačioje, tinkamas plauti plataus kaklo indus, sudėti krepšius ir laikiklius. Mišraus plovimo indų laikiklį galima naudoti ir atskirai (viršutiniam stalčiaus naudojimui atskirai papildomi priedai nereikalingi, apatiniam lygiui reikalingas priedas ) Mėgintuvėliams plauti skirtas krepšys. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Turi būti dangtelis, kuris pilnai nusiima. Talpa iki 160 standartinių mėgintuvėlių. Dangtelis kuris pilnai nusiima. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Centrinis vamzdis – jungtis vadens padavimui į stalčių su purkštukais. Vandens gryninimo sistema. Vandens gryninimas atliekamas reversinės osmozės būdu, vandens našumas 2l/min = 120 l/h. Išmatavimai G x P x A 153 x 271 x 505 mm; svoris 10,3 kg. | Indų laikiklis (dviejų lygių): Apatinis lygis su 34 purkštukais, tinkamas plauti siaurakaklius stiklinius indus iki 205mm. Viršutinis lygis komplektuojamas su purkštuvu apačioje, tinkamas plauti plataus kaklo indus, sudėti krepšius ir laikiklius. Mišraus plovimo indų laikiklį galima naudoti ir atskirai (viršutiniam stalčiaus naudojimui atskirai papildomi priedai nereikalingi, apatiniam lygiui reikalingas priedas ) Mėgintuvėliams plauti skirtas krepšys. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Turi būti dangtelis, kuris pilnai nusiima. Talpa iki 160 standartinių mėgintuvėlių. Dangtelis kuris pilnai nusiima. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Centrinis vamzdis – jungtis vadens padavimui į stalčių su purkštukais. Vandens gryninimo sistema. Vandens gryninimas atliekamas reversinės osmozės būdu, vandens našumas 2l/min = 120 l/h. Išmatavimai G x P x A 153 x 271 x 505 mm; svoris 10,3 kg. |
| 17. | Kontrolė ir stebėsena | Per programėlę išmaniajame telefone Android ar iOS, bluetooth sąsaja. | Per programėlę išmaniajame telefone Android ar iOS, bluetooth sąsaja. |
| 19. | Įgaliojimas | Tiekėjas privalo būti gamintojo įgaliotas parduoti, teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui arba visam gamintojo produktų asortimentui. Pateikti įrodantį dokumentą. | Tiekėjas yra gamintojo įgaliotas parduoti, teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui arba visam gamintojo produktų asortimentui. Pateikia/nepateikia įrodantį dokumentą. |
| 19. | Garantija | Ne trumpesnė negu 24 mėnesiai. Turi būti galimybė įsigyti originalių dalių ne trumpesnį nei garantinį laikortarpį. | ____ mėn. Galimybė įsigyti originalių dalių ne trumpesnį nei garantinį laikortarpį. |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.