## Pasiūlymas
1 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ĮRANGA KOKYBĖS KONTROLĖS BANDYMAMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos įrangos konkreti reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta reikalaujamo parametro atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
1.1. | Multimetras radiografijai, fluoroskopijai, KT, mamografijai ir odontologijai (intraoralinė ir panoraminė) su išoriniais priedais. Sistema bus naudojama medicininių Rentgeno aparatų kokybės kontrolei. | 1 | vnt
1.1.1. | Multimetras tūris turi būti ne didesnis kaip 500 cm3
1.1.2. | Masė turi būti ne didesnė kaip 500 g
1.1.3. | Turi būti galimybė prijunti analizatorių prie kompiuterio duomenų perdavimui
1.1.4. | Turi būti programine įranga suderinta su matavimo įranga
1.1.5. | Turi turėti duomenų bazės palaikymą
1.1.6. | Turi turėti USB bei Bluetooth sąsajas
1.1.7. | Duomenų perdavimas į kompiuterį turi vykti bevieliu būdu (Bluetooth arba IR)
1.1.8. | Turi turėti detektoriaus pozicijos tikrinimo funkciją
1.1.9. | Turi turėti galimybę vienu metu matuoti dozę naudojant vidinį analizatoriaus detektorių bei išorinį detektorių.
1.1.10. | Turi turėti galimybę dozės detektorių naudoti su Ethernet kabeliu.
1.1.11. | Bluetooth diapazonas ne mažesnis nei 80 m be jokių kliūčių.
1.1.12. | USB kabeliai turi būti įtraukti į tiekimo apimtį.
1.1.13. | Turi turėti galimybę prietaisą maitinti su pakraunama baterija, arba su išoriniu maitinimo šaltiniu.
1.1.14. | Baterijos veikimo laikas ne trumpesnis nei 12 val.
1.1.15. | Baterija turi būti testuota pagal UN 38.3.
1.1.16. | Turi užtekti vienos ekspozicijos matavimui atlikti
1.1.17. | Minimalus apšvitos laikas ne didesnis nei 0.5 ms.
1.1.18. | Turi būti neribota vidinė atmintis.
1.1.19. | Darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis nei nuo +15°C iki 35°C.
1.1.20. | Laikymo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis nei nuo -10°C iki +50°C.
1.1.21. | Bangos formos diskretizavimo dažnio diapazonas turi būti ne siauresnis nei nuo 5 iki 1500 impulsų/s.
1.1.22. | Bangos formos įrašymo laikas turi būti ne ilgesnis nei 1.5 s.
1.1.23. | Turi būti apsauga nuo išsklaidytos spinduliuotės visiems detektoriams.
1.1.24. | Turi atitikti IEC 61326-1:2012; 61674 ir 61676 standartus.
1.1.25. | Kalibracija privaloma (ne vėlesnė nei pardavimo datai) Kartu su preke turi būti pateiktas kalibravimo, atlikto antrinio etalono laboratorijoje arba akredituotoje pagal ISO standarto reikalavimus laboratorijoje, sertifikato originalas
1.1.26. | Įtraukimas į Lietuvos matavimo priemonių registrą
1.1.27. | Tiekėjas privalo būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje, įgaliotas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą (pateikti įgaliojimo kopiją)
1.1.28. | Transportinis lagaminas
1.1.29. | Garantija turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesiai.
1.1.30. | Integruotas detektorius, skirtas dozių matavimui radiografijos ir fluoroskopijos sistemose
1.1.31. | Rentgenografijai/rentgenoskopijai skirtas detektorius integruotas į multimetrą.
1.1.32. | Energinė priklausomybė ne didesnė nei ±10%.
1.1.33. | Kampinė priklausomybė turi būti ne didesnė nei ±5%.
1.1.34. | Filtracija 60–120 kVp, 1–90 mm Al /2 mm Cu
1.1.35. | Dozės matavimų diapazonas ne siauresnis nei 1nGy – 1500Gy.
1.1.36. | Dozės galios matavimų diapazonas ne siauresnis nei 0.1 µGy/s – 100 mGy/s.
1.1.37. | Matavimų paklaida ne didesnė nei ±10%.
1.1.38. | Įtampos matavimo riba 35–150 kVp
1.1.39. | Pusvertės sluoksnio storio riba 0.72–13.5 mm Al
1.1.40. | Greitas HVL nustatymas
1.1.41. | Filtracijos riba 1.0 – 90 mm Al (±10 % or ±0.3 mm)
1.1.42. | Impulsų matavimo riba ne siauresnis nei nuo 1-50000
1.1.43. | Turi turėti gamyklinius trigonometrinius režimus.
1.1.44. | Integruotas detektorius, skirtas dozių matavimui mamografijos sistemose
1.1.45. | Detektorius mamografijai integruotas į multimetrą
1.1.46. | Filtrų pasirinkimo galimybės Mo/Mo 18–49 kVp Mo/Rh 22–46 kVp Mo/Al 18–49 kVp W/Rh 20–49 kVp W/Ag 20–40 kVp W/Al 20–48 kVp W/Cu 40–49 kVp Rh/Rh 25–49 kVp Mo/Cu 40–49 kVp Rh/Cu 40–49 kVp
1.1.47. | Dozės matavimo riba 1 nGy – 500 Gy
1.1.48. | Dozės galios matavimo riba 8 nGy/s – 900 mGy/s
1.1.49. | Įtampos matavimo riba 18–49 kVp
1.1.50. | Pusvertės sluoksnio storio matavimo ribos 0,19–4,0 mmAl
1.1.51. | Matavimų paklaida ne didesnė nei ±10%.
1.1.52. | Spinduliuotės trukmės matavimo ribos 0.1 ms–2000 s
1.2. | Detektorius, skirtas dozių matavimui rentgenoskopijoje | 1 | Vnt
1.2.1. | detektoriaus tūris ne didesnis nei 15 cm3.
1.2.2. | Masė ne didesnė nei 120 g.
1.2.3. | Laido ilgis ne mažesnis nei 2 m.
1.2.4. | Turi turėti apsaugą nuo išklaidytos spinduliuotės
1.2.5. | Dozės diapazonas ne siauresnis nei 0.1 nGy – 100 Gy.
1.2.6. | Dozės galios diapazonas ne siauresnis nei 0.1 µGy – 100 mGy.
1.2.7. | Matavimų paklaida ne didesnė nei ±10%.
1.2.8. | Impulsų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 1 – 100 Hz.
1.2.9. | Impulsų registravimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 5 ms iki 1000 s.
1.3. | Detektorius, skirtas dozių matavimui kompiuterinėje tomografijoje | 1 | Vnt
1.3.1. | Svoris ne didesnis 50 g
1.3.2. | Automatinis priklausomybės nuo energijos įvertinimas.
1.3.3. | Matuojami parametrai CTDI100, CTDIw, CTDIvol, DLP, FWHM, geometrinis efektyvumas.
1.3.4. | Kompiuterinės tomografijos dozės profilio matavimas
1.3.5. | Dozės galios matavimų diapazonas ne siauresnis nei nuo 0.1 µGy/s – 1 Gy/s.
1.3.6. | Matavimų paklaida ne didesnė nei ±10%.
1.3.7. | Erdvinė raiška ne prastesnė nei 0.5 mm.
1.3.8. | Įtampos matavimo riba 45–160 kVp
1.4. | Šviesos skaisčio ir aplinkos apšviestumo matuoklis | 1 | Vnt
1.4.1. | Šviesos zondo tipas turi būti L100B arba ekvivalentus.
1.4.2. | Turi būti fotopinė šviesos efektyvumo funkcija spektriniam atsakui.
1.4.3. | Matuoklio matymo kampas turi būti ne siauresnis nei 180°
1.4.4. | Matuoklio skaisčio diapazonas turi būti ne siauresnis nei 0.1 cd/m2 – 100 kcd/m2, su ne didesne nei ±10% paklaida.
1.4.5. | Matuoklio apšvietos diapazonas turi būti ne siauresnis nei 0.05 lx – 25 klx, su ne didesne nei ±10% paklaida.
1.5. | Nešiojamas personalinis kompiuterinis su programine įranga | 1 | Vnt.
1.5.1. | Suderinama programinė įranga su minėtu matavimo įrangos komplektu.
1.5.2. | Kompiuterio specifikacija:- Modernus Windows laptopas;- Procesorius: ≥8 branduoliai, ≥3 GHz, su integruota vaizdo plokšte su bent 2 Gb DDR5 RAM;- ≥8 Gb DDR5 RAM;- ≥500 Gb SSD;- Bent 1 Gigabit Ethernet sąsaja arba adapteriu;- Wi-Fi ir Bluetooth;Belaidė optinė pelė.
1.5.3. | Kompiuteris turi būti su įdiegta Windows 11 Pro operacine sistema bei „Office Home & Business“ programinės įrangos paketu.
1.5.4. | Ne mažesnė nei 16 Gb išorinė laikmena
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2647 2025-03-18 15:46:46