{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Fototerapijos įranga naujagimiams"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Fototerapijos įrenginys naujagimiams","1","vnt."]
["1.1.1.","Šviesos perdavimo principas - šviesolaidinis kabelis su šviesolaidine antklode"]
["1.1.2.","Antklodžių spindulių intensyvumas: 1. Maža antklodė ≥ 50 μW/cm2/nm; 2. Didelė antklodė ≥ 35 μW/cm2/nm;"]
["1.1.3.","Fototerapijos prietaiso šviesos bangos ilgis, ne siauresnis už nurodytas ribas 430 iki 490 nm "]
["1.1.4.","Šviesos šaltinis - LED arba lygiavertis, tarnavimo laikas ≥ 10000 val."]
["1.1.5.","Energinės apšvietos našumo naudingas plokštelės plotas: 1. Maža antklodė ≥ 500 cm2; 2. Didelė antklodė ≥ 625 cm2; "]
["1.1.6.","Integruotas laikmatis"]
["1.1.7.","Integruotas perkaitimo indikatorius"]
["1.1.8.","Mobilus stovas su ratukais "]
["1.1.9.","Komplektuojama su: 1. Šviesolaidis - 1 vnt.; 2. Daugkartinė šviesolaidinė antklodė ne mažiau kaip dviejų dydžių pasirinktinai (pasirenkama užsakymo metu) - 2 vnt.; 2. Vienkartinė antklodės (užvalkalai daugkartinėms antklodėms) ne mažiau kaip dviejų dydžių pasirinktinai (pasirenkama užsakymo metu) - ≥ 30 vnt.;"]