{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Ultragarsinės diagnostikos sistema"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Ultragarsinės diagnostikos sistema","1","vnt."]
["1.1.1.","Paskirtis (taikymo sritys): 1. Vidaus organų diagnostikai; 2. Smulkių struktūrų tyrimams atlikti; 3. Kraujagyslių tyrimams atlikti; 4. MSK tyrimams atlikti."]
["1.1.2.","Vaizdo monitorius: 1. OLED, HDU, LED arba lygiavertės technologijos ekranu; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų; 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu."]
["1.1.3.","Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu: 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainė; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukštis ir pasukimo į šonus kampas. "]
["1.1.4.","Aktyvios jungtys davikliams ≥ 4"]
["1.1.5.","Maksimalus vaizduojamas gylis ≥ 40 cm"]
["1.1.6.","Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas ne siauresnis nei (1,0 – 21,0) MHz"]
["1.1.7.","Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 355 dB"]
["1.1.8.","Sistemos apdorojimo kanalų skaičius ≥ 11 000 000"]
["1.1.9.","Skenavimo režimai: 1. 2D; 2. Trapecinis vaizdavimas; 3. Spalvinis dopleris; 4. Galios dopleris; 5. Audinių dopleris; 6. Pulsinės bangos dopleris; 7. HPRF pulsinės bangos dopleris; 8. Aukštos raiškos smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas; 9. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais; 10. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija; "]
["1.1.10.","2D režimas: 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. Maksimalus kadrų dažnis 2D režime ≥ 1900 kadrų/s; 3. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde; 4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija."]
["1.1.11.","Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose ≥ 30 kHz"]
["1.1.12.","Tyrimų optimizavimas: 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio (arba spektrinio doplerio) režimuose; 2. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike; 3. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose; 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu; 5. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu."]
["1.1.13.","Specialūs skenavimo režimai: 1. „Gyvas“ vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai - realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - 2D ir spalvinio doplerio; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti."]
["1.1.14.","Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas; 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. "]
["1.1.15.","Sistemos atmintis ir saugojimas: 1. ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas SSD tipo;2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės):2.1. Storage;2.2. Print;2.3. Modality worklist"]
["1.1.16.","Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis ≥ 300 sek arba ≥ 2200 kadrų arba > 1 GB"]
["1.1.17.","Jungtys: 1. Display Port, HDMI arba lygiavertė;2. Bevielio ryšio modulis"]
["1.1.18.","Aparato struktūra: 1. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas;2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis"]
["1.1.19.","Konveksinis daviklis: 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (1,0 – 5,0) MHz; 2. Apžvalgos laukas ≥ 70°; 3. Elementų skaičius ≥ 160; 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija."]
["1.1.20.","Linijinis daviklis: 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (4,0 – 15,0) MHz; 2. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm; 3. Elementų skaičius ≥ 960; 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija."]
["1.1.21.","Linijinis daviklis: 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 7 iki 15 MHz; 2. Apžvalgos laukas ≤ 28 mm; 3. Elementų skaičius ≥ 128."]