| Žemos temperatūros sterilizatorius |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės: |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą kataloge ( psl. Nr.). Kataloge būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai (perkančiosios organizacijos nurodytus techninius reikalavimus kopijuoti draudžiama) ir atskirų priedų/komplektuojamų dalių kodai (jei taikoma) |
|  | Garų ir formaldehido mišinio technologija. Žemos temperatūros ciklo metu leidžia sterilizuoti jautrius karščiui instrumentus | Būtina |  |  |
|  | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys | Aukštis ≤ 1870 mm Plotis ≤ 1000 mm Gylis ≤ 1000 mm |  |  |
|  | Lietimui jautrus, spalvoto vaizdo valdymo ekranas | Būtina |  |  |
|  | Integruotas spausdintuvas | Būtina |  |  |
|  | Spausdinama informacija | 1. Programos numeris ir programos pavadinimas 2. Prietaiso serijinis numeris 3. Ciklo pradžios data ir laikas 4. Ciklo trukmė 5. Sterilizacijos fazės trukmė 6. Laikas, slėgis ir temperatūra |  |  |
|  | Papildomi pranešimų operatoriui indikatoriai-ikonos | Būtina. Prietaiso priekinėje panelėje |  |  |
|  | Vienerios durys | Būtina |  |  |
|  | Sterilizavimo ir testinės programos: | 1. Programa 60°C temperatūra 2. Vakuumo testo |  |  |
|  | Visos sterilizacijos programos tukmė: | Naudojant 60°C programą – ne ilgiau kaip 120 min. |  |  |
|  | Maksimalus vienos įkrovos svoris | ≥ 10 kg |  |  |
|  | Tuščiavidurių, plastikinių priemonių sterilizavimas | Būtina. |  |  |
|  | Sterilizacijos tirpalo automatinė dozavimo sistema | Būtina |  |  |
|  | Automatinė pakuotės su sterilizaciniu tirpalu pradūrimo sistema | Būtina |  |  |
|  | Formaldehido koncentracija sterilizacinio tirpalo pakuotėje | ≥ 2 % |  |  |
|  | Formaldehidas tiekiamas vienkartinėse pakuotėse. Nurodyti Formaldehido tirpalo sąnaudas vienam ciklui | Būtina |  |  |
|  | Aparate integruota osmosinio vandens skalavimui paruošimo sistema | Būtina |  |  |
|  | Sterilizatoriaus kamera | Horizontalaus pakrovimo, pagaminta iš aliuminio lydinio |  |  |
|  | Kameros durys | Pagamintos iš aliuminio lydinio su apsaugos sistema neleidžianti jų atidaryti ciklo proceso metu |  |  |
|  | Bendras kameros tūris | ≥ l20 litrų |  |  |
|  | Elektros įvadas | 380- 480V, 50 Hz |  |  |
|  | Komplektacija: | 1. Krepšeliai užpildantys pusę sterilizatoriaus kameros ploto – 2 vnt.; 2. Krepšelis užpildantis visą kameros plotą – 1 vnt. 3. Sterilizatoriaus pakrovimo-iškrovimo vežimėlis pagamintas iš nerūdijančio plieno – 1 vnt. |  |  |
|  | Privalomi standartai ir sertifikatai: | 1. 2017/745 medicininės įrangos reglamentas; 2. EN 14180; 3. EN ISO 13485 |  |  |
|  | Vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalbomis). Gamykliniai sterilizacijos programų bandymų protokolai. | Būtina. Pristatoma su įranga |  |  |
|  | Garantijos | ≥36 mėn. garantija |  |  |
|  | Transportavimas, instaliacija ir personalo apmokymas įskaičiuoti į kainą. | Būtina |  |  |
|  | Po įrangos instaliacijos, turi būti atlikta įdiegtų programų patikra, užprotokoluota dokumentaliai. | Būtina |  |  |
| 26. | Kartu su sterilizatoriumi turi būti pateiktas formaldehido kiekis, reikalingas užtikrinti 1500 sterilizacijos ciklą. | Būtina |  |  |