FLUORESCENCINIO MIKROSKOPO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kontrastavimo technikos | Sistema turi leisti dirbti su šviesaus lauko, fazių kontrasto ir fluorescencinėmis kontrastavimo technikomis. | Sistema leidžia dirbti su šviesaus lauko, fazių kontrasto ir fluorescencinėmis kontrastavimo technikomis. |
| 2. | Mikroskopo stovas | Mikroskopo stovas turi būti su integruotu išmaniuoju valdymo bloku: LED apšvietimo sistema (kuriuos tarnavimo laikas > 60000 valandų); ne mažiau nei 2 padėčių filtro slankiklis; atspindėtos (angl. Reflected light) šviesos sistema- su fluorescensijos moduliu bei su slankiklio laikikliais šviesos lauko diafragmai, diafragmos stabdikliu ir filtro slankikliu. Korpuse integruotas fotografavimo mygtukas. Turi būti korpuse jungtys: HDMI, USB 3.0 Type-C ir Type-A, USB 2.0 Type-A, Ethernet, Micro-D. Turi būti galimybė Wi-Fi suderinamumas per USB Wi-Fi adapterį ir maršruto parinktuvą. Taip pat be kompiuterio, bet per jungtį valdyti kamerą prijungus tik ekraną. | Mikroskopo stovas su integruotu išmaniuoju valdymo bloku: LED apšvietimo sistema (kuriuos tarnavimo laikas > ____(įrašyti) valandų); ne mažiau nei ____(įrašyti) padėčių filtro slankiklis; atspindėtos (angl. Reflected light) šviesos sistema- su fluorescensijos moduliu bei su slankiklio laikikliais šviesos lauko diafragmai, diafragmos stabdikliu ir filtro slankikliu. Korpuse integruotas fotografavimo mygtukas. Korpuse jungtys: HDMI, USB 3.0 Type-C ir Type-A, USB 2.0 Type-A, Ethernet, Micro-D. Yra galimybė Wi-Fi suderinamumas per USB Wi-Fi adapterį ir maršruto parinktuvą. Taip pat be kompiuterio, bet per jungtį valdyti kamerą prijungus tik ekraną. |
| 3. | Tubusas | Turi būti trinokuliarinis, t.y. su kameros išėjimu, pageidaujama kairėje pusėje. Stebėjimo vamzdžių posvyrio kampas 450 ± 30 į horizontą. Matymo laukas ne mažiau nei 23 mm; Šviesos srauto paskirstymas: 50% į okuliarus ir 50% į skaitmeninę kamerą. Tarpvyzdinio atstumo derinimas ne mažiau kaip nuo 50 mm iki 75 mm | Trinokuliarinis, pageidaujama ____(įrašyti) pusėje. Stebėjimo vamzdžių posvyrio kampas ____(įrašyti) 0 į horizontą. Matymo laukas ____(įrašyti) mm; Šviesos srauto paskirstymas: 50% į okuliarus ir 50% į skaitmeninę kamerą. Tarpvyzdinio atstumo derinimas intervale ____(įrašyti) mm |
| 5. | Okuliarai | 2 vnt. Didinimas 10x; Matymo laukas ne mažiau nei 23mm; Fokusavimas/reguliuojamos dioptrijos. | 2 vnt. Didinimas 10x; Matymo laukas ____(įrašyti) mm; Fokusavimas/reguliuojamos dioptrijos. |
| 6. | Reflektorius | Ne mažiau kaip 6 vietų; koduotas; turi tikti kelių dažnių ir/ar vieno dažnių juostų fluorescencinių filtrų rinkiniams; turret tipo- lengvai valdomas | Ne mažiau ____(įrašyti) vietų; koduotas; tinka kelių dažnių ir/ar vieno dažnių juostų fluorescencinių filtrų rinkiniams; turret tipo- lengvai valdomas; |
| 7. | Sužadinimo ir fluorescencijos šviesos srautų dalinimo modulis – FL kubai | Filtrų kubas (rinkinys): - Kubas plataus spektro LED tipo, kurio sužadinimo bangos ilgiai yra 385/30; 469/38; 555/30; 631/33 O emisijos: 425/30+514/30+592/25+709/100 (turi tikti dažams: Alexa 405; Cascade Blue; DyLight 549; LysoSensor Blue; 1,8-ANS; Marina Blue) - Kubas plataus spektro LED tipo , kurio sužadinimo bangos ilgiai yra : 385/30; 469/38 ir 555/30. O emisijos: 425/29+514/31+632/100; (turi tikti dažams: Alexa 568; Auramine O; Calcein; BOBO-3-DNA; CFDA; DTAF; Ethidium Bromide; DAPI; Lissamine rhodamine; Propidium Iodide; SYBR Green I; TRITC) 3. Šviesaus lauko reflektorius atspindėtai šviesai. | Filtrų kubas (rinkinys): 1. Kubas plataus spektro LED tipo, kurio sužadinimo bangos ilgiai yra 385/30; 469/38; 555/30; 631/33 O emisijos: 425/30+514/30+592/25+709/100 (turi tikti dažams: Alexa 405; Cascade Blue; DyLight 549; LysoSensor Blue; 1,8-ANS; Marina Blue) 2. Kubas plataus spektro LED tipo, kurio sužadinimo bangos ilgiai yra : 385/30; 469/38 ir 555/30. O emisijos: 425/29+514/31+632/100; (turi tikti dažams: Alexa 568; Auramine O; Calcein; BOBO-3-DNA; CFDA; DTAF; Ethidium Bromide; DAPI; Lissamine rhodamine; Propidium Iodide; SYBR Green I; TRITC) 3. Šviesaus lauko reflektorius atspindėtai šviesai. |
| 8. | Revolveris | Skirtas ne mažiau kaip 6 objektyvams, bei pasirinkto objektyvo fiksacija; objektyvo sriegio dydis M27. Kiekvieno objektyvo numeracija – koduotas. | Skirtas ____(įrašyti) objektyvams, bei pasirinkto objektyvo fiksacija; objektyvo sriegio dydis M27. Kiekvieno objektyvo numeracija – koduotas |
| 9. | Objektyvai: | Didelio atstumo (angl. Long distance- LD) : tinka su dengiamuoju stikliuku kurio storio intervalas 0,17 – 0,6 mm; arba indams, kurių dugno storis iki 2mm. Ne žemesnės nei Plan achromatinės klasės objektyvai, skirti darbui su fazių kontrastu ir fluorescencija: 5x, skirtas fazių kontrasui (Ph 1), skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,15, darbinis atstumas ne mažesnis nei 11,7 mm; sriegio dydis ne mažesnis nei M27 10x, skirtas fazių kontrasui (Ph 1), skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,25, darbinis atstumas ne didesnis nei 8,5 mm; sriegio dydis ne mažesnis nei M27 20x, skirtas fazių kontrastui (Ph 1), skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,35, darbinis atstumas ne didesnis nei 4,9 mm; sriegio dydis ne mažesnis nei M27 40x, skirtas fazių kontrastui (Ph 1), skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,55, darbinis atstumas ne mažesnis nei 2,3 mm; sriegio dydis ne mažesnis nei M27; Ne prastesnis nei EC (angl. The Enhanced Contrast) Plan Neofular klasės; fazių kontrastas Ph 2; didinimas 40x, skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,75, darbinis atstumas ne didesnis nei 0,71 mm; sriegio dydis ne mažesnis nei M27; | Objektyvų komplektą sudaro: (išvardinti siūlomą) |
| 10. | Kondensorius | Mikroskopo kondensorius, kurio N.A. (skaitmeninė apertūra) ne mažesnė nei 0.4, o darbinis atstumas ne mažesnis nei 53 mm. LD tipo –ilgo atstumo; Turi būti tinkamas darbui su objektyvais: nuo 5x iki 63x; viduje į moduliatorinį diską (ne mažiau nei 5 padėčių) turi dėtis fazių kontrastiniai adapteriai; su mikroskopu pateikti Ph1 adapterį – 1 vnt. turi palaikyti šias kontrastavimo technikas: fazių kontrastas (Ph); PlasDIC; DIC, iHMC; Kartu su kondensoriumi turi būti pateiktas ir lengvai tvirtinamas (magnetu) šviesos skydas, blokuojantis aplinkos šviesą fluorescenciniam ar praeinančios šviesos vaizdavimui. | Mikroskopo kondensorius, kurio N.A. (skaitmeninė apertūra) ____(įrašyti), o darbinis atstumas ____(įrašyti) mm. LD tipo – ilgo atstumo; tinkamas darbui su objektyvais: nuo 5x iki 63x; viduje į moduliatorinį diską (____(įrašyti) padėčių) dedasi fazių kontrastiniai adapteriai; su mikroskopu pateiktas Ph1 adapterį – 1 vnt. palaiko šias kontrastavimo technikas: fazių kontrastas (Ph); PlasDIC; DIC, iHMC; Kartu su kondensoriumi pateiktas ir lengvai tvirtinamas (magnetu) šviesos skydas, blokuojantis aplinkos šviesą fluorescenciniam ar praeinančios šviesos vaizdavimui. |
| 11. | Stalelis | Stalelio matmenys ne mažesni nei 232 x 230 mm. Anoduotas; prie stalelio montuojamas stalelio reguliatoriaus (ang. object guide) judėjimas ne mažesniame dydyje nei 130 x 85mm; Komplekte kartu turi būti pateikiami ir ant stalelio montuojami adapteriai: Universalūs adapteriai, tinkami petri lėkštelėms, kurių diametrai 88mm; 65mm; 54mm; 36mm; Universalus adapteris mikroskopavimo stikliukams: 76 x 26mm; tinkamas ir ląstelių kameroms (gamintojų ibidi® µ-Slide®, Nunc® Lab-Tek® / Lab-Tek II) Adapteris ląstelių auginimo multi tipo plokštelėms, petri lėkštelėms, kurių diametras 95mm. | Stalelio matmenys ___x___mm. Anoduotas; prie stalelio montuojamas stalelio reguliatoriaus (ang. object guide) judėjimas ne ___x ___mm; Komplekte kartu pateikiami ir ant stalelio montuojami adapteriai: (išvardinti siūlomus) |
| 12. | Fokusavimas | Grubaus ir tikslaus fokusavimo rankenėlės; ne mažiau nei 13 mm fokusavimo pakėlimas su reguliuojamu fokusavimo stabdžiu. | Grubaus ir tikslaus fokusavimo rankenėlės; ___ mm fokusavimo pakėlimas su reguliuojamu fokusavimo stabdžiu. |
| 13. | Filtras | Turi būti fosforescencinio bloko filtras, kuris blokuodamas LED šviesos fosforescinę šviesą fluorescensinės šviesos spindulio kelyje tuo pačiu metu leidžia vaizduoti peršviečiantį ir fluorescensinį vaizdavimą. | Yra fosforescencinio bloko filtras, kuris blokuodamas LED šviesos fosforescinę šviesą fluorescensinės šviesos spindulio kelyje tuo pačiu metu leidžia vaizduoti peršviečiantį ir fluorescensinį vaizdavimą. |
| 14. | Fluorescencijos modulis | Ne prastesnis nei 4 kanalų LED, RGB-UV modulinė sistema su integruotu valdymo moduliu mikroskopo stove: - Raudona spalva 625nm; - Žalia spalva 565 nm; - Mėlyna spalva 470 nm; - UV spalva 385 nm; Privalo būti apsauga nuo fluorescensijos akinimo. | ___ kanalų LED, RGB-UV modulinė sistema su integruotu valdymo moduliu mikroskopo stove: - Raudona spalva 625nm; - Žalia spalva 565 nm; - Mėlyna spalva 470 nm; - UV spalva 385 nm; Yra apsauga nuo fluorescensijos akinimo. |
| 15. | Skleidžiamos šviesos apšvietimo sistema (transmitted light) | Balta spalva LED (arba lygiavertis) ne mažiau kaip 10W (šviestukų darbinis laikas ne trumpesnis nei 60 000 val). | ___ spalva ______ (įrašyti LED arba lygiavertį) ___ W (šviestukų darbinis laikas ___ val.) |
| 16. | Apšvietimo intensyvumo nustatymas | Turi būti galimybė nustatyti ir išsaugoti skirtingą apšvietimo intensyvumą kiekvienam objektyvui atskirai. Apšvietimo intensyvumo nustatymas objektyvui turi išlikti atmintyje iki kito nustatymo. EKO apšvietimo f-ja, taupant elektrą ir prailginant apšvietimo tarnavimo laiką- automatinis šviesos išsijungimas kuomet nesinaudojama mikroskopu – po 15min. | Yra galimybė nustatyti ir išsaugoti skirtingą apšvietimo intensyvumą kiekvienam objektyvui atskirai. Apšvietimo intensyvumo nustatymas objektyvui išlieka atmintyje iki kito nustatymo. EKO apšvietimo f-ja, taupant elektrą ir prailginant apšvietimo tarnavimo laiką - automatinis šviesos išsijungimas kuomet nesinaudojama mikroskopu – po 15min. |
| 17. | Kamera ir adapteris | Nespalvota skaitmeninė kamera: -vaizdo kameros sensoriaus tipas: ne prasčiau nei CMOS arba lygiavertis; -vaizdo kameros pikselių dydis ne mažesnis nei: 5,86 x 5,86 μm; - sensoriaus dydis ne mažiau nei 11,25 mm x 6,33 mm; sensoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 13mm; - vaizdo kameros pikselių skaičius ne mažiau nei 2 megapikseliai (1920x1080); - vaizdo kameros sparta: ne blogiau nei 30 kadrų per sekundę (fps). - vaizdo kameros spektrinis jautrumas ne siauresnėse ribose kaip nuo 350 iki 1000 nm; - skaitmeninio bito gylis: pasirenkamas 12 bit arba 8 bit; - ekspozicijos trukmė ne prasčiau nei 61 µs – 2 s; - analoginis didinimas reguliuojamas ne siauresniame intervale nei 1x – 16x - vaizdo kameros sąsajos turi būti ne mažiau kaip po 1: HDMI, USB 3.0 ir Ethernet jungtys, fotografavimo ir nustatymų mygtukas. Turi būti palaikomas Wi-Fi ryšys. - vaizdų patobulinimo funkcijos: turi būti aktyvus triukšmo pašalinimas, aštrinimas, HDR, baltos šviesos balansas, automatinis šviesos sureguliavimas. Kameros funkcija turi būti visiškai integruota su mikroskopu, su mygtukais, skirtais fotografuoti tiesiai iš mikroskopo korpuso abejose korpuso pusėse. Kamera pateikiama su adapteriu ( ne mažiau nei 0,63 x didinimo) – privalo būti suderinta visa vaizdų perdavimo sistema (kamera ir adapteris) su mikroskopo tubusu. Turi būti galimybė kamerą jungti tiesiai prie monitoriaus. | Nespalvota skaitmeninė kamera: -vaizdo kameros sensoriaus tipas: ______ (įrašyti CMOS arba lygiavertį); -vaizdo kameros pikselių dydis ___x ___μm; - sensoriaus dydis ___ x ___ mm; sensoriaus įstrižainė ___ mm; - vaizdo kameros pikselių skaičius ___ megapikseliai; - vaizdo kameros sparta: ___ kadrų per sekundę (fps). - vaizdo kameros spektrinis jautrumas ribose ___ iki ___ nm; - skaitmeninio bito gylis: pasirenkamas 12 bit arba 8 bit; - ekspozicijos trukmė ___ µs – ___ s; - analoginis didinimas reguliuojamas intervale ___x – ___x - vaizdo kameros sąsajos: HDMI, USB 3.0 ir Ethernet jungtys, fotografavimo ir nustatymų mygtukas. Palaikomas Wi-Fi ryšys. - vaizdų patobulinimo funkcijos: aktyvus triukšmo pašalinimas, aštrinimas, HDR, baltos šviesos balansas, automatinis šviesos sureguliavimas. Kameros funkcija yra visiškai integruota su mikroskopu, su mygtukais, skirtais fotografuoti tiesiai iš mikroskopo korpuso abejose korpuso pusėse. Kamera pateikiama su adapteriu ( ___x didinimo) – suderinta visa vaizdų perdavimo sistema (kamera ir adapteris) su mikroskopo tubusu. Galimybė kamerą jungti tiesiai prie monitoriaus. |
| 18. | Programinė įranga | Turi būti suderinama su siūloma vaizdo kamera. Turi būti pateikiama licencija neribotam programinės įrangos naudojimui. Turi būti galimybė fotografuoti, filmuoti, apdoroti vaizdus (dydžių matavimai, generuojamos anotacijos, komentarai, generuojamos ataskaitos). Galimybė išsaugoti vartotojo kompiuteryje ar kitame pasirinktame tinkle. Programoje turi būti leidžiama lengvai galima pasirinkti fluorescensijos spalvą iš 4 kanalų ir praeinančios šviesos kanalo pasirinkimas. Galimas daugiakanalis vaizdas, įskaitant ir vaizdo apdorojimą.ataskaitų generavimas su vaizdais. Privalomos programinės įrangos funkcijos: automatinis ląstelių suskaičiavimas ir automatinis ląstelių suliejimas – tiek „gyvame“ vaizde realiu laiku, tiek nuotraukose. Privalomas skaitinis ir vaizdinis rezultatas. Turi būti greitas fotografavimas, vaizdo įrašymas. | Suderinama su siūloma vaizdo kamera. Pateikiama licencija neribotam programinės įrangos naudojimui. Galimybė fotografuoti, filmuoti, apdoroti vaizdus. Galimybė išsaugoti vartotojo kompiuteryje ar pasirinktame tinkle. Programoje galima pasirinkti fluorescensijos spalvą iš 4 kanalų ir praeinančios šviesos kanalo pasirinkimas. Galimas daugiakanalis vaizdas, įskaitant ir vaizdo apdorojimą. ataskaitų generavimas su vaizdais. programinės įrangos funkcijos: automatinis ląstelių suskaičiavimas ir automatinis ląstelių suliejimas – tiek „gyvame“ vaizde realiu laiku, tiek nuotraukose. Yra skaitinis ir vaizdinis rezultatas. greitas fotografavimas, vaizdo įrašymas. |
| 19. | Apsauga nuo dulkių | Turi būti apsauginis gaubtas mikroskopui. | Yra apsauginis gaubtas mikroskopui. |
| 20. | Dokumentacija | Tiekėjas privalo būti tiesioginis gamintojo atstovas, užtikrinant garantinį/pogarantinį aptarnavimą ir/ar tam reikalingų dalių tiekimą, arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo raštą, kad gali atlikti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. | Tiekėjas yra tiesioginis gamintojo atstovas arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Tiekėjas pateikė/nepateikė gamintojo raštą, kad gali atlikti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. |
| 21. | Elektros šaltinis | Siūlomų prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus | Siūlomų prekių maitinimo šaltinis atitinka Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus. |
| 22. | Sertifikavimas | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. | Tiekėjas pateikė/nepateikė (CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento) kopiją |
| 23. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | _____ mėn. |