# GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

# LABORATORINĖS ĮRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Konkurso dalyviams					    2025-03-19

DĖL TIEKĖJO PRETENZIJOS

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) 2025 m. kovo 5 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://viesiejipirkimai.lt) paskelbė Laboratorinės įrangos atvirą konkursą (pirkimo ID 1477242) (toliau – Konkursas).

Laboratorinės įrangos viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 str. 1 d., 103 str. 3 d. ir konkurso sąlygų 16.5 p. įtvirtintomis nuostatomis, išnagrinėjo CVP IS priemonėmis 2025 m. kovo 10 d. gautą tiekėjo (toliau – Tiekėjas) pretenziją „Paklausimas, pastabos ir pasiūlymai bei paaiškinimai dėl medicininės įrangos pirkimo Nr. 147742“ (toliau – Pretenzija) ir priėmė sprendimą – pretenziją atmesti kaip nepagrįstą.

I. Tiekėjo Pretenzijoje pateikti prašymai ir nurodyti argumentai

1.	Iš pareikštos Pretenzijos matyti, kad Tiekėjas ginčija Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ 2 pirkimo dalyje „Analizatorius, hematologinis”, 2.1.17 punkte nustatytą reikalavimą „Portatyvus, tinkamas pervežimui. Analizatoriaus matmenys – ne didesni kaip 50 cm x 40 cm x 45 cm. Svoris ≤ 17 kg.“.

2. Tiekėjas Pretenzijoje prašo:

2.1. Techninės specifikacijos punktą Nr. 2.1.17 keisti sekančiai:

“Analizatoriaus matmenys – ne didesni kaip 50 cm x 41 cm x 45 cm. Svoris ≤ 20 kg.”.

3. Pretenzija grindžiama tuo, kad Tiekėjas „yra potencialus būsimo Konkurso dalyvis (tiekėjas), todėl yra suinteresuotas sąlygų, tuo pačiu ir Techninės specifikacijos, aiškumu, skaidrumu bei sudarytomis galimybėmis sąžiningai konkuruoti su kitais potencialiais tiekėjais”.

II. Viešojo pirkimo komisijos vertinimas

4. Viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą Pretenziją, konstatuoja:

Dėl Tiekėjo prašymo ir jį pagrindžiančių argumentų:

Viešojo pirkimo komisija atsakydama į Tiekėjo prašymą pakeisti 2 pirkimo dalies „Analizatorius, hematologinis“ techninės specifikacijos 2.1.17 punkto reikalavimą „Portatyvus, tinkamas pervežimui“ atkreipia dėmesį, kad šio reikalavimo esmė, jog analizatorius būtų kuo lengvesnis ir mažesnis, nes jis bus naudojamas lauko sąlygomis, transportuojamas, kilnojamas ir nešiojamas. Šio pirkimo metu įsigyjama įranga skirta medicinos paramos vienetams, kurie teiks sveikatos priežiūros paslaugas karinėse pratybose, Lietuvoje ir už jos ribų (tarptautinėse operacijose), įvairiomis, tame tarpe ir lauko, sąlygomis. Pabrėžtina, kad kartu bus transportuojama ir daugiau reikalingos medicininės bei laboratorinės įrangos, todėl aktualu, kad pirkimu įsigyjama įranga užimtų kuo mažiau vietos transporto priemonėje/lauko ligoninėje ir būtų kuo mažesnio svorio. Šio pirkimo metu įsigyjamos įrangos svoris ypač aktualus, todėl Perkančioji organizacija pirkimą vykdo ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą nustatant pagal kainos ir kokybės santykį, todėl kaip vieną iš vertinimo kriterijų, už kurį yra skiriami balai, nustatė įrangos svorį, kadangi siekiama įsigyti kuo lengvesnį analizatorių, o techninės specifikacijos koregavimas suteikiant galimybę tiekėjams siūlyti didesnio svorio ar matmenų įrangą, netenkintų perkančiosios organizacijos poreikių.

Papildomai Perkančioji organizacija pažymi, kad prieš skelbiant pirkimą Laboratorinės įrangos techninės specifikacijos projektas buvo paskelbtas CVP IS. Rinkos tyrimo metu techninės specifikacijos reikalavimai buvo patikslinti atsižvelgus į gautas rinkos dalyvių pastabas, taip siekiant sudaryti sąlygas Konkurse dalyvauti kuo daugiau tiekėjų, galinčių pasiūlyti skirtingų rinkoje esančių gamintojų, pvz., Orchée, Norma, Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd., Horiba, prekių, kurios atitinka reikalavimus bei perkančiosios organizacijos poreikius, todėl techninės specifikacijos nuostatomis konkurencija nėra ribojama.

Atkreiptinas dėmesys, kad paskelbus techninės specifikacijos projektą, Tiekėjas per CVP IS prisijungė, tačiau pastabų ir komentarų dėl techninės specifikacijos nepateikė. Taip pat paminėtina, kad techninės specifikacijos projektas, siekiant pritraukti daugiau rinkos dalyvių dėmesio bei sulaukti pastabų ar siūlymų dėl techninės specifikacijos reikalavimų, buvo išsiųstas ir elektroniniu paštu, tačiau Tiekėjo atsakymo į Perkančiosios organizacijos laišką bei pastabų dėl techninės specifikacijos gauta nebuvo.

Apibendrinant pažymėtina, kad Perkančioji organizacija vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir atsižvelgdama į jai iškeltus uždavinius bei pavestas funkcijas, turi teisę nusistatyti kokius reikalavimus atitinkinantis pirkimo objektas, padės jai tinkamai įgyvendinti turimas teises ar vykdyti nustatytas pareigas. Atsižvelgiant į tai natūralu, jog visada gali atsitikti taip, kad Perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus atitiks ne visi rinkoje esantys tiekėjai, tačiau tai automatiškai nereiškia dirbtinai mažinamos konkurencijos ar teikiamų privilegijų tam tikriems dalyviams, o suteikia perkančiajai organizacijai didesnę tikimybę įsigyti kokybiškesnę, turinčią daugiau privalumų, įrangą.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Tiekėjo pateiktas prašymas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

Viešojo pirkimo komisija