{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Projekto „LSMU Kauno ligoninės skubios medicinos pagalbos infrastruktūros modernizavimas“ mobilaus ultragarso aparato pirkimas"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Portatyvinė ultragarsinės diagnostikos sistema su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)",1,"vnt."]
["1.1.1.","Paskirtis (taikymo sritys):1. Abdominaliai tyrimai; 2. Kraujotakos tyrimai; 3. Smulkių dalių tyrimai; 4. MSK tyrimai;"]
["1.1.2.","Vaizdo monitorius: 1. LED, HDU, arba LCD arba lygiavertės technologijos ekranu; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 39 cm; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų; 4. Nulenkiamas žemyn transportavimo padėtyje;"]
["1.1.3.","Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu: 1. ≥ 25 cm ekrano įstrižainė; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukštis; "]
["1.1.4.","Aktyvios jungtys davikliams ≥ 3"]
["1.1.5.","Maksimalus vaizduojamas gylis ≥ 30 cm"]
["1.1.6.","Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas ne siauresnis nei (1,0 – 20,0) MHz"]
["1.1.7.","Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 280 dB"]
["1.1.8.","Skenavimo režimai: 1. 2D režimas; 2. Spalvinio doplerio režimas; 3. Galios doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos spektrinis dopleris; 5. Nuolatinės bangos dopleris; 6. HPRF doplerio režimas; 7. Aukštos raiškos smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas; "]
["1.1.9.","2D vaizdavimo parametrai ir funkcijos: 1. Vaizdo didinimas realaus laiko ir peržiūrimame vaizde; 2. Audinių harmoninis vaizdavimas; 3. Artefaktų slopinimo technologija; 4. Kontrastingumo raiškos sustiprinimas; 5. Adatos išryškinimo vaizdavimo režimas; "]
["1.1.10.","Spalvinio doplerio maksimalus impulso pasikartojimo dažnis ≥ 17,9 kHz "]
["1.1.11.","Tyrimų optimizavimas. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio (arba spektrinio doplerio) režimuose"]
["1.1.12.","Specialūs skenavimo režimai: 1. „Gyvas“ vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai - realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - 2D ir spalvinio doplerio; 4. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti."]
["1.1.13.","Sistemos atmintis ir saugojimas: 1. ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas; 2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): 2.1. Storage; 2.2. Print; 2.3. Modality worklist; "]
["1.1.14.","Maksimali Cine (loop) kadrų juostos atmintis ≥ 2000 kadrų arba ≥ 1 GB sek."]
["1.1.15.","Jungtys: 1. Display Port, HDMI arba lygiavertė; 2. USB jungtis; 3. Bevielio ryšio modulis;"]
["1.1.16.","Aparato struktūra: 1. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas; 2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis; 3. Integruotas akumuliatorius, veikimo laikas iš akumuliatoriaus ≥ 30 min;"]
["1.1.17.","Sistemos įsijungimo laikas po pilno išjungimo ≤ 110 sek."]
["1.1.18.","Konveksinis daviklis: 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (1,0 – 5,0) MHz; 2. Apžvalgos laukas ≥ 70°; 3. Elementų skaičius ≥ 160;"]
["1.1.19.","Linijinis daviklis: 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (5,0 – 12,0) MHz; 2. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm; 3. Elementų skaičius ≥ 256;"]
["1.1.20.","Sektorinis daviklis: 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (1,0 – 5,0) MHz; 2. Apžvalgos laukas ≥ 90°; 3. Elementų skaičius ≥ 80;"]
["1.1.21.","Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai: - atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); - atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant Prekes pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; - atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; - informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); - teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; - gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. paštą; - atlieka kitus būtinus darbus ir/ar paslaugas, užtikrinant nepriekaištingą bei nepertraukiamą Prekių eksploataciją pagal taikytinus teisėtai galiojančius standartus.  (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 1.1.21. papunkčio reikalavimams)"]