TECHNINĖS SĄLYGOS

Matavimo prieTAISŲ metrologinĖS PATIKROS Ir kalibravimO PASLAUGŲ VYKDYMUI

- DARBŲ APIMTIS

  - Pirkimo objektas – UAB „Alytaus šilumos tinklai“ (toliau – Pirkėjas) skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos (toliau – Paslaugos) pagal Pirkėjo pateiktus užsakymus.

  - Paslaugos bus teikiamos UAB „Alytaus šilumos tinklai“, Pramonės g. 9, Alytus.

  - Teikiamų Paslaugų apimtys pateiktos šių techninių sąlygų Priede Nr. 1.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų pardavėjas (toliau – Tiekėjas) gali pateikti pasiūlymą. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki kol bus išnaudota maksimali Sutarties vertė, bet ne ilgiau vienerius kalendorinius metus. Jeigu praėjus vieniems kalendoriniams metams Sutarties maksimali vertė nėra išnaudota, Sutarties šalys, rašytiniu susitarimu, gali pratęsti Sutartį dar vieneriems metams. Sutartis gali būti pratęsiama ne daugiau du kartus ir galios iki kol bus išnaudota maksimali Sutarties vertė, bet ne daugiau negu trys metai.

  - Paslaugas užsakyti turi teisę tik tam tikri Pirkėjo deleguoti atstovai.

  - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų Priede Nr.1, per visą sutarties galiojimo laikotarpį, už visą sutarties vertę.

  - Metrologinė patikra turi būti atliekama Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo arba kitos Europos Sąjungos šalies atitinkamo teisės akto tvarka paskirtose įstaigose turinčiose teisę atlikti matavimo priemonės metrologinę patikrą. Jeigu Tiekėjas pats neatlieka metrologinės patikros, privalo pasiūlyme nurodyti subtiekėją, kuris atliks metrologinę patikrą.

  - Bus sudaroma sutartis trims metams arba kol baigsis numatyta sutartyje pinigų suma.

- PASLAUGŲ RŪŠYS IR KOKYBĖ

  - Pardavėjas sutarties galiojimo laiku privalo pasiūlyti Pirkėjui Priede Nr.1 nurodytą Paslaugų asortimentą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Metrologinė patikra ir kalibravimas vykdomos 2.5 punkto sąlygas atitinkančių įstaigų laboratorijose (toliau - Laboratorijos) arba jų eksploatavimo vietoje, jei Priedo Nr.1 lentelės stulpelyje „Tai matavimo priemonė, kuriai patikra atliekama eksploatavimo vietoje” pažymėta „Taip“.

  - Jei Paslaugos suteikiamos Laboratorijose, kurios randasi Vilniuje, Kaune ar kitoje Lietuvos Respublikos vietovėje nutolusioje nuo Pirkėjo, kuriame naudojama matavimo priemonė, ne toliau kaip 100 km, Pirkėjas pristato (pasiima) matavimo priemones į (iš) Laboratoriją (-os) savo transportu arba per siuntinių gabenimo tarnybą. Kitais atvejais matavimo priemones Tiekėjas pasiima iš Pirkėjo adreso nurodyto 1.2 punkte arba suteikia Paslaugas matavimo prietaiso eksploatavimo vietoje.

  - Paslaugos vykdymo terminas – ne daugiau 5 darbo dienos nuo matavimo priemonės pateikimo datos. Jeigu matavimo priemone būtina vežti į kitos Europos Sąjungos šalies Laboratoriją, tai Paslaugos  vykdymo terminas pratęsiamas iki 6 darbo dienų.

  - Esant gamybiniam būtinumui, atskiroms matavimo priemonėms, kurių nereikia vežti į kitos  Europos Sąjungos šalies Laboratoriją, patikros terminas – 1 darbo diena. Terminas skaičiuojamas nuo matavimo priemonės pateikimo datos. Šiuo atveju paslaugos Tiekėjas įspėjamas (suderinama žodžiu),  dieną prieš pateikiant matavimo priemonę patikrai ar kalibravimui.

  - Metrologinės patikros metu, esant reikalui, atlikti matavimo priemonių reguliavimą (nulio, diapazono, stiprinimo koeficiento, korekcijos koeficiento, k-faktoriaus ir pan.), kad matavimo priemonės paklaida neviršytų leidžiamos.

  - Atlikus metrologinę patikrą, matavimo priemonės turi būti pažymėtos metrologinės patikros žymenimis (lipdukais)  ir matavimo priemonėms turi būti išduoti patikros sertifikatai.

  - Metrologinės patikros metu, pripažinus matavimo priemonę netinkama, turi būti išrašyta „Neatitikties pažyma“ ir pridedamas patikros protokolas.

  - Pramoninės metrologijos matavimo priemonių kalibravimą atlikti naudojant vienkartinio matavimo metodą, kai kalibravimo neapibrėžtis prilyginama matavimo paklaidai. Atlikus matavimo priemonės kalibravimą, Tiekėjas ant matavimo priemonės privalo užklijuoti kalibravimo žymenį ir išduoti kalibravimo liudijimą bei protokolą

  - Patikra, kalibravimas turi būti atliekami naujai per sutarties laikotarpį įgytoms bei neįtrauktoms į grafikus matavimo priemonėms. Joms Paslaugos kainos nustatomos pagal analogiškų matavimo priemonių kainas, nurodytas sutartyje.

- PASLAUGŲ KAINA

  - Pasiūlyme kaina turi būti išreikšta eurais už mato vienetą. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su pirkimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.

  - Paslaugos bus perkamos pagal Pardavėjo pasiūlyme pateiktus įkainius.

  - Pasiūlymą privaloma pateikti pagal Priede Nr.1 pateiktas lenteles.

- PASLAUGŲ PRIDAVIMAS IR DOKUMENTACIJA

  - Suteikus Paslaugas Pirkėjui turi būti pateikta dokumentacija:

    - Matavimo priemonių metrologinės patikros sertifikatai arba kalibravimo liudijimai;

    - Matavimo priemonių neatitikties pažymos (nustačius Skaitiklio neatitiktį)

  - Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

  - Paslaugos laikomos perduotomis/priimtomis, jeigu jos užbaigtos, suformuotos ir priduota paslaugų atlikimo dokumentacija, nepastebėta defektų ir pasirašytas atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.

PARENGĖ

Elektros darbų grupės viršininkas		Vytautas Ptašinskas

SUDERINTA

Technikos direktorius				Kęstutis Kvedaravičius

Priedas Nr. 1

- Pasiūlymų formos

1.4 dalis. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonių paslaugos

| Eil. Nr. | Matavimo priemonė |  | Paslaugos pavadinimas | Tai matavimo priemonė, kuriai patikra atliekama eksploatavimo vietoje (pažymėta Taip) | Paslaugų kiekis |  |  |  |  | Patikros kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Metrologinės charakteristikos (tikslumo klasė, matavimų ribos, matavimo neapibrėžtis arba paklaida) |  |  | 2025 05-12 mėn. | 2026m. | 2027 m. | 2028 01-04 mėn. | Iš viso kiekis per 3 metus |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, slėgio keitikliu PMP41, temperatūros jutikliu TC15, siaurinantis įtaisas – vienturi tūta 85,177 mm. Tūta neišimama, apžiūra vietoje. (Pagrindinė katilo garo apskaita) | Δp_100 kPa, Δp_10 kPa, p_0...70 bar, t_0...600 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 2 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, slėgio keitikliu PMP41, temperatūros jutikliu TC15, siaurinantis įtaisas – flanšinė diafragma 101,18 mm. (Garo apskaita į turbiną ir avarinę liniją) | Δp_63 kPa, Δp_6,3 kPa, p_0...70 bar, t_0...600 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 3 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, slėgio keitikliu PMP41, temperatūros jutikliu TC15, siaurinantis įtaisas - flanšinė diafragma 30,59 mm. (Perkaitinto garo prieš RAĮ 45/3,6 bar į dearatorių apskaita) | Δp_63 kPa, Δp_6,3 kPa, p_0...70 bar, t_0...600 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 4 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, temperatūros jutikliu TR15, siaurinantis įtaisas - tūta ISA1932 40,70 mm. Tūta neišimama, apžiūrima vietoje. (Maitinančio vandens apskaita) | Δp_30 kPa, Δp_3 kPa, t_0...250 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 5 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, slėgio keitikliu PMP41, temperatūros jutikliu TC15, siaurinantis įtaisas - flanšinė diafragma 55,95 mm. (Garo apskaita nuo tarpinio turbinos nuėmimo) | Δp_63 kPa, Δp_6,3 kPa, p_0...10 bar, t_0...250 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 6 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais PMD75, slėgio keitikliu PMP41, temperatūros jutikliu TR 88, siaurinantis įtaisas - kamerinė diafragma 48,04 mm. (Dujų apskaita) | Δp_10 kPa, Δp_2,5 kPa, p_0...0,6 bar, t_(-10...+40) °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 7 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu ISOMAG, temperatūros jutikliais TR 88 (2vnt). (Kondensacinio ekonomizerio pagamintos šilumos apskaita) | q_0...420 m³/h, DN 200, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 8 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliais TR88 (2vnt). (Turbinos kondensatoriaus pagamintos šilumos apskaita) | q_0...950 m³/h, DN 400, t_0...100 °C | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 9 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu TR88. (Chemiškai valyto vandens į dearatorių apskaita) | q_0...25 m³/h, DN 65, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 10 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu TR88. (Kondensato apskaita iš kondensatoriaus) | q_0...25 m³/h, DN 65, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 11 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu TR88. (Valytas vanduo iš DKE į mazuto nugaudytoją) | q_0...15 m³/h, DN 50, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 12 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu TR88. (Chemiškai valytas vanduo į osmozę) | q_0...15 m³/h, DN 50, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 13 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu TR88. (Valytas vanduo iš DKE į kanalizaciją) | q_0...15 m³/h, DN 50, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 14 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais FKCT33, FKCT35, temperatūros jutikliais APTOPSW (2vnt), siaurinantis įtaisas - kamerinė diafragma 242,75 mm. (Termofikacinio vandens apskaita 1 linija) | Δp_100 kPa, Δp_8 kPa, t_0...150 °C | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 15 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliais APTOPSW (2vnt). (Termofikacinio vandens apskaita 2 linija) | q_0...1500 m³/h, DN 350, t_0...150 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 16 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su srauto matuokliu SITRANS FUE380, temperatūros jutikliu CT-GN1. (Chemiškai valytas vanduo į osmozę 2 linija (per baką) | q_0...25 m³/h, DN65, t_0...100 °C | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 17 | Kamerinė diafragma | DKN ±4,0 % | Patikra |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |  |  |
| 18 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais FKCW35, FKCW33, temperatūros jutikliais APTR-1 (2vnt), siaurinantis įtaisas - flanšinė diafragma 51,02 mm. (Pamaitinimo vandens apskaita) | Δp_63 kPa, Δp_4 kPa, t_0...200 °C, t_0...100 °C | Patikra |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |
| 19 | Srauto kompiuteris DPFC (Masstrol) su slėgio skirtumo keitikliu FKKV, temperatūros jutikliais APTR-1 (2vnt), siaurinantis įtaisas - flanšinė diafragma 210,52 mm. (K-2 vandens šilumos apskaita) | Δp_100 kPa, t_0...200 °C, t_0...100 °C | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 20 | Vandens šilumos apskaita Sonocal 3000 (mobili katilinė) | q_0...180 m³/h, DN 100 | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 21 | Vandens šilumos apskaita SKM-1-U2 (Alyčio katilinė) | q_0,9...90 m³/h, DN 80 | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 22 | Vandens kiekio apskaita SKS-3 (Alyčio katilinė) | q_0,015...1,5 m³/h, DN 20 | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |
| 23 | Vandens šilumos apskaita MULTICAL 803-UF su srauto jutikliu Ultraflow 54 (K-3, 4 katilai) | q_0...800 m³/h, DN 200 | Patikra |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |
| 24 | Vandens šilumos apskaita MULTICAL 803-UF su srauto jutikliu Ultraflow 54 (K-3, 4 ekonomaizeriai) | q_0...400 m³/h, DN 150 | Patikra |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |
| 25 | Vandens šilumos apskaita MULTICAL 803-UF su srauto jutikliu Ultraflow 54 (Oro pašildytuvo šilumos apskaita) | q_0...80 m³/h, DN 80 | Patikra |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 26 | Srauto kompiuteris ST-2 L11P4 su slėgio skirtumo keitikliais FKKCW22, FKKCW33, slėgio keitikliu PCE-28, temperatūros jutikliu CT-GN1, siaurinantis įtaisas - kamerinė diafragma 131,00 mm. (K-3, 4 dujų apskaita) | Δp_10 kPa, Δp_1,0 kPa, p_0...1,6 bar abs, t_(-30...+50) °C | Patikra |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  |
| 27 | Srauto kiekio indikatorius F110-P su sensoriumi OG-030-ASST-FEC-V Skysto kuro iš talpų SKT1, SKT2 į autotransportą apskaita | q_0...1000 l/min. DN80 | Kalibravimas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 28 | Srauto kiekio indikatorius F110-P su sensoriumi OG-H10-SSST-FAB-V (Skysto kuro į K-3 apskaita) | q_0...100 l/min. DN25 | Kalibravimas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 29 | Srauto kiekio indikatorius F110-P su sensoriumi OG-030-ASST-FEC-V (Skysto kuro į talpas SKT1, SKT2 apskaita) | q_0...1000 l/min. DN80 | Kalibravimas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 30 | Srauto kiekio indikatorius F110-P su sensoriumi OG-030-ASST-FEC-V Skysto kuro iš geležinkelio vagonų į talpas SKT1, SKT2 apskaita | q_0...1000 l/min. DN80 | Kalibravimas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 31 | Srauto kiekio indikatorius F110-P su sensoriumi OG-H10-SSST-FAB-V (Skysto kuro į K-7 apskaita) | q_0...100 l/min. DN40 | Kalibravimas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 32 | Srauto matuolis Sitrans FM MAG6000 su jutikliu FM MAG 3100 HT (Vandens srautas per katilą K-3, K-4) | q_0...1000 m³/h, DN200 | Kalibravimas |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur be 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21%, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra šios pirkimo dalies pasiūlymo kaina vertinimui Eur su 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |