## Bendrieji reikalavimai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ III
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybei:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES) arba Direktyvą 98/79/EB (IVDD), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
1.3. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama prekių naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis.
1.5. Prekių (išskyrus reagentus, laboratorines priemones, serumus tiekiamus pagal slenkantį grafiką) pristatymo momentu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai ir sutapti su nurodytuoju prekių aprašyme ar pakuotėje. Mikrobiologinėms terpėms taikomas ne trumpesnis nei 1 mėnesio galiojimo terminas. Aukščiau nurodyti prekių galiojimo terminai taikomi visoms prekėms, išskyrus atvejus, kuomet konkrečios pirkimo objekto dalies Techniniuose reikalavimuose nurodyta kitaip.
1.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs prekių aprašymai (katalogai/ bukletai/brošiūros/instrukcijos ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.Techninėje specifikacijoje nurodomas aprašymo ir/ar katalogo pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1.7. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos saugos duomenų lapų skaitmeninės dokumentų kopijos (taikoma tik siūlant chemines, nuodingas medžiagas), patvirtinančios, kad siūlomos cheminės medžiagos yra saugios.
2. Įrangos kokybė (taikoma jeigu nuomojama / panaudos būdu gaunama Įranga):
2.1. Įrangos kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
2.2. Įranga turi būti pažymėta CE. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES) arba Direktyvą 98/79/EB (IVDD), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai: - jeigu siūlomi reagentai yra to paties gamintojo kaip analizatorius, būtina pateikti dokumentus (įrangos instrukcija ir/arba reagentų gamintojo aiškinamasis raštas ir/arba reagentų informacinis lapelis), įrodančius, kad siūlomus reagentus galima naudoti su Pirkėjo naudojama arba Tiekėjo siūloma medicinine įranga (taikoma 7-10 pirkimo objekto dalims). - jeigu konkrečiam analizatoriui siūlomi reagentai, pagaminti kito, negu analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti gamintojo adaptacijos protokolą, ar kitą lygiavertį dokumentą, konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinantį patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi analizatoriai atitinka techninėje specifikacijoje analizatoriams nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).

## 1-2 PD reagentai laboratorijai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ III
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Antgaliai automatinėms pipetėms 100-1000 µl | vnt. | 33000 | Ependorf, Gilson tipas. | 21 | [5 empty] | 500
2 | Metileno mėlio tirpalas | ml | 3250 | Talpa ne <100 ml ir ne > 250 ml. | 5 | [5 empty] | 500

## 3-5 PD testai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ III
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | Kombinuoti testai antigenų nustatymui
| SARS-CoV-2/Flu A+B/RSV kombinuotas antigenų nustatymas | vnt | 15000 | Testas atliekamas ėminyje iš nosiaryklės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. Siūlomi greitieji imunochromatografiniai testai skirti nustatyti SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B, RSV virusų Ag (antigenus) nosiaryklės tepinėlio mėginyje, visų patogenų nustatymą atliekant vienoje testo kasetėje/plokštelėje diferencijuojant paminėtus virusus. Kiekvienas testas supakuotas individualiai, dėžutėje iki 30 vienetų. Imunochromatografinis metodas, lyginant su PGR metodo rezultatais: -SARS-CoV-2 jautrumas >98%, specifiškumas >99,70%; Influenzae A jautrumas >98%, specifiškumas >99,70%; Influnezae B jautrumas >98%, specifiškumas >99,70%; RSV jautrumas >97%, specifiškumas >99,50%. Testo rezultatas gaunamas per 15 min, bet ne ilgiau kaip 20 min. Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 15 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | 5 | [5 empty] | 29767.5
4 | Kombinuoti testai antigenų nustatymui su mikoplazma
| SARS-CoV-2/Flu A+B/RSV/Adenovirus pneumonia/ Mycoplasma pneumonae kombinuotas antigenų nustatymas | vnt | 15000 | Testas atliekamas ėminyje iš nosiaryklės.Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. Siūlomi greitieji imunochromatografiniai testai skirti nustatyti SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B virusų, RSV, Adenovirus pneumonia, mycoplasma pneumoniae Ag (antigenus) nosiaryklės tepinėlio mėginyje, visų patogenų nustatymą atliekant vienoje testo kasetėje/plokštelėje diferencijuojant visus paminėtus virusus. Kiekvienas testas supakuotas individualiai, dėžutėje iki 30 vienetų. Imunochromatografinis metodas, lyginant su PGR metodo rezultatais: -SARS-CoV-2 jautrumas >97,60%, specifiškumas >99%; Influenzae A jautrumas >97%, specifiškumas >99,30%; Influnezae B jautrumas >94,50%, specifiškumas >99,30%; RSV jautrumas >94,80%, specifiškumas >98,30%; Adeno pneumoniae jautrumas >96,70%, specifiškumas >98,40%; Mycopasma pneumoniae jautrumas >92,80%, specifiškumas >97%. Testo rezultatas gaunamas per 15 min, bet ne ilgiau kaip 20 min. Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 15 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | 5 | [5 empty] | 48510
5 | Testai mikoplazma antigenų nustatymui
| Mycoplasma pneumonaie antigeno nustatymas | vnt | 6000 | Testas atliekamas ėminyje iš ryklės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. Kiekvienas testas supakuotas individualiai, dėžutėje iki 30 vienetų. Imunochromatografinis metodas, lyginant su PGR metodo rezultatais: Mycopasma pneumoniae jautrumas >94,20%, specifiškumas >97,60%. Testo rezultatas gaunamas per 15 min, bet ne ilgiau kaip 20 min. Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 15 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | 5 | [5 empty] | 18270

## 6 PD Išorinė kontrolė
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ III
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6 | Išorinė kokybės vertinimo programa Terapinis vaistų monitoringas (vankomicinas, gentamicinas) | pakuotė kontrolei | 6 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose | 21 | [5 empty] | 1052.7

## 7-9 PD analizatoriai su nuoma
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ III
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
7 pirkimo dalis. SuPAR baltymo koncentracijai nustatyti skirtas analizatoriaus (1 vnt.) nuoma (panauda) ir reagentai bei papildomos priemonės darbui su juo
Reikalavimai analizatoriui
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Skirtas kiekybiškai nustatyti SuPAR baltymo koncentraciją paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POCT - point of care testing)
3. | Validuotos pacientų skirstymo pagal būklės sunkumą reikšmės skubiojoje medicinoje | Būtina
4. | Matavimo principas | Tyrimas atliekamas imunofluorescenciniu ar lygiaverčiu metodu
5. | Mėginio ištyrimo trukmė | ne daugiau kaip 20 min.
6. | Matavimo ribos | ne siauresnės negu nuo 1 iki 15 ng/ml
7. | Ėminio tipas | Tyrimui naudojamas veninis kraujas (plazma)
8. | Tyrimui atlikti naudojamos individualiai supakuotos tyrimo kasetės | Būtina
9. | Integruotas mėginių brūkšninių kodų skaitytuvas mėginių identifikavimui | Būtina
10. | Galimybė tyrimo duomenis papildomai kaupti arba duomenis eksportuoti per USB laikmeną | Būtina
11. | Analizatoriuje integruotas laikmatis tyrimo trukmės sekimui arba lygiavertė priemonė tyrimo trukmei įvertinti | Būtina
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kiekybinis suPAR baltymo tyrimas | 1000 |  |  |  | 5
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 24 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 7 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM: | [10 empty] | 25200
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Tyrimui atlikti naudojamos individualiai supakuotos tyrimo kasetės.
3. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne vėliau kaip 2024 m.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
8 pirkimo dalis. Kombinuotas baltymo A (MxA) ir C-reaktyvaus baltymo tyrimų sistemos analizatorius (1 vnt.) nuoma (panauda) ir reagentai bei papildomos priemonės darbui su juo
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  |  | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1. | Analizatorius – 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas.
2. | Analizatoriaus paskirtis | Skirtas nustatyti kombinuotą, atsparumu miksovirusams pasižyminčio baltymo A (MxA) ir C-reaktyvaus baltymo koncentracijas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POCT - point of care testing)
3. | Kiekybinis tyrimas. | Būtina
4. | Matuojami parametrai | CRB (mg/l), MxA (ng/ml)
5. | Mėginio ištyrimo trukmė po įnešimo | ne daugiau kaip 15 min.
6. | Tyrimo atlikimo metodas | Imunofluorescenciniu arba lygiaverčiu metodu
7. | Ėminių tipai | Kapiliarinis, veninis kraujas
8. | Mėginio tūris | ne daugiau kaip 20 µl kapiliariniam kraujui, ne daugiau kaip 150 µl veniniam kraujui
9. | Turi turėti integruotą arba išorinį mėginių brūkšninių kodų skaitytuvą mėginių identifikavimui | Būtina
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Reagentai matuojamiems parametrams: kombinuotas atsparumu miksovirusams pasižyminčio baltymo A (MxA) ir C-reaktyvaus baltymo tyrimas | 3000 |  |  |  | 5
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Analizatoriaus 12 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 8 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM: | [10 empty] | 31920
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Tyrimui atlikti naudojamos individualiai supakuotos tyrimo kasetės.
3. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne vėliau kaip 2024 m.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
9 pirkimo dalis. CRB tyrimų analizatoriaus (1 vnt.) nuoma (panauda) ir reagentai bei papildomos priemonės darbui su juo
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatorius, paskirtis | Portatyvus pilnai automatinis arba pusiau automatinis C-reaktyvaus baltymo analizatorius kiekybiniam CRB tyrimui su brūkšninių kodų skaitytuvu (paciento ir opertatoriaus ID įvedimui)
3. | Mėginys | Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio ir veninio kraujo su EDTA, serumo ir plazmos.
4 | Tyrimui atlikti pakankamas mėginio tūris | ≤ 20 µl
5 | Matavimo metodas | Fotometrinis, imunoturbidimetrinis, turbidimetrinis arba lygiavertis.
6 | CRB matavimo ribos, CV | Matavimo ribos (kraujas) ne siauresnės negu 5 - 200 mg/l; bendras CV ≤ 10%
7 | Prietaisas automatiškai kompensuoja hematokritą (HCT) ne siauresnėse kaip 20-60% ribose. | Būtina
8 | Tyrimo trukmė | ≤ 4 min.
9 | Kokybės kontrolės programa | Kokybės kontrolei nepatekus į nustatytas ribas, operatoriaus darbas neleidžiamas arba analizatoriuje integruota automatine perspėjimo funkcija, įspėjanti operatorių apie neatliktą kokybės kontrolę
10 | Kalibracijos, jei tokios reikalingos, automatinės. | Būtina
11 | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos dvikrypčiu ryšiu | Būtina
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 30 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Tiriamoji analitė: CRB | 22000 |  |  |  | 5
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Analizatoriaus 30 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 9 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM: | [10 empty] | 37800
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai.
2. Kontrolinės medžiagos – ne mažiau kaip dviejų skirtingų reikšmių, paruoštos naudoti.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
4. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne vėliau kaip 2022 m.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

## 10 PD analiz su nuoma A57
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
10 pirkimo dalis. Reagentai skirti ketonų nustatymui matuokliu On Call GK Dual arba tiekėjo siūlomam alternatyviam matuokliui
Reikalavimai alternatyviam matuokliui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų matuoklį tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka On Call GK Dual. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones skirtas darbui su įstaigos naudojamu matuokliu On Call GK Dual, alternatyvaus matuoklio siūlyti ir šio siūlomo matuoklio techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  |  | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Ketonų koncentracijos nustatymas kraujyje
3. | Matavimo ribos | Β-ketonas ne mažiau 0,0-8,0 mmol / l
4. | Mažiausias mėginio kiekis: | <=1,2 μL
5. | Tyrimo atlikimo laikas | <=10 S
6. | Mėginio tipas | kapiliarinis, veninis kraujas
7. | Baterijos veikimo laikas | Ne < 3000 testų
8. | Atmintis | Iki 450 įrašų su data ir laiku
9. | Automatinis išsijungimas 2 minutes po paskutinio veiksmo arba po juostelės pašalinimo | Būtinas
10. | Hematokrito diapazonas | 20-60 %
Tyrimai / Reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 30 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Reagentai ketonų koncentracijos nustatymui | 500 |  |  |  | 5
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Analizatoriaus 30 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 10 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM: | [10 empty] | 367.5
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai.
2. Kontrolinės medžiagos – ne mažiau kaip dviejų skirtingų reikšmių.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) matuokliui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
4. Jei tiekėjas alternatyvų matuollį perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 6 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
5. Siūlomas alternatyvus matuoklis turi būti pagamintas ne vėliau kaip 2024 m.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

## 11-15 PD mikrobiolog
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 | Greitas Legionella pneumophila ir Streptococcus pneumoniae antigeno šlapime ir cerebrospinaliniame skystyje nustatymo rinkinys | vnt. (tyrimų skaičius) | 1320 | 1. Rinkinys skirtas kokybiniam S. pneumoniae ir L. pneumophila antigenų aptikimui pacientų šlapimo ėminiuose ir S. pneumoniae antigeno aptikimui cerebrospinalinio skysčio ėminiuose imunochromatografiniu metodu; 2. S. pneumoniae ir L. pneumophila antigenų nustatymo tyrimas atliekamas arba su viena juostele/plokštele (1320 vnt.) arba su dviem atskiromis S. pneumoniae ir L. pneumophila antigenų nustatymui skirtomis juostelėmis/plokštelėmis (1320+1320 vnt.); 3. Tyrimas atliekamas ne ilgiau nei per 30 min.; 4. Į rinkinį įeina teigiama ir neigiama S. pneumoniae ir L. pneumophila kontrolės; 5. S. pneumoniae testo klinikinis jautrumas šlapimo ėminiuose (nustatytas teigiamas S.pneumoniae Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems S. pneumoniae bakterija buvo išskirta kraujo ar kitų sterilių kūno skysčių pasėliuose) ne mažiau nei 85 proc. ir klinikinis specifiškumas (nustatytas neigiamas S.pneumoniae Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems kraujo ar kitų sterilių kūno skysčių pasėliai buvo neigiami) ne mažiau nei 99 proc.; 6. S. pneumoniae testo klinikinis jautrumas cerebrospinaliniame skystyje (nustatytas teigiamas S.pneumoniae Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems S. pneumoniae bakterija buvo išskirta cerebrospinaliniame skystyje) ne mažiau nei 100 proc. ir klinikinis specifiškumas (nustatytas neigiamas S.pneumoniae Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems cerebrospinalinio skysčio pasėliai buvo neigiami) ne mažiau nei 98 proc.; 7. L. pneumophila klinikinis jautrumas (nustatytas teigiamas L. pneumophila Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems legioneliozė buvo patvirtinta pagal ECDC ar kitus kriterijus) ne mažiau nei 85 proc. ir klinikinis specifiškumas (nustatytas neigiamas L. pneumophila Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems nebuvo legioneliozės) ne mažiau nei 99 proc. | 5 | [5 empty] | 38808
12 | Rūgščiai atsparių bakterijų dažymo rinkinys | Rinkinys | 6 | 1. Rinkinys skirtas rūgščiai atsparių bakterijų dažymui šaltuoju būdu (Cylio-Nilseno ar Kinyoun); 2. Rinkinį sudaro: 2.1. 240-250 ml talpa su fiksuojančiu tirpalu, 2.2. 240-250 ml talpa su fuksino tirpalu, 2.3. 240-250 ml talpa su blankintojo tirpalu, 2.4. 240-250 ml talpa su metileno mėlio tirpalu. | 5 | [5 empty] | 504
13 | Chromogeninis Candida agaras | vnt. | 1100 | 1. Selektyvi chromogeninė terpė, skirta kokybiniam Candida rūšių aptikimui ir preliminariam identifikavimui iš klinikinių ėminių; 2. Lėkštelėje; 3. Pagal Candida kolonijų spalvą galima preliminariai identifikuoti C. albicans, C. krusei, C. tropicalis, C.parapsilosis ir C.glabrata; 4.Vertinimas inkubuojant lėkšteles 35-37°C temperatūroje po 20-48 val.; 5. Pakuotėje 10-20 vnt. | 5 | [5 empty] | 1260
14 | Nitrocefino diskas | vnt. | 650 | 1. Skirti greitam Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae, Enterococcus spp. beta laktamazių gamybos aptikimui; 2. Diskai impregnuoti nitrocefinu; 3. Testo rezultato įvertinamas atliekamas per 5 – 60 min. 4. Pakuotėje ne daugiau nei 50 diskų. | 5 | [5 empty] | 420
15 | GreitasStaphylococcusspp. PBP2' baltymų nustatymo iš kultūros rinkinys | vnt. (tyrimų skaičius) | 150 | 1. Latekso agliutinacijos reakcija; 2. Pilnas rinkinys: 2.1. latekso reagentai, 2.2. ekstrakcinis fermentas, 2.3. kontrolė, 2.4. plokštelės, 3. Testas greitas, atliekamas ne ilgiau nei per 30 min. | 5 | [5 empty] | 630

## 16-22 PD patologija
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
16 | Giemsa | l | 3 | Histologinių mikropreparatų gamyba. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. Dažymas – pirmuonys ir kai kurie mikroorganizmai. Sudėtis: Azur-Eozin-Metilen. Gali būti metanolio pėdsakų. Siūlyti tik stabilų reagentą. | 5 | [5 empty] | 150
17 | GROCOTT - GOMORI rinkinys | vnt. | 3 | Dažų / tirpalų rinkinys su VISAIS komponentais reakcijai atlikti. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. | 5 | [5 empty] | 500
18 | Indas užspaudžiamu dangteliu | vnt. | 300 | Operacinės medžiagos transportavimui. Plastikas atsparus formalinui. Talpa – 0,5 l. Aukštis iki 8 cm imtinai, skersmuo iki 11 cm imtinai. Skiriamieji ženklai – pavojinga biologinė medžiaga. | 5 | [5 empty] | 283.5
19 | Indas užspaudžiamu dangteliu | vnt. | 200 | Operacinės medžiagos transportavimui. Plastikas atsparus formalinui. Talpa – 1,0 l. Aukštis iki 12 cm imtinai, skersmuo iki 11 cm imtinai. Skiriamieji ženklai – pavojinga biologinė medžiaga. | 5 | [5 empty] | 231
20 | Indas su rankena ir sandariu dangteliu - kibirėlis | vnt. | 40 | Operacinės medžiagos transportavimui. Plastikas atsparus formalinui. Talpa su rankena – nuo 2,0 iki 3,0 l. Aukštis iki 18 cm imtinai, skersmuo iki 22 cm imtinai. Skiriamieji ženklai – pavojinga biologinė medžiaga. | 5 | [5 empty] | 126
21 | Indas su rankena ir sandariu dangteliu - kibirėlis | vnt. | 40 | Operacinės medžiagos transportavimui. Plastikas atsparus formalinui. Talpa su rankena – nuo 4,0 iki 5,0 l. Aukštis iki 24 cm imtinai, skersmuo iki 22 cm imtinai. Skiriamieji ženklai – pavojinga biologinė medžiaga. | 5 | [5 empty] | 189
22 | Dažymo indas (vertikalus) | vnt. | 44 | Stiklinis (vertikalus) indas su stikliniu dangteliu. Indo šonuose „grioveliai“ nuo 10 iki 16 objektinių stiklelių vertikaliam sustatymui. Nesiūlyti indo apvaliu pagrindu. Talpos tūris nuo 70 iki 100 ml. Indas turi būti tinkamas mikropreparatų gamybos procesui Patologijos skyriuje. | 21 | [5 empty] | 1300