| Oftalmologinio mikroskopo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti informacija (anglų kalba) Dokumentuose turi būti pažymėti įrangos konkretūs techniniai parametrai, reikalaujami techninėje specifikacijoje – parametro Eil. Nr. |
|  | Paskirtis | Skirtas akių operacijoms |  |  |
|  | Reikalavimai stovui | 1. Mobilus, grindinis; 2. Su stabdžiais, fiksuojančiais mikroskopą darbinėje padėtyje. |  |  |
|  | Valdymo ir kontrolės sąsaja | Prisilietimu valdomas grafinis ekranas |  |  |
|  | Mikroskopo režimų išsaugojimas | Galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje ne mažiau 5 chirurgų ar procedūrų nustatymų: pradinį didinimą, varikliukų greičius, koja valdomos kontrolinės panelės bei rankenų valdymo konfigūraciją. |  |  |
|  | Valdymo perjungimas | Galimybė perjungti mikroskopą į rankinį (mechaninį) valdymą, funkcinių sutrikimų atveju |  |  |
|  | Valdymas | Mikroskopo funkcijos turi būti valdomos belaidžio kojinio jungiklio (su kartu komplektuojamu laidu gedimo atvejui) bei rankenų pagalba |  |  |
|  | Maksimalus pasiekiamas atstumas | Ne mažiau kaip 125 cm (nuo stovo iki objektyvo) |  |  |
|  | Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopo pakėlimo kampas | Į priekį ne mažiau nei +90 laipsnių; Atgal ne mažiau nei -15 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopas | Apochromatiškai koreguota optikos sistema |  |  |
|  | Motorizuota didinimo sistema su apochromatine optika | 1. Didinimo sritis ne mažiau kaip 1:4 |  |  |
|  | Motorizuota fokusavimo sritis | Ne mažiau kaip 50 mm |  |  |
|  | Mikroskopo bendras didinimas | Keičiamas ne mažesniame intervale kaip nuo 3,6x iki 13,6x |  |  |
|  | Keičiamo kampo, lankstomas aukštyn, žemyn, binokuliarinis vamzdis | Ne mažiau kaip intervale 0 ÷ 180° |  |  |
|  | Okuliarai chirurgui | 10x ± 0,5x |  |  |
|  | Objektyvo lęšis (f) | 200 ± 5mm |  |  |
|  | XY koordinačių valdymo blokas | Judėjimo ribos ne mažiau kaip 60mm x 60mm |  |  |
|  | „Anuliavimo“ mygtukas | X-Y ir fokuso automatiniam grąžinimui į pradinę padėtį |  |  |
|  | Akių dugno reflekso sustiprinimo sistema | Integruota raudono akių dugno reflekso sustiprinimo sistema. |  |  |
|  | Reikalavimai šviesos šaltiniui | 1. Pritaikytas oftalmologinėms operacijoms; 2. Šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė; |  |  |
|  | Filtrai | 1. Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui; 2. Integruotas UV filtras. |  |  |
|  | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas | Kojiniu pedalu ir rankenose integruotų valdymo elementų pagalba |  |  |
|  | Video kamera | 1. Integruota; 2. Ne blogesnė nei HD skiriamosios gebos |  |  |
| 26. | Ekranas | 1. Prisilietimui jautrus; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau kaip 45 cm; 4. Tinkamas naudoti steriliomis sąlygomis |  |  |
|  | Informacijos laikmenos | Integruotas ne mažiau kaip 1 TB kietasis diskas |  |  |
|  | Montavimas | Ant reguliuojamos padėties alkūnės ant mikroskopo stovo |  |  |
|  | Kojinio valdymo įrenginys | Belaidis kojinio valdymo įrenginys |  |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |