Pirkimo sąlygų priedas Nr.1

| Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas |  |
| --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |
| „TERAPINIAI PRIETAISAI (NR. 9992, 9993, 9995)“ |  |
| 2025- - |  |
| Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| 1.Tiekėjo patvirtinimai: |  |
| 1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). |  |
| 1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |
| 1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys. |  |
| 2. Bendrieji reikalavimai: 2.1. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą. 2.2. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinės, naudotos ir/arba atnaujintos (remarketing) prekės. Prekės pagaminimo data turi būti ne ankstesnė kaip 12 mėn. iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos. 2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė. 2.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 2.5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją. 2.6. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. 2.7. Kartu su pristatomomis prekėmis turi būti pateikiama dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis: prekės naudojimo ir priežiūros instrukcija; valymo, dezinfekavimo dokumentai.. 2.8. Prekėms turi būti suteikiama garantija: ≥ 24 mėn. 3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai: |

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Pirkimo dalis: Kombinuotos ultragarso ir šalčio - šilumos terapijos prietaisas |  |  |  |
| 1. | Ultragarso, šalčio ir šilumos terapijos viename prietaise ir atliekamos tuo pačiu aplikatoriumi | Būtina |  |
| 2. | Darbo režimai | 1.Tik ultragarsas 2.Tik šalčio ir šilumos 3.Kombinuotas - ultragarsas su šalčiu ir šiluma |  |
| 3. | Multidažninis ultragarso terapijos aplikatorius | 1MHz±5% ir 3MHz ±5% |  |
| 4. | Ultragarso galia | Ne siauresnėse kaip 0,1-3 W/cm2 ribose |  |
| 5. | Ultragarso darbo režimai | Pastovus, impulsinis, specialus režimas kai keičiasi veikimo dažnis iš 1MHz į 3 MHz ir atvirkščiai |  |
| 6. | Šalčio-šilumos veikimo režimai, ne mažiau kaip: | Nustatytos temperatūros (fiksuotas); kontrasto terapija; terminis šokas |  |
| 7. | Šilumos terapijos temperatūros diapazonas | Ne siauresnėse kaip nuo +30ºC iki +42ºC |  |
| 8. | Šalčio terapijos temperatūros diapazonas | Ne siauresnėse kaip nuo -2ºC iki +15ºC |  |
| 9 | Apsaugos klasė | Ne mažesnė nei I pagal LST EN 60601-1 Elektrinė medicinos įranga arba lygiavertį |  |
| 10 | Maitinimo šaltinis | 100-240 V, 220 V - 50 Hz/60 Hz |  |
| 11 | Komplektacija: | 1.Specialus vežimėlis prietaisui su vieta aplikatoriui laikyti kai jis nenaudojamas 2.Specialus prie vežimėlio tvirtinamas priedas aplikatoriaus pozicionavimui terapijos metu |  |

1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Mato vnt. kiekis | Prekės gamintojo pavadinimas, šalis prekės modelis, kodas (jei taikoma) | PVM tarifas (proc.) | Pasiūlymo kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kombinuotos ultragarso ir šalčio – šilumos terapijos prietaisas | Vnt. | 1 |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas: |  |  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Pirkimo dalis: Elektrostimuliacijos ir masažo sistema |  |  |  |
| 1. | Komplektacija: | Sukomplektuotas pilnam veikimui: 1. valdymo prietaisas, 2. stimuliacinis čiužinys, integruota ≥ 12 kanalų elektroterapijos elektrodų porų 3. kojų pakėlimo kubas 4. talpa vandeniui su purškimo funkcija kilimėliui drėkinti; 5. vėžimėlis valdymo prietaisui; 6. nuotolinio valdymo pultas pacientui; |  |
| 2. | Valdymo prietaisas | 1. valdymo prietaiso ekranas jautrus lietimui; 2. ekrano įstrižainė ≥ 15 cm 3. Įranga sumontuota ant vėžimėlio |  |
| 3. | Nuskausminimo programos | 1. raumenų terapijos; 2. giluminio masažo; 3. vartotojo sukurtos ir išsaugotos individualios programos;. |  |
| 4. | Reikalavimai nuskausminimo programoms | 1. aukšto dažnio TENS; 2. žemo dažnio TENS; 3. kombinuota stimuliacija pagal HAN; |  |
| 5. | Raumenų terapija: | 1. hipertoninių raumenų skaidulų relaksacija; 2. toninių (lėtųjų arba posturalinių raumenų stimuliacija); 3. fazinių ( greitųjų skaidulų) raumenų stimuliacija; 4. kombinuota toninė ir fazinė stimuliacija; |  |
| 6. | Giluminio nugaros masažo srovės ( imituojančios rankų masažo būdus); | Būtina |  |
| 7. | Sistemos adaptavimas pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę; | Būtina |  |
| 8. | Indikacijų meniu | Būtina |  |
| 9. | Skausmo tendencijos piktograma; | Būtina |  |
| 10. | Stimuliacinis čiužinys | 1. Reguliuojamas kilimėlio poveikio laukas pagal paciento kūno apimtis; 2. Reguliuojama kilimėlio temperatūra ne siauresnėse nei 20 – 40 °C ribose šildymo reguliavimo žingsnis ne daugiau kaip 5°C; |  |
| 11. | Paciento duomenų įvedimas ir išsaugojimas | Būtina |  |

2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Mato vnt. kiekis | Prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelis, kodas (jei taikoma) | PVM tarifas (proc.) | Pasiūlymo kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Elektrostimuliacijos ir masažo sistema | Vnt. | 1 |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas: |  |  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Pirkimo dalis: Impulsinių srovių terapijos aparatas su vakuuminiu moduliu |  |  |  |
| 1. | Konstrukcija | Sudarytas iš elektroterapijos modulio ir vakuumo modulio |  |
| 2. | Nepriklausomų kanalų skaičius | ≥ 2 |  |
| 3. | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus, ne mažesnės kaip 7'' įstrižainės |  |
| 4. | Generuojamos žemo ir vidutinio dažnio terapinės elektros srovės | Būtina |  |
| 4.1 | Interferencinė srovė (IF), naudojant moduliuotos amplitudės signalus | 1) Moduliacijos dažnis pastovus arba tolygiai kintantis intervale ne mažiau kaip 1-250 Hz, 2) Nešančio dažnio pasirinkimas ne blogiau kaip 2, 4, 5, 8 ar 10 kHz |  |
| 4.2. | Galvaninė srovė (G) | 1) Pastovi, 2) Su pertrūkiais, dažnis ne blogiau kaip intervale 1-15 Hz |  |
| 4.3 | Srovė raumenų elektrostimuliacijai (EMS) | 1) Moduliacijos dažnis ne blogiau kaip 20 - 250 Hz, 2) Maksimalios amplitudės impulso trukmė ne blogiau kaip 0-30 sek |  |
| 4.4 | KOTZ srovė | 1) Moduliacijos dažnis 2,5 kHz, 2) Maksimalios amplitudės impulso trukmė ne blogiau kaip 0-30 sek. |  |
| 4.5 | Didelio voltažo srovė (HV) | Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 0,5 – 200 Hz |  |
| 4.6. | TENS srovė | Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 0,5 – 250 Hz |  |
| 4.7 | Mikro srovė (MCR) | Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 0,2 – 400 Hz |  |
| 4.8 | Faradinė srovė | Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 20 – 250 Hz |  |
| 4.9 | Diadinaminė srovė | 50 arba 100 Hz |  |
| 4.10 | Traebert srovė | 142 ±1 Hz |  |
| 4.11 | Diagnostinės srovės I/T kreivei ir akomodacijos koeficiento (AQ) skaičiavimas | Būtina |  |
| 4.12 | Pastovios srovės (CC) ir pastovios įtampos (CV) rėžimai | Būtina |  |
| 4.13 | Pikinė srovės amplitudė | 600 mA ± 15% |  |
| 5. | Gydymo programų pasirinkimas su galimybė jas modifikuoti | ≥ 25 programų |  |
| 6. | Tipinių patologijų pasirinkimas: | ≥ 20 patologijų |  |
| 7. | Gydomos kūno vietos pasirinkimas grafiniame vaizde | Būtinas |  |
| 8. | Nuosekliai vykdomų terapijos sekų kūrimas | ≥2 terapijos sekoje |  |
| 9. | Procedūros laikmatis | Ne blogiau kaip 1 – 60 min |  |
| 10. | Įsimenamų vartotojo programų skaičius | ≥120 |  |
| 11. | Vakuuminis modulis: |  |  |
| 11.1 | Vakuumo dydis elektroduose | 0 – 100 mmHg ±30% |  |
| 11.2 | Vakuumo dydis elektroduose | Būtina |  |
| 11.3 | Ežektorinis vakuumo sudarymo būdas | Būtina |  |
| 12. | Priedai | 1) Elektrodų kabelis – 2 vnt. 2) Guminiai elektrodai – 4vnt. 3) Elektrodų kempinėlės – 4vnt. 4) Vakuuminiai elektrodai Ø 80 mm – 4vnt. 5) Vakuuminių elektrodų kempinėlės – 4vnt. |  |

3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Mato vnt. kiekis | Prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelis, kodas (jei taikoma) | PVM tarifas (proc.) | Pasiūlymo kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Impulsinių srovių terapijos aparatas su vakuuminiu moduliu | Vnt. | 2 |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas: |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus**? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subrangovai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

________________________________________	_____________________	_____________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas )	(vardas pavardė)			(parašas)