TSD-182, VPP-788

Gyvybinių funkcijų monitoriaus techninė specifikacija (kiekis 4 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Mobilus paciento gyvybinių funkcijų monitorius, pritaikytas visų amžiaus grupių ligoniams: naujagimiams, vaikams, suaugusiesiems |  |
| 2. | Monitoriaus pritaikymas transportavimui | - Pritaikytas pernešimui (korpusas su rankena), svoris ne daugiau kaip 4,5 kg (įskaitant vidinį akumuliatorių); - Pritaikytas pervežimui – tvirtinamas prie komplektuojamo specialaus stovo su ratukais. |  |
| 3. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - 230V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius): - Ličio jonų arba lygiavertis; - Akumuliatorius įkraunamas; - Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 4 val. |  |
| 4. | Aušinimas | Pasyvus (be aušinimo ventiliatorių) |  |
| 5. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvotas; - Ekrano dydis ≥ 19 cm (≥ 7,5 colių); - Raiška ne mažesnė negu 800 × 600 taškų; - Sensorinis, lietimui jautrus ekranas. |  |
| 6. | Vaizduojamų kreivių skaičius ekrane | Didžiausias vaizduojamų kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 3 kreivės |  |
| 7. | Stebimi (monitoruojami) parametrai | - Elektrokardiograma (EKG); - Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2); - Neinvazinis kraujospūdis (NIBP); - Kvėpavimo dažnis; - Temperatūra. |  |
| 8. | Reikalavimai stebimų (monitoruojamų) parametrų kanalams: |  |  |
| 8.1. | EKG | - EKG derivacijos: I, II, III; - Širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimo ribos ne siauresnės negu 30–250 k/min. |  |
| 8.2. | SpO2 | - SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis negu 10–100%; - Matavimo paklaida: ≤ ± 3% arba ≤ ± 2 Arms (diapazone 70–100%). |  |
| 8.3. | NIBP | - Matavimo metodas: oscilometrinis arba lygiavertis; - Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės negu 15–255 mmHg; - Darbo režimai: rankinis, automatinis (arba intervalinis). |  |
| 8.4. | Kvėpavimo dažnis | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4–100 k/min. |  |
| 8.5. | Temperatūra | - Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0–45 °C; - Temperatūros matavimo žingsnis ne didesnis kaip 0,1 °C. |  |
| 9. | Parametrų įrašymo atminties trukmė | Stebimų (monitoruojamų) parametrų įrašymo atminties trukmė ne mažesnė negu 48 val. arba ne mažiau kaip 3500 matavimų |  |
| 10. | Pavojaus signalai (aliarmai) | Garsiniai ir vizualiniai |  |
| 11. | Monitoriuje integruoti indikatoriai | - Įkrovimo indikatorius; - Aliarmų indikatorius; - Baterijos išsikrovimo indikatorius. |  |
| 12. | Komplektacija (kartu su monitoriumi pateikiami priedai): |  |  |
| 12.1. | EKG laidas | 1 komplektas (su priedais pritaikytais naujagimiams, vaikams ir suaugusiems – po 1 vnt.) |  |
| 12.2. | SpO2 daviklis | Daugkartinių pirštinių daviklių komplektas: naujagimiams, vaikams ir suaugusiems – po 1 vnt. kiekvieno |  |
| 12.3. | Žarnelė su manžetėmis neinvaziniam AKS (NIBP) matuoti | - Žarnelės pritaikytos įvairaus amžiaus grupių (naujagimių, kūdikių, vaikų, suaugusiųjų) neinvazinio AKS matavimo manžečių prijungimui; - 1 komplektas manžečių (su priedais pritaikytais naujagimiams, vaikams ir suaugusiems – po 1 vnt. kiekvieno); - Manžetės prijungimo žarnelės ilgis ≥ 3 m. |  |
| 12.4. | Temperatūros matavimo daviklis | Daugkartinio naudojimo odos temperatūros matavimo daviklis, pritaikytas naujagimiams – 1 vnt. |  |
| 12.5. | Mobilus stovas arba vežimėlis monitoriui su specialia vieta priedams laikyti arba stalčiumi monitoriaus priedams sudėti | 1 vnt. |  |
| 13. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 14. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 19. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.