TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Elastinis bintas:

- pagamintas iš medvilnės ar lygiavertės medžiagos ir latekso ar lygiavertės tamprumą suteikiančios medžiagos;

- lygiais, neyrančiais kraštais;

- elastingumas ne mažiau 170%;

- dydis: 90 mm ± 10 mm x 3,5 – 5 m​.

Orientacinis poreikis: 1 500 vnt.

- Gelis ultragarso aparatams:

- išoriniam naudojimui;

- plastikinėje ar lygiavertėje talpoje 250-300 ml.

Orientacinis poreikis: 15 000 flak.

- Įdėklai, sugeriantys šlapimą:

- pagaminti iš neaustinio pluošto;

- su apsauginiais krašteliais;

- su lipdukais, leidžiančiais pritvirtinti įdėklą keletą kartų;

- pateikti patvirtinančius dokumentus apie sugėrimo kiekį;

- įpakuoti po  ≥ 10 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Minimalus sugėrimo kiekis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | MIDI | ≥350 ml | 7 000 |

4.-5. Kateteriai atsiurbimo su piršto kontrolės anga CH 5; CH 6:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- pagaminti iš polivinilo ar povinilchlorido, arba lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- distalinis galas atraumatinis, minkštas;

- kateterio gale, šonuose ne mažiau 2 angelės nuožulniais kraštais;

- sujungimo antgalis skaidrus;

- vakuuminės kontrolės jungtis;

- ilgis 40-50 cm, sužymėtas kas 1 cm;

- skaidrūs, be rūko paviršiaus;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz.Nr. | Dydis | Diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | CH 5 | 1,6 – 1,7 mm | 2 000 |
| 5. | CH 6 | 1,7 – 1,8 mm | 20 000 |

6. Kateteriai deguonies:

- nesterilūs;

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- hipoalergiški;

- atraumatiniai;

- lengvai fiksuojami;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz.Nr. | Ilgis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 6. | 5m ±10cm | 18 000 |

7. Krūtinės drenavimo sistema pediatrinė:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- pagaminta iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- ne didesnė nei 200 ml graduota skysčių surinkimo talpa;

- vakuumo/siurbimo kranelis skirtas siurbimo kontrolei;

- krūtinės drenavimo sistema sudaryta iš 3-ių kamerų;

- vandens vožtuvas graduotas ne mažiau kaip iki -20cm H20;

- turi turėti aukšto neigiamo slėgio atleidimo automatinę sklendę ir aukšto neigiamo slėgio mechaninę atleidimo sklendę;

- drenavimo jungiamasis vamzdelis ne trumpesnis nei 110 cm ilgio;

- atsparus užlinkimams;

- sistema turi turėti rankenėlę ar lygiavertę, skirtą pacientui nešiotis ir turi turėti kojelę ar lygiavertę, kad galima būtų esant poreikiui, sistemą pastatyti prie lovos;

- sistema su nuimamu slankiojančiu ar lygiaverčiu spaustuku, esant poreikiui galima lengvai be papildomų priemonių užspausti drenavimo jungiamąjį vamzdelį;

- oro srauto pratekėjimo detektorius vizualiai matomas ant prietaiso/ prietaise;

- sistema pritaikyta naudoti MRT sąlygomis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

8. Kontūrai su kaitinimo laidu vyresnių vaikų kvėpuojamajai terapijai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- gofruota įkvėpimo žarna su kaitinimo laidu viduje:

- ilgis 1,6 m ± 5 cm, diametras 22 mm;

- kaitinimo laido jungtis A tipo ar lygiavertė;

- gofruota iškvėpimo žarna su kaitinimo laidu viduje:

- ilgis 1,6 m ± 5 cm, diametras 22 mm;

- gofruota 0,5 - 0,6 m. ilgio žarna, diametras 22 mm;

- silikoninė ar lygiavertės medžiagos 1,8 - 2 m ilgio, 4-5 mm vidiniu diametru žarnelė, kurios vienas galas pritaikytas prijungimui prie kontūro trišakio sujungimo, kitas atviras be jungties;

- prijungimo prie kontūro vietoje privalo būti sandarus kamštelis;

- turi atitikti reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo su Fisher & Paykel drėkintuvais MR730, MR850 (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus);

- pritaikyti darbui su Newport E500/Maquet DPV aparatais.

Orientacinis poreikis: 180 vnt.

9. Kvėpuojamieji kontūrai deguonies terapijai su apsauginiu slėgio vožtuvu naujagimiams:

- kvėpuojamasis kontūras, tinkamas Aircon (Wilamed) drėkintuvui ir pritaikytas mažos tekmės ir didelės tekmės O2 terapijai naujagimiams:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarūs

- gofruotas;

- kontūras su šildymo elementu;

- jungiančioji žarna Ø 10 mm, 120  ± 1 cm

- jungiančioji žarna Ø 10 mm, 60 ± 0,5 cm

- adapterių rinkinys kaniulių pajungimui

- apsauginis slėgio vožtuvas;

- skaidrus vandens rezervuaras su automatine vandens lygio paėmimo sistema (plūde).

Orientacinis poreikis: 360 vnt.

10. Nosies kaniulė pediatrinė:

- vienkartinė (pažymėta simboliu)

- su Male Luer Lock ar lygiaverte jungtimi;

- tinkamos darbui su Alice 6LDxN sistema;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

11. Zondai enterinei mitybai nazogastriniai CH14, CH16, CH18:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš PVC (polivilincholrido) ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai įrodančius dokumentus);

- permatomi, lankstūs, ne per minkšti;

- zondo gale šoninės angelės (ne mažiau 2);

- užapvalintu galu;

- be latekso;

- su rentgenokontrastinėm juostelėm;

- konektorius sandariai tvirtinasi prie vienkartinio maitinimo švirkšto;

- su  kamščiu zondui užkimšti;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.​

Orientacinis poreikis: 21 500 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.