AUTOMATINIŲ (STACIONARIŲ) APLINKOS ORO KOKYBĖS STEBĖJIMO STOTELIŲ VIEŠOJO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

I pirkimo dalies pirkimo objektas – 4 (keturios) automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės.

Automatinė (stacionari) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė – tai nustatytoje vietoje įrengta stacionari aplinkos oro kokybės automatinio stebėjimo įrangos visuma, kurią sudaro daugiau nei vienas įrangos vienetas.

Perkamų automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimo vietos – nurodyta techninės specifikacijos 1 lentelėje.

1 lentelė

| Automatinė (stacionari) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė |  | Automatinę (stacionarią) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelę turi sudaryti ši pagrindinė aplinkos oro teršalų matavimo įranga: | Tiekėjas privalo nurodyti įrangos gamintojus ir modelius |
| --- | --- | --- | --- |
| ID* | Įrengimo vieta** |  |  |
| ID18*** | Šilutės pl. ties gyvenamaisiais namais (Budelkiemio g. 8) | Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema; Indikatorinis sieros vandenilio (H2S) matavimo analizatorius; Indikatorinis amoniako (NH3) matavimo analizatorius. | [Nurodyti] |
| ID24 | Nendrių ir Žūklės gatvių sankirta | Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema. | [Nurodyti] |
| ID26 | Šermukšnių g. – Rūtų g. sankryža prie gyvenamojo namo (Rūtų g. 3) | Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema; Indikatorinis sieros vandenilio (H2S) matavimo analizatorius; Indikatorinis amoniako (NH3) matavimo analizatorius. | [Nurodyti] |
| ID30 | Švyturio g. tarp gyvenamųjų namų 10 – 12 | Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema. | [Nurodyti] |

*  – unikalus automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės tyrimo vietos identifikacinis numeris.

**  – įrengimo vieta remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programa.

*** – pastaba: automatinę (stacionarią) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelę ID18 sudaro 1 lentelėje nurodyta pagrindinė aplinkos oro teršalų matavimo įranga išskyrus automatinę lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemą. Automatinės lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemos (įrangos) pirkimas numatytas II pirkimo dalyje.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Minimalus automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės įrangos techniniai reikalavimai | Atitikimas minimaliems reikalavimams Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią reikšmę. Taip pat turi pateikti įrangos gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar įrangos gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir/ar kitus lygiaverčius dokumentus/duomenys arba nuorodas į viešai prieinamą įrangos gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikia nuorodas, kartu turi būti pateikiami siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinantys ekranvaizdžiai. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinę kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemą (4 kompl.) sudaro: - nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius; - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) ėminių ėmimo sistema (įskaitant šildomą ėminio sistemą, apsaugančią nuo kondensato susidarymo); - kompiuteris arba duomenų kaupiklis (gali būti integruotas į analizatorių). Visi automatinės kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemos komponentai tarpusavyje suderinti. Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema sertifikuota pagal LST EN 16450:2017 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti TUV, MCERCS ar kitos ES notifikuotos įstaigos išduotą sertifikato kopiją bei nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra skelbiami sertifikavimo duomenys. | Automatinę kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemą (4 kompl.) sudaro: - nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius: [nurodyti taip/ne]; - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) ėminių ėmimo sistema (įskaitant šildomą ėminio sistemą, apsaugančią nuo kondensato susidarymo): [nurodyti taip/ne]; - kompiuteris arba duomenų kaupiklis (gali būti integruotas į analizatorių): [nurodyti kompiuteris/duomenų kaupiklis]. Visi automatinės kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemos komponentai tarpusavyje suderinti [nepildoma]. Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema sertifikuota pagal LST EN 16450:2017 arba lygiaverčių standartų reikalavimus: [nurodyti]. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti TUV, MCERCS ar kitos ES notifikuotos įstaigos išduotą sertifikato kopiją bei nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra skelbiami sertifikavimo duomenys: [nurodyti]. |
| 1.1. | Minimalūs reikalavimai automatinei kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemai: - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo principas – optinis; - automatiškai realiame laike matuoja kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) koncentraciją; - matavimo sistema turi apskaičiuoti kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) 1 val., 24 val., 1 m. koncentracijos vidurkio vertes; - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) masės koncentracijos matavimo diapazonas nuo 0 µg/m3 iki 10000 µg/m3 (imtinai); - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) skaičių koncentracijos matavimo diapazonas nuo 0 dalelių/m3 iki 20000 dalelių/m3 (imtinai); - minimali koncentracijos matavimo vertė: ≤ 2,0 µg/m3; - matuojamų dalelių optinių kanalų skaičius: ne mažiau kaip 30; - matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 10 µm (imtinai); - analizatorių galima kalibruoti matavimo vietoje; - įranga montuojama ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį); - komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais; - įranga prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (akumuliatorius montuojamas ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val. - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A); - matavimo sistemos išorinio korpuso matmenys ne didesni kaip: 35x20x40 cm; - papildomo akumuliatoriaus matmenys ne didesni kaip: 35x20x30 cm; - oro ėminio srauto greičio tikslumas: ≤ 2,0 %, esant minimaliai ir maksimaliai temperatūrai, kurią nurodo matavimo sistemos gamintojas; - oro ėminio srauto greitis turi būti matuojamas ir periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 3 mėn.) tikrinamas matavimo sistemos instaliavimo vietoje; - oro ėminio sistemos sandarumas: ≤ 2,0 % oro ėminio srauto greičio; - oro ėminio sistemos sandarumas turi būti matuojamas ir periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 3 mėn.) tikrinamas matavimo sistemos instaliavimo vietoje; - kartu pateikiamas įrangos rinkinys (1 kompl.) matavimų sistemos matavimų kokybei užtikrinti: oro ėminio srauto greičio bei oro ėminio sistemos sandarumo tikrinimui ir kalibravimui matavimo vietoje; - matavimo sistema turi turėti galimybę nuotoliniu būdu pateikti šių veikimo būsenos parametrų duomenis: 1) oro ėminio srauto greitis; 2) slėgio kritimas virš ėminio filtro; 3) ėminių ėmimo laikas; 4) ėminio tūris; 5) kietųjų dalelių masės koncentracija; 6) aplinkos temperatūra; 7) aplinkos oro slėgis; 8) ėminių ėmimo sistemos temperatūra (jei naudojama šildoma ėminio sistema, apsauganti nuo kondensato susidarymo); - matavimų neapibrėžtis tarp matavimų sistemų, ne didesnė kaip 2,5 µg/m3, matuojant lygiagrečiai 24 val. - išplėstinė matavimo neapibrėžtis, ne didesnė kaip 25 % atitinkamos kietųjų dalelių ribinės vertės, susietos su 24 val. matavimo vidurkiu; - matavimo sistemos veikimo laikas be priežiūros (iki matavimo sistemos derinimo ir aptarnavimo): mažiausiai 30 dienų; - matavimo sistemos tinkamo veikimo diagnostinis patikrinimas: automatinis; - matavimo sistema automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. - aplinkos oro teršalų matavimo duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą. | Minimalūs reikalavimai automatinei kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemai: - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo principas – optinis: [nurodyti taip/ne]; - automatiškai realiame laike matuoja kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) koncentraciją: [nurodyti taip/ne]; - matavimo sistema turi apskaičiuoti kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) 1 val., 24 val., 1 m. koncentracijos vidurkio vertes: [nurodyti taip/ne]; - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) masės koncentracijos matavimo diapazonas nuo 0 µg/m3 iki 10000 µg/m3 (imtinai): [nurodyti]; - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) skaičių koncentracijos matavimo diapazonas nuo 0 dalelių/m3 iki 20000 dalelių/m3 (imtinai): [nurodyti]; - minimali koncentracijos matavimo vertė: ≤ 2,0 µg/m3: [nurodyti]; - matuojamų dalelių optinių kanalų skaičius: ne mažiau kaip 30: [nurodyti]; - matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 10 µm (imtinai): [nurodyti]; - analizatorių galima kalibruoti matavimo vietoje: [nurodyti taip/ne]; - įranga montuojama ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį): [nurodyti taip/ne]; - komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais: [nurodyti taip/ne]; - įranga prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (akumuliatorius montuojamas ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val.: [nurodyti]; - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz: [nurodyti]; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A): [nurodyti]; - matavimo sistemos išorinio korpuso matmenys ne didesni kaip: 35x20x40 cm: [nurodyti]; - papildomo akumuliatoriaus matmenys ne didesni kaip: 35x20x30 cm: [nurodyti]; - oro ėminio srauto greičio tikslumas: ≤ 2,0 %, esant minimaliai ir maksimaliai temperatūrai, kurią nurodo matavimo sistemos gamintojas: [nurodyti]; - oro ėminio srauto greitis turi būti matuojamas ir periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 3 mėn.) tikrinamas matavimo sistemos instaliavimo vietoje: [nurodyti taip/ne]; - oro ėminio sistemos sandarumas: ≤ 2,0 % oro ėminio srauto greičio: [nurodyti]; - oro ėminio sistemos sandarumas turi būti matuojamas ir periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 3 mėn.) tikrinamas matavimo sistemos instaliavimo vietoje: [nurodyti taip/ne]; - kartu pateikiamas įrangos rinkinys (1 kompl.) matavimų sistemos matavimų kokybei užtikrinti: oro ėminio srauto greičio bei oro ėminio sistemos sandarumo tikrinimui ir kalibravimui matavimo vietoje: [nurodyti taip/ne]; - matavimo sistema turi turėti galimybę nuotoliniu būdu pateikti šių veikimo būsenos parametrų duomenis: 1) oro ėminio srauto greitis; 2) slėgio kritimas virš ėminio filtro; 3) ėminių ėmimo laikas; 4) ėminio tūris; 5) kietųjų dalelių masės koncentracija; 6) aplinkos temperatūra; 7) aplinkos oro slėgis; 8) ėminių ėmimo sistemos temperatūra (jei naudojama šildoma ėminio sistema, apsauganti nuo kondensato susidarymo): [nurodyti taip/ne]; - matavimų neapibrėžtis tarp matavimų sistemų, ne didesnė kaip 2,5 µg/m3, matuojant lygiagrečiai 24 val.: [nurodyti]; - išplėstinė matavimo neapibrėžtis, ne didesnė kaip 25 % atitinkamos kietųjų dalelių ribinės vertės, susietos su 24 val. matavimo vidurkiu: [nurodyti]; - matavimo sistemos veikimo laikas be priežiūros (iki matavimo sistemos derinimo ir aptarnavimo): mažiausiai 30 dienų: [nurodyti]; - matavimo sistemos tinkamo veikimo diagnostinis patikrinimas: automatinis: [nurodyti taip/ne]; - matavimo sistema automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo: [nurodyti taip/ne]; - aplinkos oro teršalų matavimo duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą [nepildoma]. |
| 2. | Indikatorinis sieros vandenilio (H2S) analizatorius (2 kompl.). | [Nepildoma] |
| 2.1. | Minimalūs reikalavimai indikatoriniui sieros vandenilio (H2S) analizatoriui: - sieros vandenilio (H2S) matavimo principas – elektrocheminis; - automatiškai realiame laike matuoja sieros vandenilio (H2S) koncentraciją; - matavimo analizatorius turi apskaičiuoti sieros vandenilio (H2S) 0,5 val. koncentracijos vidurkio vertę; - oro mėginių ėmimas: aktyvus (dinaminis) su kontroliuojamu srautu; - sieros vandenilio (H2S) matavimo diapazonas nuo 0 μg/m3 iki 1000 μg/m3 (imtinai); - rezoliucija ne didesnė kaip 1 μg/m3; - analizatorius montuojamas ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį); - komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais; - įranga prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (įranga prijungiama prie I pirkimo dalies techninės specifikacijos 1.1. papunktyje nurodyto papildomo akumuliatoriaus), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val. - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A); - aplinkos oro teršalų matavimo duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius sieros vandenilį (H2S) matuoja kitais matavimo vienetais negu nurodyta techninėje specifikacijoje (μg/m3), tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo deklaraciją, kad analizatorius atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus bei gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kad sieros vandenilio (H2S) matavimų duomenys bus pateikiami (po programinio matavimo vienetų konvertavimo) – μg/m3. Programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas automatiškai I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) ir turi trukti ne ilgiau kaip 3 minutes. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą. | Minimalūs reikalavimai indikatoriniui sieros vandenilio (H2S) analizatoriui: - sieros vandenilio (H2S) matavimo principas – elektrocheminis: [nurodyti taip/ne]; - automatiškai realiame laike matuoja sieros vandenilio (H2S) koncentraciją: [nurodyti taip/ne]; - matavimo analizatorius turi apskaičiuoti sieros vandenilio (H2S) 0,5 val. koncentracijos vidurkio vertę: [nurodyti taip/ne]; - oro mėginių ėmimas: aktyvus (dinaminis) su kontroliuojamu srautu: [nurodyti taip/ne]; - sieros vandenilio (H2S) matavimo diapazonas nuo 0 μg/m3 iki 1000 μg/m3 (imtinai): [nurodyti]; - rezoliucija ne didesnė kaip 1 μg/m3: [nurodyti]; - analizatorius montuojamas ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį): [nurodyti taip/ne]; - komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais: [nurodyti taip/ne]; - įranga prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (įranga prijungiama prie I pirkimo dalies techninės specifikacijos 1.1. papunktyje nurodyto papildomo akumuliatoriaus), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val.: [nurodyti]; - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz: [nurodyti]; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A): [nurodyti]; - aplinkos oro teršalų matavimo duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą [nepildoma]. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius sieros vandenilį (H2S) matuoja kitais matavimo vienetais negu nurodyta techninėje specifikacijoje (μg/m3), tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo deklaraciją, kad analizatorius atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus bei gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kad sieros vandenilio (H2S) matavimų duomenys bus pateikiami (po programinio matavimo vienetų konvertavimo) – μg/m3: [nurodyti]. Programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas automatiškai I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) ir turi trukti ne ilgiau kaip 3 minutes. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą [nepildoma]. |
| 3. | Indikatorinis amoniako (NH3) analizatorius (2 kompl.). | [Nepildoma] |
| 3.1. | Minimalūs reikalavimai indikatoriniui amoniako (NH3) analizatoriui: - amoniako (NH3) matavimo principas – elektrocheminis; - automatiškai realiame laike matuoja amoniako (NH3) koncentraciją; - matavimo analizatorius turi apskaičiuoti amoniako (NH3) 24 val. koncentracijos vidurkio vertę; - oro mėginių ėmimas: aktyvus (dinaminis) su kontroliuojamu srautu; - amoniako (NH3) matavimo diapazonas nuo 0 μg/m3 iki 1000 μg/m3 (imtinai); - rezoliucija ne didesnė kaip 1 μg/m3; - analizatorius montuojamas ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį); - komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais; - įranga prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (įranga prijungiama prie I pirkimo dalies techninės specifikacijos 1.1. papunktyje nurodyto papildomo akumuliatoriaus), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val. - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A); - aplinkos oro teršalų matavimo duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius amoniaką (NH3) matuoja kitais matavimo vienetais negu nurodyta techninėje specifikacijoje (μg/m3), tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo deklaraciją, kad analizatorius atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus bei gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kad amoniako (NH3) matavimų duomenys bus pateikiami (po programinio matavimo vienetų konvertavimo) – μg/m3. Programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas automatiškai I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) ir turi trukti ne ilgiau kaip 3 minutes. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą. | Minimalūs reikalavimai indikatoriniui amoniako (NH3) analizatoriui: - amoniako (NH3) matavimo principas – elektrocheminis: [nurodyti taip/ne]; - automatiškai realiame laike matuoja amoniako (NH3) koncentraciją: [nurodyti taip/ne]; - matavimo analizatorius turi apskaičiuoti amoniako (NH3) 24 val. koncentracijos vidurkio vertę: [nurodyti taip/ne]; - oro mėginių ėmimas: aktyvus (dinaminis) su kontroliuojamu srautu: [nurodyti taip/ne]; - amoniako (NH3) matavimo diapazonas nuo 0 μg/m3 iki 1000 μg/m3 (imtinai): [nurodyti]; - rezoliucija ne didesnė kaip 1 μg/m3: [nurodyti]; - analizatorius montuojamas ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį): [nurodyti taip/ne]; - komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais: [nurodyti taip/ne]; - įranga prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (įranga prijungiama prie I pirkimo dalies techninės specifikacijos 1.1. papunktyje nurodyto papildomo akumuliatoriaus), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val.: [nurodyti]; - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz: [nurodyti]; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A): [nurodyti]; - aplinkos oro teršalų matavimo duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą [nepildoma]. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius amoniaką (NH3) matuoja kitais matavimo vienetais negu nurodyta techninėje specifikacijoje (μg/m3), tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo deklaraciją, kad analizatorius atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus bei gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kad amoniako (NH3) matavimų duomenys bus pateikiami (po programinio matavimo vienetų konvertavimo) – μg/m3: [nurodyti]. Programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas automatiškai I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) ir turi trukti ne ilgiau kaip 3 minutes. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą [nepildoma]. |
| 4. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga (numatyta techninės specifikacijos 1–3 p.), nepertraukiamai matuodama viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje numatytus aplinkos oro teršalus, turi užtikrinti ne mažesnį kaip 90 % metinį duomenų surinkimą. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga (numatyta techninės specifikacijos 1–3 p.), nepertraukiamai matuodama viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje numatytus aplinkos oro teršalus, turi užtikrinti ne mažesnį kaip 90 % metinį duomenų surinkimą: [nurodyti]. |
| 5. | Automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės komplektuojamos su nepertraukiamo veikimo meteorologinius parametrus matuojančiais jutikliais, kurie sudaro jutiklių komplektą (toliau – Meteorologinė stotelė). Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga susieta su Meteorologinėmis stotelėmis (4 kompl.). Meteorologinių stotelių įrengimo vietos: ID18, ID24, ID26, ID30 (1 lent.). Meteorologinę stotelę sudaro: - aplinkos oro temperatūros jutiklis (matavimo diapazonas nuo 30 °C iki +50 °C (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,1 °C, tikslumas ne mažesnis kaip ±0,5 °C); - santykinės drėgmės jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 % RH iki 100 % RH (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,1 % santykinio drėgnumo, tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %); - atmosferos slėgio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 300 hPa iki 1100 hPa (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 hPa, tikslumas ne mažesnis kaip ±1,5 hPa); - vėjo greičio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 m/s iki 40 m/s (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,01 m/s, tikslumas ne mažesnis kaip ±2 %); - vėjo krypties jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0° iki 360° (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 1°, tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %). Meteorologinė stotelė: - montuojama ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį); - komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais; - prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (įranga prijungiama prie I pirkimo dalies techninės specifikacijos 1.1. papunktyje nurodyto papildomo akumuliatoriaus), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val. - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A); - meteorologinės stotelės korpuso matmenys ne didesni kaip: 35x20x40 cm. Aplinkos oro teršalų koncentracija matuojama tuo pačiu metu kaip matuojama aplinkos oro temperatūra, santykinė drėgmė, atmosferos slėgis, vėjo greitis ir kryptis. Visi meteorologiniai duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą. | Automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės komplektuojamos su nepertraukiamo veikimo meteorologinius parametrus matuojančiais jutikliais, kurie sudaro jutiklių komplektą (toliau – Meteorologinė stotelė). Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga susieta su Meteorologinėmis stotelėmis (4 kompl.) [nepildoma]. Meteorologinių stotelių įrengimo vietos: ID18, ID24, ID26, ID30 (1 lent.) [nepildoma]. Meteorologinę stotelę sudaro: - aplinkos oro temperatūros jutiklis (matavimo diapazonas nuo 30 °C iki +50 °C (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,1 °C, tikslumas ne mažesnis kaip ±0,5 °C): [nurodyti]; - santykinės drėgmės jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 % RH iki 100 % RH (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,1 % santykinio drėgnumo, tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %): [nurodyti]; - atmosferos slėgio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 300 hPa iki 1100 hPa (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 hPa, tikslumas ne mažesnis kaip ±1,5 hPa): [nurodyti]; - vėjo greičio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 m/s iki 40 m/s (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,01 m/s, tikslumas ne mažesnis kaip ±2 %): [nurodyti]; - vėjo krypties jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0° iki 360° (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 1°, tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %): [nurodyti]. Meteorologinė stotelė: - montuojama ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį): [nurodyti taip/ne]; - komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais: [nurodyti taip/ne]; - prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (įranga prijungiama prie I pirkimo dalies techninės specifikacijos 1.1. papunktyje nurodyto papildomo akumuliatoriaus), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val.: [nurodyti]; - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz: [nurodyti]; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A): [nurodyti]; - meteorologinės stotelės korpuso matmenys ne didesni kaip: 35x20x40 cm: [nurodyti]. Aplinkos oro teršalų koncentracija matuojama tuo pačiu metu kaip matuojama aplinkos oro temperatūra, santykinė drėgmė, atmosferos slėgis, vėjo greitis ir kryptis. Visi meteorologiniai duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą [nepildoma]. |
| 6. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įranga: - prijungta prie elektros tinklo. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsakinga už elektros tiekimo paslaugų apmokėjimą; - prijungta prie mobilaus interneto ryšio perdavimo įrangos. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsakinga už mobilaus ryšio kortelių suteikimą ir mobilaus ryšio paslaugų apmokėjimą; - turi nuotolinio valdymo ir sistemos nuotolinės diagnostikos galimybę prisijungiant internetu; - naudoja duomenų perdavimo protokolus: ASCII ir (arba) MODBUS arba lygiaverčius protokolus; - turi išvesties sąsajas: RS232 ir (arba) USB, LAN arba lygiavertes sąsajas; - pritaikyta darbui lauko sąlygomis visais metų sezonais, aplinkos temperatūros intervale nuo -20 °C iki +50 °C (imtinai); - turi ne mažesnę kaip IP65 apsaugą pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. Jeigu įranga turi mažesnę kaip IP65 apsaugą, ji talpinama į IP65 apsaugotą dėžę; - automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo; - komplektuojama su visa nuotoliniam ir rankiniam kalibravimui, patikrai, srauto greičio tikrinimui būtina įranga (1 kompl.); - pateikiama kartu su atsarginėmis dalimis ir eksploatacinėmis medžiagomis, kurių užtektų 24 mėn. nepertraukiamam įrangos eksploatavimui užtikrinti. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įranga: - prijungta prie elektros tinklo. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsakinga už elektros tiekimo paslaugų apmokėjimą [nepildoma]; - prijungta prie mobilaus interneto ryšio perdavimo įrangos. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsakinga už mobilaus ryšio kortelių suteikimą ir mobilaus ryšio paslaugų apmokėjimą [nepildoma]; - turi nuotolinio valdymo ir sistemos nuotolinės diagnostikos galimybę prisijungiant internetu: [nurodyti taip/ne]; - naudoja duomenų perdavimo protokolus: ASCII ir (arba) MODBUS arba lygiaverčius protokolus: [nurodyti]; - turi išvesties sąsajas: RS232 ir (arba) USB, LAN arba lygiavertes sąsajas: [nurodyti]; - pritaikyta darbui lauko sąlygomis visais metų sezonais, aplinkos temperatūros intervale nuo -20 °C iki +50 °C (imtinai): [nurodyti]; - turi ne mažesnę kaip IP65 apsaugą pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. Jeigu įranga turi mažesnę kaip IP65 apsaugą, ji talpinama į IP65 apsaugotą dėžę: [nurodyti]; - automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo: [nurodyti taip/ne]; - komplektuojama su visa nuotoliniam ir rankiniam kalibravimui, patikrai, srauto greičio tikrinimui būtina įranga (1 kompl.): [nurodyti taip/ne]; - pateikiama kartu su atsarginėmis dalimis ir eksploatacinėmis medžiagomis, kurių užtektų 24 mėn. nepertraukiamam įrangos eksploatavimui užtikrinti: [nurodyti taip/ne]. |
| 7. | Kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis (įskaitant meteorologines stoteles) pateikiama jų techninei įrangai pritaikyta I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinė įranga (platforma), apjungianti I pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodytų stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įrangą, kuri: - leidžia peržiūrėti, analizuoti ir palyginti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) paskutinių 5 metų duomenis (duomenys saugomi tiekėjo pasirinktame serveryje ne trumpiau kaip 5 metus); - leidžia analizuoti (pasirinktame laiko intervale), konvertuoti, eksportuoti (Excel, CSV formatais) gautus duomenis; - leidžia palyginti skirtingų automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenis; - užtikrina automatinį ataskaitų formavimą ir pateikimą vartotojo pasirinktais laikotarpiais (dienomis, mėnesiais, metais); - užtikrina automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenų atvaizdavimą grafiniame žemėlapyje; - užtikrina automatinį ir reguliarų duomenų bazės kopijos perdavimą į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centrinį serverį. Duomenų perdavimo formatas ir protokolas derinamas I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) diegimo metu. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenų perdavimo formatas ir protokolas derinamas centrinės valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą, diegimo metu; - turi galimybę per API (angl. application programming interface) duomenis perduoti į kitas sistemas; - leidžia automatiškai perduoti įspėjimus, jeigu užfiksuojami aplinkos oro teršalų ribinių verčių viršijimai (įspėjimai automatiškai perduodami ne mažiau kaip 5 asmenims, kuriuos nurodė Perkančioji organizacija); - leidžia nuotolinį matavimo sistemų įrenginių valdymą ir nuotolinę matavimo sistemų diagnostiką. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis (įskaitant meteorologines stoteles) pateikiama jų techninei įrangai pritaikyta centrinė valdymo ir stebėjimo programinė įranga (platforma), apjungianti I ir II pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodytų stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įrangą. I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenys, išskyrus indikatorinių analizatorių pateiktus duomenis, laisvai pasiekiami (per tiekėjo sukurta interneto nuorodą, kuri bus viešinama Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt (Administracijos centriniame serveryje esančioje Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo informacinėje sistemoje) bet kuriam suinteresuotam asmeniui (peržiūrėjimo būsena). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti duomenys, išskyrus indikatorinių analizatorių pateiktus duomenis, laisvai pasiekiami (per tiekėjo sukurta interneto nuorodą) bet kuriam suinteresuotam asmeniui (peržiūrėjimo būsena). Kitos sistemos – Aplinkos apsaugos agentūros informacinė sistema. Duomenys į Aplinkos apsaugos agentūros informacinę sistemą turi būti pateikti sinchroniniu režimu, leidžiamosios kreipties būdu, HTTP protokolu, JSON formatu su juos aprašančia dokumentacija (specifikacija, schema). Matavimų rezultatų perdavimui galima naudoti MQTT protokolą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija užtikrina, kad I pirkimo dalį laimėjusiam tiekėjui visa būtina informacija bus suteikiama laiku, nemokamai ir nesudarant dirbtinių kliūčių. | Kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis (įskaitant meteorologines stoteles) pateikiama jų techninei įrangai pritaikyta I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinė įranga (platforma), apjungianti I pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodytų stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įrangą, kuri: - leidžia peržiūrėti, analizuoti ir palyginti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) paskutinių 5 metų duomenis (duomenys saugomi tiekėjo pasirinktame serveryje ne trumpiau kaip 5 metus): [nurodyti]; - leidžia analizuoti (pasirinktame laiko intervale), konvertuoti, eksportuoti (Excel, CSV formatais) gautus duomenis: [nurodyti taip/ne]; - leidžia palyginti skirtingų automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenis: [nurodyti taip/ne]; - užtikrina automatinį ataskaitų formavimą ir pateikimą vartotojo pasirinktais laikotarpiais (dienomis, mėnesiais, metais): [nurodyti taip/ne]; - užtikrina automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenų atvaizdavimą grafiniame žemėlapyje: [nurodyti taip/ne]; - užtikrina automatinį ir reguliarų duomenų bazės kopijos perdavimą į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centrinį serverį. Duomenų perdavimo formatas ir protokolas derinamas I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) diegimo metu. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenų perdavimo formatas ir protokolas derinamas centrinės valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą, diegimo metu [nepildoma]; - turi galimybę per API (angl. application programming interface) duomenis perduoti į kitas sistemas: [nurodyti taip/ne]; - leidžia automatiškai perduoti įspėjimus, jeigu užfiksuojami aplinkos oro teršalų ribinių verčių viršijimai (įspėjimai automatiškai perduodami ne mažiau kaip 5 asmenims, kuriuos nurodė Perkančioji organizacija): [nurodyti taip/ne]; - leidžia nuotolinį matavimo sistemų įrenginių valdymą ir nuotolinę matavimo sistemų diagnostiką: [nurodyti taip/ne]. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis (įskaitant meteorologines stoteles) pateikiama jų techninei įrangai pritaikyta centrinė valdymo ir stebėjimo programinė įranga (platforma), apjungianti I ir II pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodytų stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įrangą [nepildoma]. I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenys, išskyrus indikatorinių analizatorių pateiktus duomenis, laisvai pasiekiami (per tiekėjo sukurta interneto nuorodą, kuri bus viešinama Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt (Administracijos centriniame serveryje esančioje Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo informacinėje sistemoje) bet kuriam suinteresuotam asmeniui (peržiūrėjimo būsena). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti duomenys, išskyrus indikatorinių analizatorių pateiktus duomenis, laisvai pasiekiami (per tiekėjo sukurta interneto nuorodą) bet kuriam suinteresuotam asmeniui (peržiūrėjimo būsena) [nepildoma]. Kitos sistemos – Aplinkos apsaugos agentūros informacinė sistema. Duomenys į Aplinkos apsaugos agentūros informacinę sistemą turi būti pateikti sinchroniniu režimu, leidžiamosios kreipties būdu, HTTP protokolu, JSON formatu su juos aprašančia dokumentacija (specifikacija, schema). Matavimų rezultatų perdavimui galima naudoti MQTT protokolą [nepildoma]. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija užtikrina, kad I pirkimo dalį laimėjusiam tiekėjui visa būtina informacija bus suteikiama laiku, nemokamai ir nesudarant dirbtinių kliūčių [nepildoma]. |
| 8. | I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenys atvaizduojami grafiniame žemėlapyje. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti duomenys atvaizduojami grafiniame žemėlapyje. Žemėlapio minimalus reikalavimai: - atvaizduojama oro užterštumo situacija I pirkimo dalies techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytose vietose (jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju atvaizduojama oro užterštumo situacija I ir II pirkimo dalies techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytose vietose); - Lietuvos žemėlapio (GIS) pagrindu reikia pateikti duomenis iš automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių). Turi būti pateikiama grafinė informacija, kuri pagrįsta Lietuvos žemėlapiu. Tekstinė ir skaitmeninė informacija pateikiama kiekvienai automatinei (stacionariai) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelei; - žemėlapyje turi būti funkcija, kai informaciniame lange pasirinkus „Detaliau“ – žemėlapyje galima sužinoti detalią matuojamų rodiklių (aplinkos oro teršalų ir meteorologinių sąlygų) informaciją pasirinktu laikotarpiu; - žemėlapyje turi būti funkcija, kai informaciniame lange pasirinkus „Palyginti“ – žemėlapyje turi būti matomi grafiškai pateikti pasirinktų automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių duomenys su galimybe juos palyginti skirtingu laikotarpiu; - žemėlapyje duomenys atnaujinami periodiškai: ne rečiau kaip 1 kartą per valandą. | [Nepildoma] |
| 9. | Tiekėjas, suderinęs su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, savo jėgomis užtikrina: - visų, automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimui bei prijungimui prie elektros tinklo, reikalingų projektų parengimą ir suderinimą bei leidimų gavimą; - automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimą techninėje specifikacijoje numatytose vietose (1 lent.); - meteorologinių stotelių įrengimą techninėje specifikacijoje numatytose vietose; - automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių prijungimą prie elektros tinklo (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsakinga už elektros kabelio atvedimą iki numatytos stotelių įrengimo vietos); - automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių efektyviam veikimui būtinos I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) įdiegimą (jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju užtikrinamas centrinės valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) įdiegimas); - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ne mažiau kaip 60 mėn. turės prieigą prie naujausios I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) versijos (jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju užtikrinama prieiga prie naujausios centrinės valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) versijos) su visomis tos versijos funkcijomis (prieigos užtikrinimą turi garantuoti programinės įrangos (platformos) gamintojas); - reguliarų I pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programos (platformos) duomenų bazės kopijos perdavimą į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centrinį serverį. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju užtikrinamas reguliarus centrinės valdymo ir stebėjimo programos (platformos) duomenų bazės kopijos perdavimas į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centrinį serverį; - automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrangos sukalibravimą. | [Nepildoma] |
| 10. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių: - įrangos garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. - įrangos elektrocheminių analizatorių H2S ir NH3 garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 18 (aštuoniolika) mėn. Žemiau nurodomi reikalavimai, dėl kurių pildyti dešinio stulpelio ir pateikti gamintojo dokumentų nereikalaujama: – įrangos garantija taikoma visiems įrangos gedimams / defektams, kurie buvo nustatyti įrangos pristatymo metu ir (ar) kurie išaiškėjo per įrangos garantinį laikotarpį; – įrangos gedimai / defektai pašalinami per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų; – įrangos garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms įrangos dalims (tarpinėms, filtrams) bei įvykus įrangos gedimams dėl gamtinių stichijų ir (ar) kitos išorinės priežasties; – įrangos kalibravimo ir techninio aptarnavimo darbų vykdymas užtikrinamas 60 (šešiasdešimt) mėn. nuo automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; – įrangos kalibravimo darbai atliekami periodiškai pagal įrangos gamintojų rekomendacijas (išskyrus kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemos analizatorius, kurie kalibruojami ne rečiau kaip kas 3 mėn.); – įrangos techninis aptarnavimas apima periodinį natūraliai susidėvinčios įrangos dalių (tarpinių, filtrų) keitimą, įrangos valymą, įrangos gedimų šalinimą (įrangos negarantinį remontą) bei kitus įrangos priežiūros darbus (eksploatacinių cheminių medžiagų keitimą); – į garantiją neįtraukti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrangos kalibravimo ir techninio aptarnavimo darbai. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių: - įrangos garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn.: [nurodyti konkretų mėnesių skaičių]; - įrangos elektrocheminių analizatorių H2S ir NH3 garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 18 (aštuoniolika) mėn.: [nurodyti konkretų mėnesių skaičių]. |

3 lentelė

| Eil. Nr. | Kiti reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įgaliotų 2 specialistų nuotolinis apmokymas darbui su automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 2 val. |
| 2. | Kartu su prekėmis pateikti prekių eksploatavimo instrukciją (lietuvių kalba), kaip tai numatyta Specialiųjų sąlygų 4.5 p. |
| 3. | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, po prekių pristatymo, pateikti informaciją apie automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrangos galią (W). |
| 4. | Kiekvienos automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės įrengimo vietoje, ant įrangos išorinio korpuso (gerai matomoje vietoje), turi būti užklijuotas ne mažiau kaip vienas aplinkos oro sąlygoms atsparus lipdukas su informaciniu tekstu, kurio dydis, šriftas ir turinys derinamas su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. |

AUTOMATINIŲ (STACIONARIŲ) APLINKOS ORO KOKYBĖS STEBĖJIMO STOTELIŲ VIEŠOJO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II PIRKIMO DALIS

II pirkimo dalies pirkimo objektas – 2 (dvi) automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės bei 1 (viena) automatinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistema, kuri skirta automatinei (stacionariai) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelei ID18.

Automatinė (stacionari) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė – tai nustatytoje vietoje įrengta stacionari aplinkos oro kokybės automatinio stebėjimo įrangos visuma, kurią sudaro daugiau nei vienas įrangos vienetas.

Perkamų automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimo vietos – nurodyta techninės specifikacijos 1 lentelėje.

1 lentelė

| Automatinė (stacionari) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė |  | Automatinę (stacionarią) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelę turi sudaryti ši pagrindinė aplinkos oro teršalų matavimo įranga: | Tiekėjas privalo nurodyti įrangos gamintojus ir modelius |
| --- | --- | --- | --- |
| ID* | Įrengimo vieta** |  |  |
| ID1 | Melnragė prie gyvenamojo namo Molo g. 2 (arčiausiai AB „KN Energies“) | Indikatorinis lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo analizatorius. | [Nurodyti] |
| ID5 | Sportininkų g. gale prie gyvenamųjų namų (Sportininkų g. 44) | Automatinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistema. | [Nurodyti] |
| ID18*** | Šilutės pl. ties gyvenamaisiais namais (Budelkiemio g. 8) | Automatinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistema; | [Nurodyti] |

*  – unikalus automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės tyrimo vietos identifikacinis numeris.

**  – įrengimo vieta remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programa.

***  – pastaba: automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės ID18 pirkimas numatytas I pirkimo dalyje. II pirkimo dalyje perkama tik šios automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės matavimo įranga – automatinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistema.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Minimalus automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės įrangos techniniai reikalavimai | Atitikimas minimaliems reikalavimams Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią reikšmę. Taip pat turi pateikti įrangos gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar įrangos gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir/ar kitus lygiaverčius dokumentus/duomenys arba nuorodas į viešai prieinamą įrangos gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikia nuorodas, kartu turi būti pateikiami siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinantys ekranvaizdžiai. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinę lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno (m/p-ksileno, o-ksileno) matavimo sistemą (2 kompl.) sudaro: - nepertraukiamo veikimo lakiųjų organinių junginių (LOJ) analizatorius; - kartu su analizatoriumi turi būti tiekiamas reikiamo grynumo nešančių dujų (vandenilio arba azoto) generatorius; - nerūdijančio plieno dujų reguliavimo vožtuvas (2 pakopos), skirtas specialių kalibravimo dujų mišinio balionui; - duomenų surinkimo įranga (kompiuteris arba duomenų kaupiklis (gali būti integruotas į analizatorių); - dujų ėminių ėmimo sistema; - paviljonas matavimo sistemai. Visi automatinės lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemos komponentai tarpusavyje suderinti. Automatinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistema sertifikuota pagal LST EN 14662-3 arba jiems atliktas ekvivalentiškumo pamatiniam matavimo metodui testas ir gautas teigiamas testavimo įvertinimas (iš Aplinkos apsaugos agentūros ir (ar) kitos ES notifikuotos įstaigos). Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti TUV, MCERCS ar kitos ES notifikuotos įstaigos išduotą sertifikato kopiją bei nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra skelbiami sertifikavimo duomenys. | Automatinę lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno (m/p-ksileno, o-ksileno) matavimo sistemą (2 kompl.) sudaro: - nepertraukiamo veikimo lakiųjų organinių junginių (LOJ) analizatorius: [nurodyti taip/ne]; - kartu su analizatoriumi turi būti tiekiamas reikiamo grynumo nešančių dujų (vandenilio arba azoto) generatorius: [nurodyti]; - nerūdijančio plieno dujų reguliavimo vožtuvas (2 pakopos), skirtas specialių kalibravimo dujų mišinio balionui:[nurodyti taip/ne]; - duomenų surinkimo įranga (kompiuteris arba duomenų kaupiklis (gali būti integruotas į analizatorių): [nurodyti]; - dujų ėminių ėmimo sistema: [nurodyti taip/ne]; - paviljonas matavimo sistemai: [nurodyti taip/ne]. Visi automatinės lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemos komponentai tarpusavyje suderinti [nepildoma]. Automatinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemą sertifikuota pagal LST EN 14662-3 arba jiems atliktas ekvivalentiškumo pamatiniam matavimo metodui testas ir gautas teigiamas testavimo įvertinimas (iš Aplinkos apsaugos agentūros ir (ar) kitos ES notifikuotos įstaigos): [nurodyti]. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti TUV, MCERCS ar kitos ES notifikuotos įstaigos išduotą sertifikato kopiją bei nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra skelbiami sertifikavimo duomenys: [nurodyti]. |
| 1.1. | Minimalūs reikalavimai lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemai: - lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno (m/p-ksileno, o-ksileno) matavimo principas – dujų chromatografijos su PID detektoriumi; - automatiškai realiame laike matuoja lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno (m/p-ksileno, o-ksileno) koncentraciją; - matavimo sistema turi apskaičiuoti lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno (m/p-ksileno, o-ksileno) 0,5 val., 24 val., 1 m. koncentracijos vidurkio vertes; - lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno (m/p-ksileno, o-ksileno) matavimo diapazonas nuo 0 µg/m3 iki 1000 µg/m3 (imtinai); - apatinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) aptikimo riba (2s): ≤0,05 μg/m3; - ciklo trukmė 10–30 minučių (programuojama); - analizatorių galima kalibruoti matavimo vietoje; - įranga prijungiama prie elektros tinklo; - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz; - paviljono matmenys ne didesni kaip: 200x200x200 cm; - paviljonas turi būti atsparus korozijai, klimato ir mechaniniam (išoriniams smūgiams, lenkimui) poveikiui; - paviljone įrengta elektros apskaitos įranga; - paviljonas metalinis su apšiltinimu bei oro kondicionavimo ir šildymo įranga, kurios minimali galia 2000 W (vidaus temperatūra (palaikoma) 23 °C ±5 °C); - paviljone įrengta elektros instaliacija (ne mažiau nei 5 elektros kištukiniai lizdai); - dujų ėminių ėmimo anga ne žemiau nei 1,5 m virš paviljono stogo; - dujų ėminių ėmimo sistemą minimaliai sudaro: nerūdijančio plieno dujų ėminių ėmimo galvutė, dujų ėminių ėmimo vamzdis (vamzdžio dangtelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, vidinė dalis iš borosilikatinio stiklo), dujų ėminių ėmimo vamzdžio stogo flanšas, dujų ėminių ėmimo kolektorius iš borosilikatinio stiklo (su 4 angomis dujų analizatoriams, srauto matuokliui ir srautui prijungti), reguliatorius, orapūtė arba dujų ėminių ėmimo siurblys (gali būti naudojamos lygiavertės medžiagos nerūdijančiam plienui, borosilikatiniam stiklui); - oro srautas dujų ėminių ėmimo sistemos kolektoriuje ne mažesnis nei 30 l/min; - duomenų surinkimo įrangą sudaro duomenų kaupiklis ir integruotas žiniatinklio serveris, kurie skirti valdyti visas sumontuotos matavimo įrangos funkcijas, įskaitant automatinį ir rankinį kalibravimo valdymą bei nuotolinį įrenginio valdymą; - duomenų surinkimo įranga užtikrina automatinį duomenų siuntimą į II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys siunčiami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą; - duomenų kaupiklyje duomenys saugomi mažiausiai 12 mėnesių. - aplinkos oro teršalų matavimo duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą. | Minimalūs reikalavimai lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemai: - lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno (m/p-ksileno, o-ksileno) matavimo principas – dujų chromatografijos su PID detektoriumi: [nurodyti taip/ne]; - automatiškai realiame laike matuoja lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno (m/p-ksileno, o-ksileno) koncentraciją: [nurodyti taip/ne]; - matavimo sistema turi apskaičiuoti lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno (m/p-ksileno, o-ksileno) 0,5 val., 24 val., 1 m. koncentracijos vidurkio vertes: [nurodyti taip/ne]; - lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno (m/p-ksileno, o-ksileno) matavimo diapazonas nuo 0 µg/m3 iki 1000 µg/m3 (imtinai): [nurodyti]; - apatinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) aptikimo riba (2s): ≤0,05 μg/m3: [nurodyti]; - ciklo trukmė 10–30 minučių (programuojama): [nurodyti]; - analizatorių galima kalibruoti matavimo vietoje: [nurodyti taip/ne]; - įranga prijungiama prie elektros tinklo: [nurodyti taip/ne]; - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz: [nurodyti]; - paviljono matmenys ne didesni kaip: 200x200x200 cm: [nurodyti]; - paviljonas turi būti atsparus korozijai, klimato ir mechaniniam (išoriniams smūgiams, lenkimui) poveikiui: [nurodyti]; - paviljone įrengta elektros apskaitos įranga: [nurodyti taip/ne]; - paviljonas metalinis su apšiltinimu bei oro kondicionavimo ir šildymo įranga, kurios minimali galia 2000 W (vidaus temperatūra (palaikoma) 23 °C ±5 °C): [nurodyti]; - paviljone įrengta elektros instaliacija (ne mažiau nei 5 elektros kištukiniai lizdai): [nurodyti]; - dujų ėminių ėmimo anga ne žemiau nei 1,5 m virš paviljono stogo: [nurodyti taip/ne]; - dujų ėminių ėmimo sistemą minimaliai sudaro: nerūdijančio plieno dujų ėminių ėmimo galvutė, dujų ėminių ėmimo vamzdis (vamzdžio dangtelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, vidinė dalis iš borosilikatinio stiklo), dujų ėminių ėmimo vamzdžio stogo flanšas, dujų ėminių ėmimo kolektorius iš borosilikatinio stiklo (su 4 angomis dujų analizatoriams, srauto matuokliui ir srautui prijungti), reguliatorius, orapūtė arba dujų ėminių ėmimo siurblys (gali būti naudojamos lygiavertės medžiagos nerūdijančiam plienui, borosilikatiniam stiklui): [nurodyti]; - oro srautas dujų ėminių ėmimo sistemos kolektoriuje ne mažesnis nei 30 l/min: [nurodyti]; - duomenų surinkimo įrangą sudaro duomenų kaupiklis ir integruotas žiniatinklio serveris, kurie skirti valdyti visas sumontuotos matavimo įrangos funkcijas, įskaitant automatinį ir rankinį kalibravimo valdymą bei nuotolinį įrenginio valdymą: [nurodyti]; - duomenų surinkimo įranga užtikrina automatinį duomenų siuntimą į II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys siunčiami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą [nepildoma]; - duomenų kaupiklyje duomenys saugomi mažiausiai 12 mėnesių: [nurodyti]; - aplinkos oro teršalų matavimo duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą: [nepildoma]. |
| 2. | Indikatorinis lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) analizatorius (1 kompl.). | [Nepildoma] |
| 2.1. | Minimalūs reikalavimai indikatoriniui lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) analizatoriui: - lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) matavimo principas – fotojonizacijos (PID); - automatiškai realiame laike matuoja lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) koncentraciją; - matavimo analizatorius turi apskaičiuoti lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) 0,5 val., 24 val., 1 m. koncentracijos vidurkio vertes; - lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) matavimo diapazonas nuo 0 µg/m3 iki 5000 µg/m3 (imtinai); - rezoliucija ne didesnė kaip 3 μg/m3; - apatinė lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) aptikimo riba (2s): ≤600 μg/m3; - įranga montuojama ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį); - komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais; - įranga prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (akumuliatorius montuojamas ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val. - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A); - analizatoriaus išorinio korpuso matmenys ne didesni kaip: 35x20x40 cm; - papildomo akumuliatoriaus matmenys ne didesni kaip: 35x20x30 cm; - aplinkos oro teršalų matavimo duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius lakiuosius organinius junginius (suminius LOJ) matuoja kitais matavimo vienetais negu nurodyta techninėje specifikacijoje (μg/m3), tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo deklaraciją, kad analizatorius atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus bei gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kad lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) matavimų duomenys bus pateikiami (po programinio matavimo vienetų konvertavimo) – μg/m3. Programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas automatiškai II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) ir turi trukti ne ilgiau kaip 3 minutes. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą. | Minimalūs reikalavimai indikatoriniui lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) analizatoriui: - lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) matavimo principas – fotojonizacijos (PID): [nurodyti]; - automatiškai realiame laike matuoja lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) koncentraciją: [nurodyti taip/ne]; - matavimo analizatorius turi apskaičiuoti lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) 0,5 val., 24 val., 1 m. koncentracijos vidurkio vertes: [nurodyti taip/ne]; - lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) matavimo diapazonas nuo 0 µg/m3 iki 5000 µg/m3 (imtinai): [nurodyti]; - rezoliucija ne didesnė kaip 3 μg/m3: [nurodyti]; - apatinė lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) aptikimo riba (2s): ≤600 μg/m3: [nurodyti]; - įranga montuojama ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį): [nurodyti taip/ne]; - komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais: [nurodyti taip/ne]; - įranga prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (akumuliatorius montuojamas ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val.: [nurodyti]; - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz: [nurodyti]; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A): [nurodyti]; - analizatoriaus išorinio korpuso matmenys ne didesni kaip: 35x20x40 cm: [nurodyti]; - papildomo akumuliatoriaus matmenys ne didesni kaip: 35x20x30 cm: [nurodyti]; - aplinkos oro teršalų matavimo duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą [nepildoma]. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius lakiuosius organinius junginius (suminius LOJ) matuoja kitais matavimo vienetais negu nurodyta techninėje specifikacijoje (μg/m3), tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo deklaraciją, kad analizatorius atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus bei gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kad lakiųjų organinių junginių (suminių LOJ) matavimų duomenys bus pateikiami (po programinio matavimo vienetų konvertavimo) – μg/m3: [nurodyti]. Programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas automatiškai II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) ir turi trukti ne ilgiau kaip 3 minutes. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju programinis matavimo vienetų konvertavimas vykdomas centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą [nepildoma]. |
| 3. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga (numatyta techninės specifikacijos 1–2 p.), nepertraukiamai matuodama viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje numatytus aplinkos oro teršalus, turi užtikrinti ne mažesnį kaip 90 % metinį duomenų surinkimą. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga (numatyta techninės specifikacijos 1–2 p.), nepertraukiamai matuodama viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje numatytus aplinkos oro teršalus, turi užtikrinti ne mažesnį kaip 90 % metinį duomenų surinkimą: [nurodyti]. |
| 4. | Automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės komplektuojamos su nepertraukiamo veikimo meteorologinius parametrus matuojančiais jutikliais, kurie sudaro jutiklių komplektą (toliau – Meteorologinė stotelė). Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga susieta su Meteorologine stotele (1 kompl.). Meteorologinės stotelės įrengimo vieta: ID5 (1 lent.). Meteorologinę stotelę sudaro: - aplinkos oro temperatūros jutiklis (matavimo diapazonas nuo -30 °C iki +50 °C (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,1 °C, tikslumas ne mažesnis kaip ±0,5 °C); - santykinės drėgmės jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 % RH iki 100 % RH (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,1 % santykinio drėgnumo, tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %); - atmosferos slėgio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 300 hPa iki 1100 hPa (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 hPa, tikslumas ne mažesnis kaip ±1,5 hPa); - vėjo greičio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 m/s iki 40 m/s (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,01 m/s, tikslumas ne mažesnis kaip ±2 %); - vėjo krypties jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0° iki 360° (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 1°, tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %). Meteorologinė stotelė: - montuojama ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį); - komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais; - prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (akumuliatorius montuojamas ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val. - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A); - papildomo akumuliatoriaus matmenys ne didesni kaip: 35x20x30 cm; - meteorologinės stotelės korpuso matmenys ne didesni kaip: 35x20x40 cm. Aplinkos oro teršalų koncentracija matuojama tuo pačiu metu kaip matuojama aplinkos oro temperatūra, santykinė drėgmė, atmosferos slėgis, vėjo greitis ir kryptis. Visi meteorologiniai duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą. Pastaba: automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės ID18 matavimo įranga – automatinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistema susiejama su I pirkimo dalyje įsigyta ir ID18 tyrimų vietoje įrengta meteorologine stotele. | Automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės komplektuojamos su nepertraukiamo veikimo meteorologinius parametrus matuojančiais jutikliais, kurie sudaro jutiklių komplektą (toliau – Meteorologinė stotelė). Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga susieta su Meteorologine stotele (1 kompl.) [nepildoma]. Meteorologinės stotelės įrengimo vieta: ID5 (1 lent.) [nepildoma]. Meteorologinę stotelę sudaro: - aplinkos oro temperatūros jutiklis (matavimo diapazonas nuo -30 °C iki +50 °C (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,1 °C, tikslumas ne mažesnis kaip ±0,5 °C): [nurodyti]; - santykinės drėgmės jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 % RH iki 100 % RH (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,1 % santykinio drėgnumo, tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %): [nurodyti]; - atmosferos slėgio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 300 hPa iki 1100 hPa (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 hPa, tikslumas ne mažesnis kaip ±1,5 hPa): [nurodyti]; - vėjo greičio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 m/s iki 40 m/s (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,01 m/s, tikslumas ne mažesnis kaip ±2 %): [nurodyti]; - vėjo krypties jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0° iki 360° (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 1°, tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %): [nurodyti]. Meteorologinė stotelė: - montuojama ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį): [nurodyti taip/ne]; - komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais: [nurodyti taip/ne]; - prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi (akumuliatorius montuojamas ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį), kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 12 val.: [nurodyti]; - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz: [nurodyti]; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A): [nurodyti]; - papildomo akumuliatoriaus matmenys ne didesni kaip: 35x20x30 cm: [nurodyti]; - meteorologinės stotelės korpuso matmenys ne didesni kaip: 35x20x40 cm: [nurodyti]. Aplinkos oro teršalų koncentracija matuojama tuo pačiu metu kaip matuojama aplinkos oro temperatūra, santykinė drėgmė, atmosferos slėgis, vėjo greitis ir kryptis. Visi meteorologiniai duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programą (platformą). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenys perduodami į centrinę valdymo ir stebėjimo programą (platformą), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą [nepildoma]. |
| 5. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įranga: - prijungta prie elektros tinklo. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsakinga už elektros tiekimo paslaugų apmokėjimą; - prijungta prie mobilaus interneto ryšio perdavimo įrangos. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsakinga už mobilaus ryšio kortelių suteikimą ir mobilaus ryšio paslaugų apmokėjimą; - turi nuotolinio valdymo ir sistemos nuotolinės diagnostikos galimybę prisijungiant internetu; - naudoja duomenų perdavimo protokolus: ASCII ir (arba) MODBUS arba lygiaverčius protokolus; - turi išvesties sąsajas: RS232 ir (arba) USB, LAN arba lygiavertes sąsajas; - pritaikyta darbui lauko sąlygomis visais metų sezonais, aplinkos temperatūros intervale nuo -20 °C iki +50 °C (imtinai); - turi ne mažesnę kaip IP65 apsaugą pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. Jeigu įranga turi mažesnę kaip IP65 apsaugą, ji talpinama į IP65 apsaugotą dėžę, paviljoną; - automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo; - komplektuojama su visa nuotoliniam ir rankiniam kalibravimui (išskyrus lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemų kalibravimui, kuri turi užtikrinti tiekėjas, reikalingą įrangą), patikrai, srauto greičio tikrinimui būtina įranga (1 kompl.); - pateikiama kartu su atsarginėmis dalimis ir eksploatacinėmis medžiagomis, kurių užtektų 24 mėn. nepertraukiamam įrangos eksploatavimui užtikrinti. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įranga: - prijungta prie elektros tinklo. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsakinga už elektros tiekimo paslaugų apmokėjimą [nepildoma]; - prijungta prie mobilaus interneto ryšio perdavimo įrangos. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsakinga už mobilaus ryšio kortelių suteikimą ir mobilaus ryšio paslaugų apmokėjimą [nepildoma]; - turi nuotolinio valdymo ir sistemos nuotolinės diagnostikos galimybę prisijungiant internetu: [nurodyti taip/ne]; - naudoja duomenų perdavimo protokolus: ASCII ir (arba) MODBUS arba lygiaverčius protokolus: [nurodyti]; - turi išvesties sąsajas: RS232 ir (arba) USB, LAN arba lygiavertes sąsajas: [nurodyti]; - pritaikyta darbui lauko sąlygomis visais metų sezonais, aplinkos temperatūros intervale nuo -20 °C iki +50 °C (imtinai): [nurodyti]; - turi ne mažesnę kaip IP65 apsaugą pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. Jeigu įranga turi mažesnę kaip IP65 apsaugą, ji talpinama į IP65 apsaugotą dėžę, paviljoną: [nurodyti]; - automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo: [nurodyti taip/ne]; - komplektuojama su visa nuotoliniam ir rankiniam kalibravimui (išskyrus lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemų kalibravimui, kuri turi užtikrinti tiekėjas, reikalingą įrangą), patikrai, srauto greičio tikrinimui būtina įranga (1 kompl.): [nurodyti taip/ne]; - pateikiama kartu su atsarginėmis dalimis ir eksploatacinėmis medžiagomis, kurių užtektų 24 mėn. nepertraukiamam įrangos eksploatavimui užtikrinti: [nurodyti taip/ne]. |
| 6. | Kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis (įskaitant meteorologines stoteles) pateikiama jų techninei įrangai pritaikyta II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinė įranga (platforma), apjungianti II pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodytų stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įrangą, kuri: 1) leidžia peržiūrėti, analizuoti ir palyginti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) paskutinių 5 metų duomenis (duomenys saugomi tiekėjo pasirinktame serveryje ne trumpiau kaip 5 metus); 2) leidžia analizuoti (pasirinktame laiko intervale), konvertuoti, eksportuoti (Excel, CSV formatais) gautus duomenis; 3) leidžia palyginti skirtingų automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenis; 4) užtikrina automatinį ataskaitų formavimą ir pateikimą vartotojo pasirinktais laikotarpiais (dienomis, mėnesiais, metais); 5) užtikrina automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenų atvaizdavimą grafiniame žemėlapyje; 6) užtikrina automatinį ir reguliarų duomenų bazės kopijos perdavimą į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centrinį serverį. Duomenų perdavimo formatas ir protokolas derinamas II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) diegimo metu. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenų perdavimo formatas ir protokolas derinamas centrinės valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą, diegimo metu; 7) turi galimybę per API (angl. application programming interface) duomenis perduoti į kitas sistemas; 8) leidžia automatiškai perduoti įspėjimus, jeigu užfiksuojami aplinkos oro teršalų ribinių verčių viršijimai (įspėjimai automatiškai perduodami ne mažiau kaip 5 asmenims, kuriuos nurodė Perkančioji organizacija); 9) leidžia nuotolinį matavimo sistemų įrenginių valdymą ir nuotolinę matavimo sistemų diagnostiką. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis (įskaitant meteorologines stoteles) pateikiama jų techninei įrangai pritaikyta centrinė valdymo ir stebėjimo programinė įranga (platforma), apjungianti I ir II pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodytų stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įrangą. II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenys, išskyrus indikatorinių analizatorių pateiktus duomenis, laisvai pasiekiami (per tiekėjo sukurta interneto nuorodą, kuri bus viešinama Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt (Administracijos centriniame serveryje esančioje Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo informacinėje sistemoje) bet kuriam suinteresuotam asmeniui (peržiūrėjimo būsena). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti duomenys, išskyrus indikatorinių analizatorių pateiktus duomenis, laisvai pasiekiami (per tiekėjo sukurta interneto nuorodą) bet kuriam suinteresuotam asmeniui (peržiūrėjimo būsena). Kitos sistemos – Aplinkos apsaugos agentūros informacinė sistema. Duomenys į Aplinkos apsaugos agentūros informacinę sistemą turi būti pateikti sinchroniniu režimu, leidžiamosios kreipties būdu, HTTP protokolu, JSON formatu su juos aprašančia dokumentacija (specifikacija, schema). Matavimų rezultatų perdavimui galima naudoti MQTT protokolą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija užtikrina, kad II pirkimo dalį laimėjusiam tiekėjui visa būtina informacija bus suteikiama laiku, nemokamai ir nesudarant dirbtinių kliūčių. | Kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis (įskaitant meteorologines stoteles) pateikiama jų techninei įrangai pritaikyta II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinė įranga (platforma), apjungianti II pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodytų stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įrangą, kuri: 1) leidžia peržiūrėti, analizuoti ir palyginti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) paskutinių 5 metų duomenis (duomenys saugomi tiekėjo pasirinktame serveryje ne trumpiau kaip 5 metus): [nurodyti]; 2) leidžia analizuoti (pasirinktame laiko intervale), konvertuoti, eksportuoti (Excel, CSV formatais) gautus duomenis: [nurodyti taip/ne]; 3) leidžia palyginti skirtingų automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenis: [nurodyti taip/ne]; 4) užtikrina automatinį ataskaitų formavimą ir pateikimą vartotojo pasirinktais laikotarpiais (dienomis, mėnesiais, metais): [nurodyti taip/ne]; 5) užtikrina automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenų atvaizdavimą grafiniame žemėlapyje: [nurodyti taip/ne]; 6) užtikrina automatinį ir reguliarų duomenų bazės kopijos perdavimą į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centrinį serverį. Duomenų perdavimo formatas ir protokolas derinamas II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) diegimo metu. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju duomenų perdavimo formatas ir protokolas derinamas centrinės valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos), kuri apjungia visą (I ir II pirkimo dalies) techninę įrangą, diegimo metu [nepildoma]; 7) turi galimybę per API (angl. application programming interface) duomenis perduoti į kitas sistemas: [nurodyti taip/ne]; 8) leidžia automatiškai perduoti įspėjimus, jeigu užfiksuojami aplinkos oro teršalų ribinių verčių viršijimai (įspėjimai automatiškai perduodami ne mažiau kaip 5 asmenims, kuriuos nurodė Perkančioji organizacija): [nurodyti taip/ne]; 9) leidžia nuotolinį matavimo sistemų įrenginių valdymą ir nuotolinę matavimo sistemų diagnostiką: [nurodyti taip/ne]. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis (įskaitant meteorologines stoteles) pateikiama jų techninei įrangai pritaikyta centrinė valdymo ir stebėjimo programinė įranga (platforma), apjungianti I ir II pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodytų stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) įrangą [nepildoma]. II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenys, išskyrus indikatorinių analizatorių pateiktus duomenis, laisvai pasiekiami (per tiekėjo sukurta interneto nuorodą, kuri bus viešinama Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt (Administracijos centriniame serveryje esančioje Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo informacinėje sistemoje) bet kuriam suinteresuotam asmeniui (peržiūrėjimo būsena). Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti duomenys, išskyrus indikatorinių analizatorių pateiktus duomenis, laisvai pasiekiami (per tiekėjo sukurta interneto nuorodą) bet kuriam suinteresuotam asmeniui (peržiūrėjimo būsena) [nepildoma]. Kitos sistemos – Aplinkos apsaugos agentūros informacinė sistema. Duomenys į Aplinkos apsaugos agentūros informacinę sistemą turi būti pateikti sinchroniniu režimu, leidžiamosios kreipties būdu, HTTP protokolu, JSON formatu su juos aprašančia dokumentacija (specifikacija, schema). Matavimų rezultatų perdavimui galima naudoti MQTT protokolą [nepildoma]. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija užtikrina, kad II pirkimo dalį laimėjusiam tiekėjui visa būtina informacija bus suteikiama laiku, nemokamai ir nesudarant dirbtinių kliūčių [nepildoma]. |
| 7. | II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių) duomenys atvaizduojami grafiniame žemėlapyje. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju centrinėje valdymo ir stebėjimo programoje (platformoje) pateikti duomenys atvaizduojami grafiniame žemėlapyje. Žemėlapio minimalus reikalavimai: 1) atvaizduojama oro užterštumo situacija II pirkimo dalies techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytose vietose (jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju atvaizduojama oro užterštumo situacija I ir II pirkimo dalies techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytose vietose); 2) Lietuvos žemėlapio (GIS) pagrindu reikia pateikti duomenis iš automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių (įskaitant meteorologinių stotelių). Turi būti pateikiama grafinė informacija, kuri pagrįsta Lietuvos žemėlapiu. Tekstinė ir skaitmeninė informacija pateikiama kiekvienai automatinei (stacionariai) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelei; 3) žemėlapyje turi būti funkcija, kai informaciniame lange pasirinkus „Detaliau“ – žemėlapyje galima sužinoti detalią matuojamų rodiklių (aplinkos oro teršalų ir meteorologinių sąlygų) informaciją pasirinktu laikotarpiu; 4) žemėlapyje turi būti funkcija, kai informaciniame lange pasirinkus „Palyginti“ – žemėlapyje turi būti matomi grafiškai pateikti pasirinktų automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių duomenys su galimybe juos palyginti skirtingu laikotarpiu; 5) žemėlapyje duomenys atnaujinami periodiškai: ne rečiau kaip 1 kartą per valandą. | [Nepildoma] |
| 8. | Tiekėjas, suderinęs su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, savo jėgomis užtikrina: - visų, automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimui bei prijungimui prie elektros tinklo, reikalingų projektų parengimą ir suderinimą bei leidimų gavimą; - automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimą techninėje specifikacijoje numatytose vietose (1 lent.); - meteorologinių stotelių įrengimą techninėje specifikacijoje numatytose vietose; - automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių prijungimą prie elektros tinklo (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsakinga už elektros kabelio atvedimą iki numatytos stotelių įrengimo vietos); - automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių efektyviam veikimui būtinos II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) įdiegimą (jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju užtikrinamas centrinės valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) įdiegimas); - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ne mažiau kaip 60 mėn. turės prieigą prie naujausios II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) versijos (jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju užtikrinama prieiga prie naujausios centrinės valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) versijos) su visomis tos versijos funkcijomis (prieigos užtikrinimą turi garantuoti programinės įrangos (platformos) gamintojas); - reguliarų II pirkimo dalies valdymo ir stebėjimo programos (platformos) duomenų bazės kopijos perdavimą į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centrinį serverį. Jeigu visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju pripažintas tas pats tiekėjas – tokiu atveju užtikrinamas reguliarus centrinės valdymo ir stebėjimo programos (platformos) duomenų bazės kopijos perdavimas į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centrinį serverį; - automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrangos sukalibravimą; - specialių kalibravimo dujų mišinio, skirto automatinių lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemų kalibravimui, reguliarų teikimą. | [Nepildoma] |
| 9. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių: - įrangos garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. Žemiau nurodomi reikalavimai, dėl kurių pildyti dešinio stulpelio ir pateikti gamintojo dokumentų nereikalaujama: – įrangos garantija taikoma visiems įrangos gedimams / defektams, kurie buvo nustatyti įrangos pristatymo metu ir (ar) kurie išaiškėjo per įrangos garantinį laikotarpį; – įrangos gedimai / defektai pašalinami per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų; – įrangos garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms įrangos dalims (tarpinėms, filtrams) bei įvykus įrangos gedimams dėl gamtinių stichijų ir (ar) kitos išorinės priežasties; – įrangos kalibravimo ir techninio aptarnavimo darbų vykdymas užtikrinamas 60 (šešiasdešimt) mėn. nuo automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; – įrangos kalibravimo darbai atliekami periodiškai pagal įrangos gamintojų rekomendacijas; – įrangos techninis aptarnavimas apima periodinį natūraliai susidėvinčios įrangos dalių (tarpinių, filtrų) keitimą, įrangos valymą, įrangos gedimų šalinimą (įrangos negarantinį remontą) bei kitus įrangos priežiūros darbus (eksploatacinių cheminių medžiagų ir kalibravimo dujų keitimą); – į garantiją neįtraukti automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrangos kalibravimo ir techninio aptarnavimo darbai. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių: - įrangos garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn.: [nurodyti konkretų mėnesių skaičių]. |

3 lentelė

| Eil. Nr. | Kiti reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įgaliotų 2 specialistų nuotolinis apmokymas darbui su automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 2 val. |
| 2. | Kartu su prekėmis pateikti prekių eksploatavimo instrukciją (lietuvių kalba), kaip tai numatyta Specialiųjų sąlygų 4.5 p. |
| 3. | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, po prekių pristatymo, pateikti informaciją apie automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrangos galią (W). |
| 4. | Kiekvienos automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės įrengimo vietoje, ant įrangos išorinio korpuso (gerai matomoje vietoje), turi būti užklijuotas ne mažiau kaip vienas aplinkos oro sąlygoms atsparus lipdukas su informaciniu tekstu, kurio dydis, šriftas ir turinys derinamas su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. |

___________________