RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | „REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI SU PANAUDA“ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RDK paskelbimo data ir numeris |  | 2025-03-05, Nr. 1526134 |  |
| RDK vykdymo laikotarpis |  | nuo 2025-03-05 iki 2025-03-14 |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu |  | CVP IS |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 3 |  |
| TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ |  |  |  |
| Tiekėjo siūlomi pakeitimai |  | Perkančiosios organizacijos sprendimas |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Jei perkančioji organizacija rinktųsi ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kokie, Jūsų nuomone, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime?“ tiekėjas pateikė atsakymą „Siūlome kainai skirti 60 balų kainai, o ekonominei naudai 40 balų: Skiediklio kiekis ne didesnis nei 10L – 10 balų; Mėginio kiekis ne didesnis nei 15ul – 10 balų; Ne daugiau nei 3 reagentai (be kontrolės ir kalibratoriaus) – 10 balų; WBC populiacijos pamatuojamos tiesiogiai, nėra jokių dažų ar fluorescencijos reakcijų– 10 balų.“ |  | PO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal tiekėjo nurodytą kainą. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Ar, Jūsų nuomone, pirkimo procedūroje ketinančioms dalyvauti tiekėjų įmonėms turėtų būti keliami kvalifikaciniai reikalavimai? Jei taip, prašome pateikti argumentuotus siūlymus nurodant, kokie kvalifikaciniai reikalavimai turėtų būti keliami tiekėjams, norintiems dalyvauti šiame pirkime“ tiekėjas pateikė atsakymą „reikalingas inžinieriui išduotas apmokymų tech. priežiūrai atlikti, sertifikatas.“ |  | Tiekėjams nebus keliami kvalifikaciniai reikalavimai. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Ar galėtų būti taikytini aplinkosauginiai reikalavimai, socialiniai kriterijai? Jei taikomi, tada kokie?“ tiekėjas pateikė atsakymą „perdirbamos pakuotės, kuo mažesnis naudojamų reagentų kiekis“ |  | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS ir pirkimams TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠO, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ir perkantieji subjektai TURI TAIKYTI PIRKDAMI PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ tvarkos aprašo 4.4.4 punkte nustatytų aplinkosauginių principų (perdirbtos pakuotės). |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Kokie techninius reikalavimus patvirtinantys dokumentai išduodami ir gali būti pateikiami Pasiūlymų pateikimo metu“ tiekėjas pateikė atsakymą „Gamintojo deklaracijos, saugos duomenų lapai, sertifikatai.“ |  | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą įrangos, siūlomos panaudos būdu, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Kartu su reagentais, kalibravimo, kontrolinėmis medžiagomis ir kitomis priemonėmis turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos, darbo metodikos, bei saugos duomenų (pristatyti kartu su reagentais) lapai anglų ir lietuvių kalba. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje. |  |
| Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomas pakeitimas | Perkančiosios organizacijos sprendimas |
| Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės hematologinių tyrimų analizatoriui. |  |  |  |
|  | Tiriamosios analitės: WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, P – LCC, LIC (#, %), | Tiriamosios analitės: WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, P – LCC, LIC (#, %), - prašome naikinti raudonai pažymėtus parametrus! | PO nesutinka naikinti nurodytų parametrų, nes tiriamos analitės reikalingos diagnostikos tikslams. |
| Hematologinių tyrimų automatinio analizatoriaus techninė specifikacija |  |  |  |
| 2. | Matuojami diagnostiniai parametrai: WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, P – LCC, LIC (#, %). | Galime pasiūlyti analizatorių, kurio matuojami parametrai nežymiai skiriasi: WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, IPF, P-LCR, P-LCC, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%,,Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, IG#, IG%, RET, RET%, LFR, MFR, HFR, IRF, RHE, Kūno skysčių parametrai: WBC-BF, RBCBF, TC-BF#, MN%, MN#, PMN%, PMN#, Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, LY-BF#, LYBF%, MO-BF#, MO-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF(R). Analizatorius netiria LIC (#, %) parametro, tačiau galimi tirti: IG (#, %) (nesubrendę granuliocitai) bei RET, IRF, LFR, MFR, HFR – parametrai nesubrendusių eritrocitų diagnostikai | PO nesutinka panaikinti LIC parametro, nes hematologiniuose analizatoriuose parodo priimtiną koreliaciją tarp automatinio ir rankinio skaičiavimo, yra skirtas pažymėti nenormalias ląsteles mėginyje pagal elektrooptinius požymius, yra gaunama daugiau informacijos apie paciento būklę. |
| 2. | Matuojami diagnostiniai parametrai: WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, P – LCC, LIC (#, %). | PDW, P-LCR, PCT, P – LCC, LIC (#, %) – šie parametrai riboja konkurenciją, dažnu atveju tai ne IVD parametrai, o moksliniams tikslams skirti parametrai, todėl turėtų būti šalinami. | PO nesutinka, kad šie parametrai riboja konkurenciją, nes tai labai svarbūs parametrai, reikalingi diagnostikoms tikslams. |
| 4. | Automatinis pakrovėjas: Ne mažiau kaip 40 mėgintuvėlių vienu metu. | dirbtinai riboja konkurenciją, nurodantis, kad automatinis analizatoriaus pakrovėjas ne mažiau kaip 40 mėgintuvėlių vienu metu, prašome punktą nr. 4 keisti sekančiai: “Ne mažiau kaip 30 mėgintuvėlių vienu metu.“ | PO nesutinka, kad automatinis analizatoriaus pakrovėjas mažiau kaip 30 mėgintuvėlių vienu metu, nes atsižvelgiant į tyrimų imtį optimaliausias variantas ne mažiau, kaip 40 mėgintuvėlių. |
| 6. | Mėginiai, jų kiekis: Galimybė tirti kapiliarinį ir veninį kraują. Įsiurbiamo mėginio kiekis ne daugiau kaip 20 mikrolitrų | Galime pasiūlyti analizatorių, kuris naudoja tiria tokį mėgino kiekį veikdamas skirtingais režimais: CBC: 20uL; CBC+DIFF:30uL; CBC+DIFF+RET: 35uL | PO sutinka pakeisti įsiurbimo mėginio kiekis nedaugiau kaip 25 mikrolitrų. |
|  |  | dirbtinai riboja sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų, todėl prašome punktą nr.6 keisti taip: “Galimybė tirti kapiliarinį ir veninį kraują. Įsiurbiamo mėginio kiekis ne daugiau kaip 25 mikrolitrų” |  |
| 7. | Kokybės kontrolė: 3. Kokybės kontrolė XB kontroliuojama ne mažiau kaip 9 parametrams, Levey-Jennings kreivės | Jūs, reikalaujate, 3 punktu, kad “ Kokybės kontrolė XB kontroliuojama ne mažiau kaip 9 parametrams, Levey-Jennings kreivės”, manome, kad toks didelis parametrų skaičius, dirbtinai riboja konkurenciją tarp tiekėjų bei mažina dalyvaujančių tiekėjų skaičių, todėl prašome sumažinti parametrų skaičių, keičiant reikalavimo nr.3 formuluotę šitaip : “Kokybės kontrolė XB kontroliuojama ne mažiau kaip 4 parametrams, Levey-Jennings kreivės. | PO nesutinka keisti 3punkto, nes XB 9 parametrų kokybės kontrolės konfigūracija leidžia laboratorijai gauti vidutines pacientų vertes. Naudojant 9 parametrus, lengviau aptikti XB kokybės kontrolės nuokrypius, gaunama tikslesnė informacija. XB 9 parametrų suteikia daugiau galimybių vertinti rezultatus nei 3 ar 4 parametrų, laboratorija gali lengviau ir tiksliau pritaikyti vėliavėles ir pavojaus signalus pagal savo pacientus. XB 9 parametrų kokybės kontrolės konfigūracija neriboja konkurencijos nes yra daug gamintojų, turinčių tokią XB parametrų konfigūraciją. |
| 16. | Tiesinio matavimo ribos ne siauresnės kaip: WBC 0 – 300 x109/L RBC 0 – 8 x 1012/L Hgb 0 – 240 g/L PLT 0 – 2000 x 109/L | Apatinė matavimo riba yra mažiausia dalelių koncentracija, kurią įranga gali aptikti (angl. LoA) Todėl teigti, kad ji turėtų būti lygi nuliui yra klaidinga. Siūlome apatinę matavimo ribą keisti atitinkamai: WBC 0,2 x109/L RBC 0,03 x 1012/L Hgb 0,1 g/L PLT 10 x 109/L O WBC viršutinę matavimo ribą sumažinti iki 100 x109/L, nes didelių patologijų atveju, t.y. kai virš WBC yra daugiau kaip 100x109/L reikalinga tepinėlio mikroskopija. (viršutinė WBC norma yra iki 10,0x109). | PO nesutinkame keisti matavimo ribų, nes tyrimas tikslesnis mūsų nurodytų ribų skalėje. |
| 18. | Analizatoriaus jungtys ir komunikacija: Siūlomas analizatorius ir programinė įranga būtų suderinami ir integruojami į LIS (OPEN LIMS.) laboratorijos informacinę sistemą. Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7, USB.,RS232, Ethernet | Prašome Perkančiosios organizacijos, pakeisti punktą nr.18 sekančiai: “ Siūlomas analizatorius ir programinė įranga būtų suderinami ir integruojami į LIS (OPEN LIMS.) laboratorijos informacinę sistemą. Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7, USB., RS232 arba Ethernet”. | PO sutinka pakeisti punktą nr.1 8sekančiai: „Siūlomas analizatorius ir programinė įranga būtų suderinami ir integruojami į LIS (OPEN LIMS.) laboratorijos informacinę sistemą. Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7, USB.,RS232 arba Ethernet“ |
| APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI |  |  |  |
| Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 3 dalyviai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į kai kuriuos gautus siūlymus ir rekomendacijas. |  |  |  |