## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ 5 PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
REAGENTAI NGS NAVIKŲ DNR IR MOLEKULINIO KARIOTIPAVIMO TYRIMAMS SU PRIETAISAIS PANAUDAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [7 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | NGS NAVIKŲ DNR TYRIMAS SU PRIETAISU PANAUDAI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis tyrimų skaičiui | Pakuotės kaina be PVM | Pasiūlymo suma be PVM | Reagentų, priemonių, reikalingų 1 tyrimui atlikti, kaina Eur be PVM | Tyrimų skaičius iš 1 pakuotės | Gamintojas, modelis, kodas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | NGS navikų DNR tyrimas su prietaisu panaudai.
1.1. | Pilno egzomo sekoskaitos bibliotekų paruošimo reagentų rinkinys NGS metodu ( CE - IVD ) | vnt. | 450
1.1.1. | Rinkinys egzomo sekoskaitai.
1.1.2. | Į rinkinį turi būti įtraukti bibliotekų paruošimo reagentai, skirti egzomo sekoskaitai ir apimti ne mažiau kaip 99 % baltymus koduojančių genų.
1.1.3. | Tikslinių egzomo sekų bendras dydis ne mažiau kaip 39 Mb.
1.1.4. | Kartu pateikiami visi reikalingi reagentai bibliotekų paruošimo reakcijoms atlikti, DNR išskyrimo reagentai ir visos reikalingos tyrimui atlikti specializuotos priemonės.
1.1.5. | Galimybė atlikti mitochondrinės DNR analizę.
1.1.6. | Tiek rinkinys, tiek analizės programa turi būti tinkama in vitro diagnostiniams tyrimams.
1.2. | Su solidiniais navikais susijusių genų bibliotekų paruošimo reagentų rinkinys NGS metodu ( CE - IVD ) | vnt. | 1500
1.2.1. | Rinkinys kliniškai svarbių genų pokyčių, susijusių su naviko vystymusi nustatymui, tinkamas darbui su DNR išskirta iš audinio.
1.2.2. | Atliekama ne mažiau nei išvardintų genų bibliotekos paruošimas: ALK, BRAF, BRCA1, BRCA2, EGFR, FGFR1, FGFR2, FGFR3, IHD1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, POLE, RET, TERT, TP53.
1.2.3. | Tiek rinkinys, tiek analizės programa turi būti tinkama in vitro diagnostiniams tyrimams.
1.2.4. | Kartu pateikiami visi reikalingi reagentai bibliotekų paruošimo reakcijoms atlikti, DNR išskyrimo reagentai ir visos reikalingos tyrimui atlikti specializuotos priemonės.
1.3. | Homologinės rekombinacijos ir DNR pažaidų taisymo procesuose dalyvaujančių genų bibliotekų paruošimo reagentų rinkinys NGS metodu ( CE - IVD ) |  | 150
1.3.1. | Rinkinys su homologinės rekombinacijos trūkumu (HRD) ir klaidų taisymu (MMR) susijusių genų pakitimų nustatymui.
1.3.2. | Atliekama ne mažiau nei išvardintų genų bibliotekos paruošimas: RAD51C, RAD51D, ATM, BRIP1, BARD1, CDK12, BLM, CHEK1, CKEK2, BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2.
1.3.3. | Tiek rinkinys, tiek analizės programa turi būti tinkama in vitro diagnostiniams tyrimams.
1.3.4. | Kartu pateikiami visi reikalingi reagentai bibliotekų paruošimo reakcijoms atlikti, DNR išskyrimo reagentai ir visos reikalingos tyrimui atlikti specializuotos priemonės.
1.4. | Reagentų rinkinys skirtas DNR metilinimo statuso nustatymui NKS metodu ( 96 reakcijos) | vnt. | 150
1.4.1. | Rinkinys naviko genomo metilinimo statuso nustatymui. Tiek rinkinys, tiek analizės programa turi būti tinkama in vitro diagnostiniams tyrimams.
1.4.2. | Kartu pateikiami visi reikalingi reagentai bibliotekų paruošimo reakcijoms atlikti, DNR išskyrimo reagentai ir visos reikalingos tyrimui atlikti specializuotos priemonės.
1.5. | Naujos kartos sekoskaitos įranga žmogaus egzomo analizei (panaudai) | kompl. | 1
1.5.1. | Instrumentas, skirtas atlikti didelio našumo naujos kartos sekoskaitą
1.5.2. | Naujos kartos sekoskaitos pagrindu paremta nukleino rūgščių sekoskaita
1.5.3. | Viena sekoskaitos kasetė gali sugeneruoti ne mažiau kaip 100 GB
1.5.4. | Ne mažiau kaip dvi individualiai valdomos sekoskaitos kasetės arba lustai
1.5.5. | Sekoskaitos fragmentų diapozonas nuo 20 bazių iki 4 mln bazių (gali būti trumesni arba ilgesni)
1.5.6. | Galimybė atlikti tiesioginę sekoskaitą be amplifikacijos žingsnio
1.5.7. | Galimybė atlikti analizę realiu laiku vykstant reakcijai.
1.5.8. | Galimybė persikelti duomenis naudojant USB raktą arba intranetiniu ryšiu
1.5.9. | Sistema komplektuojama su DNR analizatoriumi
1.5.10. | Sistemoje integruota programinė įranga prietaiso valdymui ir duomenų pirminei analizei.
1.5.11. | Sistemos komplektacijoje kompiuteris, skirtas gautų duomenų analizei
1.5.12. | Konsultacijos ir techninis aptarnavimas - gamintojo ar jo įgalioto atstovo.
1.5.13. | Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba.
1.5.14. | Pristatymas, Instaliavimas ir Apmokymai turi būti įskaičiuoti į kainą.
1.6. | Automatizuota nukleino rūgščių ekstrakcijos įranga (panaudai) | kompl. | 1
1.6.1. | Automatinė sistema, skirta atlikti automatizuotą nukleino rūgščių išskyrimą
1.6.2. | Nukleino rūgščių išskyrimas paremtas paramagnetinių dalelių susirišimu su nukleino rūgštimis ir buferinių tirpalų panaudojimu.
1.6.3. | Paruoštos naudoti kasetės
1.6.4. | Reakcijos atlikimo trukmė ne daugiau kaip 60 min
1.6.5. | Instaliuota UV lempa, skirta sistemos dekontaminacijai
1.6.6. | Garsiniu signalu pranešama apie reakcijos pabaigą.
1.6.7. | Pranešimas apie pasibaigusią reakciją gaunamas ir el. paštu.
1.6.8. | Maksimalus pajėgumas ne mažesnis nei 16 mėginių ekstrakcija vienu metu
1.6.9. | Komplektacijoje robotizuota išskyrimo sistema
1.6.10. | Komplektacijoje kompiuteris, skirtas sistemos valdymui
1.6.11. | Komplektacijoje fluorometras, skirtas tiksliam nukleorūščių kiekiui dsDNR ir RNR įvertinti
1.6.12. | Konsultacijos ir techninis aptarnavimas - gamintojo ar jo įgalioto atstovo.
1.6.13. | Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba.
1.6.14. | Pristatymas, Instaliavimas ir Apmokymai turi būti įskaičiuoti į kainą.
[6 empty] | Suma be PVM | 0
|  |  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  |  |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[6 empty] | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MOLEKULINIO KARIOTIPAVIMO TYRIMAI SU PRIETAISU PANAUDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis tyrimų skaičiui | Pakuotės kaina be PVM | Pasiūlymo suma be PVM | Reagentų, priemonių, reikalingų 1 tyrimui atlikti, kaina Eur be PVM | Tyrimų skaičius iš 1 pakuotės | Gamintojas, modelis, kodas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Molekulinio kariotipavimo tyrimai su prietaisu panaudai
2.1. | Reagentų rinkinys molekuliniam kariotipavimui vidutinės skiriamosios gebos | vnt. | 600
2.1.1. | Turi būti galimybė naudoti protokolą, skirtą įvertinti DNR kopijų skaičiaus pokyčius bei nustatyti aneuploidijas, mikrodelecijas, mikroduplikacijas ir kitus chromosomų aberacijų tipus, atliekant prenatalinius, postnatalinius ir onkologinius tyrimus.
2.1.2. | Protokolo trukmė ne ilgesnė nei 3 dienos.
2.1.3. | Duomenų analizės programa su rezultatų interpretavimu ir klinikiniu protokolu.
2.1.4. | Analizei reikalingas mėginio DNR kiekis ne didesnis nei 100 ng.
2.1.5. | Turi būti skirtas nustatyti ne mažiau nei 950000 DNR žymenų kopijų skaičiaus pokyčius.
2.2. | Reagentų rinkinys molekuliniam kariotipavimui mažos skiriamosios gebos | vnt. | 48
2.2.1. | Turi būti galimybė naudoti protokolą, skirtą nustatyti visų chromosomų aneuploidijas ir mikroskopavimo metodu neaptinkamus chromosominius padidėjimus bei praradimus, LOH/AOH, triploidijas, mozaikiškumą, atliekant prenatalinius tyrimus bei persileidimo priežasčių analizę.
2.2.2. | Protokolo trukmė ne ilgesnė nei 5 dienos.
2.2.3. | Duomenų analizės programa su rezultatų interpretavimu ir klinikiniu protokolu.
2.2.4. | Analizei reikalingas mėginio DNR kiekis ne didesnis nei 250 ng.
2.2.5. | Turi būti skirtas įvertinti ne mažiau nei 390, su prenataliniais tyrimais ir persileidimo priežastimis susijusių, genomo regionų pokyčius.
2.3. | Reagentų rinkinys molekuliniam kariotipavimui labai didelės skiriamosios gebos | vnt. | 48
2.3.1. | Turi būti galimybė naudoti protokolą, skirtą atlikti didelės skiriamosios gebos DNR kopijų skaičiaus pokyčius bei nustatyti aneuploidijas, mikrodelecijas, mikroduplikacijas ir kitus chromosomų persitvarkymų tipus.
2.3.2. | Protokolo trukmė ne ilgesnė nei 3 dienos.
2.3.3. | Duomenų analizės programa su rezultatų interpretavimu ir klinikiniu protokolu.
2.3.4. | Analizei reikalingas mėginio DNR kiekis ne didesnis nei 100 ng.
2.3.5. | Skirtas nustatyti ne mažiau nei 2800000 DNR žymenų kopijų skaičiaus pokyčius.
2.4. | Genomo pokyčių analizės sistema molekuliniam kariotipavimui | kompl. | 1
2.4.1. | Paskirtis - Didelio jautrumo ir tikslumo DNR analizės sistema, skirta didelės raiškos genų pokyčių tyrimams (delecijoms, duplikacijoms, amplifikacijoms). Prietaisas turi būti skirtas diagnostiniams tyrimams
2.4.2. | Sistemos komponentai: 1. Automatizuotas mikrogardelių skaitytuvas.
2.4.3. | Sistemos komponentai: 2. Kompiuteris su programinė įranga prietaiso valdymui ir duomenų analizei.
2.4.4. | Sistemos komponentai: 3. Hybridizacijos kamera.
2.4.5. | Tyrimų atlikimo principas: skirtas atlikti genomo pokyčių tyrimus mikrogardelių hibridizacijos principu arba analogišku
2.4.6. | Naudojamų mikrogardelių tipas - galimybė su prietaisu naudoti fotolitografijos technologija pagamintas mikrogardeles arba analogiškas
2.4.7. | Galimi tyrimai: 1. galimybė naudoti protokolą, skirtą įvertinti DNR kopijų skaičiaus pokyčius bei nustatyti aneuploidijas, mikrodelecijas, mikroduplikacijas ir kitus chromosomų aberacijų tipus, atliekant prenatalinius, postnatalinius ir onkologinius tyrimus. Protokolo trukmė ne ilgesnė nei 3 dienos
2.4.8. | Galimi tyrimai: 2. galimybė naudoti protokolą, skirtą atlikti didelės skiriamosios gebos DNR kopijų skaičiaus pokyčius bei nustatyti aneuploidijas, mikrodelecijas, mikroduplikacijas ir kitus chromosomų persitvarkymų tipus. Protokolo trukmė ne ilgesnė nei 3 dienos
2.4.9. | Galimi tyrimai: 3. galimybė naudoti protokolą, skirtą nustatyti visų chromosomų aneuploidijas ir mikroskopavimo metodu neaptinkamus chromosominius padidėjimus bei praradimus, LOH/AOH, triploidijas, mozaikiškumą, atliekant prenatalinius tyrimus bei persileidimo priežasčių analizę. Protokolo trukmė ne ilgesnė nei 5 dienos
2.4.10. | Prenatalinių, postnatalinių ir onkologinių tyrimų protokolas. Analizei reikalingas mėginio DNR kiekis ne didesnis nei 100 ng.
2.4.11. | Prenatalinių, postnatalinių ir onkologinių tyrimų protokolas. Skirtas nustatyti ne mažiau nei 950000 DNR žymenų kopijų skaičiaus pokyčius
2.4.12. | Didelės skiriamosios gebos DNR kopijų skaičiaus pokyčių įvertinimo protokolas (postnataliniams sindrominiams tyrimams pediatrijoje). Analizei reikalingas mėginio DNR kiekis ne didesnis nei 100 ng.
2.4.13. | Didelės skiriamosios gebos DNR kopijų skaičiaus pokyčių įvertinimo protokolas (postnataliniams sindrominiams tyrimams pediatrijoje). Skirtas nustatyti ne mažiau nei 2800000 DNR žymenų kopijų skaičiaus pokyčius
2.4.14. | Prenatalinių tyrimų bei persileidimo priežasčių analizės protokolas. Analizei reikalingas mėginio DNR kiekis ne didesnis nei 250 ng.
2.4.15. | Prenatalinių tyrimų bei persileidimo priežasčių analizės protokolas. Skirtas įvertinti ne mažiau nei 390, su prenataliniais tyrimais ir persileidimo priežastimis susijusių, genomo regionų pokyčius.
2.4.16. | Mikrogardelės skanavimo trukmė intervale ne ilgiau nei 60 min
2.4.17. | Jautrumas - ne mažesnis nei 0,5 chromoforo ekvivalento/µm², kai signalo ir triukšmo santykis yra 2:1 esant bangos ilgiams atitinkantiems R-fikoeritriną.
2.4.18. | Automatizuota duomenų analizė - galimybė naudoti automatizuotą duomenų interpretavimo programinę įrangą, kuri sujungia ir apibendrina rezultatus gautus su Chromosomų analizės ir Franklin by Genoox programine įranga (šiuo metu KUL naudojama įranga arba siūlyti analogišką Franklin by Genoox įrangos paketą).
2.4.19. | Prietaiso našumas - ne mažiau nei 5000 nuskaitymų per metus
2.4.20. | Prietaisas turi turėti galimybę automatizuoti mikrogardelių analizę
2.4.21. | Turi būti prietaise kontroliuojama stabili temperatūra
2.4.22. | Prietaiso valdymas kontroleriu
2.4.23. | Konsultacijos ir techninis aptarnavimas gamintojo ar jo atstovo
2.4.24. | Garantijos laikotarpis viso panaudos prietaisu naudojimosi laikotarpiu. Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.
[6 empty] | Suma be PVM | 0
|  |  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  |  |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[6 empty] | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2205-1-2205-2 2025-03-20 10:35:31